## SERV 04 SERVICIOS DETALLADO T
SERV 04 SERVICIOS DETALLADO TALLER
Resultados
Folio del Servicio | Clientes Nombre Comercial | Equipo | Serie | Descripción de Falla | Diagnóstico del taller | reparacion realizada | REPARACION PARCIAL | El servicio se encuentra en | UBICACION DEL SERVICIO | Fecha y hora de asignación al Taller
3234 | RAZO HERNADEZ JUAN MANUEL | Eter (8.8.66) |  | <p>LA PANTALLA NO PRENDE SERIE : CGDA-545-22E</p> | Se revisa el equipo y se observa que el switch tiene un falso y a veces no enciende el equipo, es necesario la reparación del switch. Se realizaron pruebas de funcionamiento y se observa que el laser del maneral infrarojo esta atenuado y no funciona de forma adecuada, es necesario el reemplazo del haz de luz para su correcto funcionamiento. | Se reemplaza el diodo infrarojo y se resolda el cable del interruptor de encendido. Se realizan pruebas de funcionamiento con los 2 manerales y también pruebas con en el interruptor. el equipo funciona correctamente y no se vuelve a presentar la falla mencionada en la orden. Equipo listo para su entrega. | <input type="checkbox" disabled="true" class="checkbox"> | REPARADO | 0
3201 | RAMIREZ TLAHUETL LEONEL.. | Eter (8.8.66) | BLAD-431-22E | <p>EL DR INDICA QUE TIENE UN FALSO CONTACTO AL PARECER EN EL 650</p> | Se realizan pruebas de funcionamiento al equipo y se observó que el maneral del láser terapéutico rojo se encuentra dañado, el cable del maneral se encuentra trozado internamente, es necesario la reparación del maneral para su correcto funcionamiento. La punta bucal le falta un o-ring, se recomienda adicionar el o-ring faltante para su correcto equipado en el maneral. El maneral infrarojo funciona adecuadamente. | Se realiza la reparación del maneral rojo (650nm), se repara el cable que se encontraba trozado internamente y se agrega el o-ring faltante a la punta bucal. Se hacen pruebas de funcionamiento con los 2 manerales y los dos funcionan correctamente. Por último, se lleva a cabo limpieza completa del equipo. El equipo está listo para ser entregado al cliente | <input type="checkbox" disabled="true" class="checkbox"> | REPARADO | 1 | 10/01/2024 12:00pm
3244 | INTROLIGHT, S.A. DE C.V. | Goliat 940nm (8.8.35) | 11F96P160U-0989-A | <p>ESTE EQUIPO SE ENTREGO AL CLIENTE EL DIA 8 DE MAYO, EL DIA 11 DE MAYO EL CLIENTE ME INDICO QUE NO ESTA FUNCIONANDO Y MANDO UN VIDEO, ADEMAS UNAS FOTOS DEL MAL ESTADO FISICO DE LAS PUNTAS POR LO QUE AL PARECER NO PODRIA REALIZAR EL CORTE CORRECTAMENTE.</p> | Se realiza revisión del equipo para encontrar la falla del equipo y se observa que la fibra óptica está dañada (quemada) por lo cual no se puede realizar cortes con ese equipo, es necesario reemplazar la fibra óptica para realizar pruebas de funcionamiento con el equipo, También es necesario reemplazar las puntas quirúrgicas debido a que se encuentran dañadas para poder utilizarlas con el maneral quirúrgico. | Se reemplaza fibra óptica y se realizan pruebas de funcionamiento con el equipo, el equipo funciona correctamente. Se realizan pruebas con maneral quirúrgico y manerales terapéuticos y no se encontró ninguna falla de funcionamiento al equipo. falta reemplazar puntas quirúrgicas para poner a la venta el equipo. | <input type="checkbox" disabled="true" class="checkbox"> | REPARADO | 0 | 10/06/2024 10:00am
3270 | INTROLIGHT, S.A. DE C.V. | Goliat 980nm (8.8.36) | 05FB6P161U-0919-980 | <p>SE CAMBIA POR EQUIPO CON 2 LONGITUDES DE ONDA. </p> | Se realiza revisión para determinar si el equipo está en buenas condiciones, se utiliza un eliminador de prueba para realizar pruebas de funcionamiento, se comienza checando el maneral quirúrgico y se encuentra en buenas condiciones por lo que se prueba el láser quirúrgico y funciona correctamente, también se revisa la calibración de la potencia del láser y también se observa que los valores obtenidos son correctos. Se prueban los manerales terapéuticos empleando varios tratamientos incluidos en el equipo y de igual forma estos funcionan de forma correcta. Por último se revisa el material de soporte incluido y todos funcionan bien. El equipo con láser 980 nm funciona correctamente. |  | <input type="checkbox" disabled="true" class="checkbox"> | REPARADO | 0
3256 | MEZA PEREZ JUAN IGNACIO. | BC (8.8.1) | 06CA-10304 | <p>COMENTA QUE SE LE SALE EL AIRE. </p> | Se revisa el equipo BC y se observa que la cámara de succión cromada se encuentra desoldada, es necesario el reemplazo de dicha pieza. También se encuentra que en la tapa plástica le falta el tapón de desfogue, y es necesario que sea colocada la pieza para que el equipo funcione correctamente. | Se realiza la reparación del equipo. Se reemplaza la camara de succión desoldada por una nueva camara y se coloca el tapón de desfogue en la tapa del equipo. Se realizan pruebas de funcionamiento y el equipo funciona adecuadamente. Equipo reparado y listo para entregar al cliente | <input type="checkbox" disabled="true" class="checkbox"> | REPARADO | 0
3211 | CABEZAS CORTES INGRID CATALINA | Otro | 054FSP151S-0893-940 | <p>LA DRA. COMPRO UN EQUIPO 940 COMENTA QUE NO CORTA Y QUE DESEA QUE SE CMABIE A 980, EL DR. AUTORIZO EN EL MES DE SEPTIEMBRE Y NO HABIA PODIDO REALIZAR POR QUE NO TRAIA EL EQUIPO, SE CMABIA POR EL 980 CON FOLIO 11F86P161U-975-D +++++agregar claendario de 8 pagos, los dias 26 de cada mes de febrero a septiembre. o de octubre a septiembre tomando en cuenta que ya pagao octubre, noviembre, dicienbre y enero+++++</p> | Se realiza revisión del equipo, el cliente desea cambiar de laser de 940nm a 980nm, para eso necesitamos abrir el equipo y sustituir dicho láser, para después calibrarlo y realizar las pruebas correspondientes. | Una vez revisado el equipo, se abre el equipo para sustituir el láser a petición del cliente. El equipo cuenta con un laser 940nm y se sustituye por un láser 980nm. Una vez ya sustituido el láser, se realiza calibración de potencia del láser. Ya calibrado el equipo, se realizaron las pruebas de funcionamiento del equipo (pruebas de corte y de terapia ). El equipo funciona correctamente y está listo para ser entregado al cliente. | <input type="checkbox" disabled="true" class="checkbox"> | REPARADO | 9
3255 | GARCÍA ALTAMIRANO CÉSAR ALEJANDRO | Eter (8.8.66) | 06776E160U-0934 | <p>EL DR. COMENTA QUE TIENE FALSO YA QUE SI LO MUEVE UN POCO SE APAGA. </p> | Se revisa el equipo para encontrar la falla mencionada. Se abre el equipo para revisión interna y se observa que el conector de alimentación se encuentra desoldado también uno de los cables del switch se encuentran flojos. Es necesario resoldar el conector de alimentación y el cable del switch de encendido. | Se realiza el resoldado del conector de alimentación y se cambian los cable del switch de encendido. Se realizan pruebas de funcionamiento con los tratamientos terapéuticos y el equipo funciona correctamente. Equipo reparado. | <input type="checkbox" disabled="true" class="checkbox"> | REPARADO | 0
3186 | MONICA VAZQUEZ | BC (8.8.1) |  | <p>SE RECIBE EQUIPO PORT PAQUETERIA ENVIADO POR BLANCA ESTELA ALATORRE PEREZ. SOLO HOJA CON DESCRIPCION DE LIMPIADOR DE BRACKETS DRA. MONICA VAZQUEZ. EQUIPO CON VALVULA ATASCADA Y SACO BC ROTO. EN ESPERA DE MAS INDICACIONES POR PARTE DEL CLIENTE.</p> | Se realizó una revisión general del equipo, se encontró que la válvula del equipo se queda presionada, por lo que el equipo necesita limpieza interna de sus componentes para remover residuos de polvo y oxido, también es necesario reemplazar la boquilla completa de la cámara de succión, así como el o-ring de la cámara de vacío. | Se realiza limpieza completa del equipo y se reemplaza las piezas dañadas (boquilla, o-ring cámara de succión), una vez terminada la limpieza y el reemplazo de las piezas, se realiza pruebas de funcionamiento. El equipo funciona adecuadamente, equipo listo para entregar a cliente. | <input type="checkbox" disabled="true" class="checkbox"> | REPARADO | 8 | 21/11/2023 12:00pm
3208 | JUAN CARLOS GIL DOMINGUEZ | Goliat 980nm (8.8.36) | 04FB4P151R-0885-980 | <p>EL DR. COMENTA QUE EL VENTILADOR DE SU APARATO HACE MUCHO RUIDO, LO DEJA PARA REVISION. </p> <p> </p> <p>SE ENTREGA EN CALIDAD DE PRESTAMO UN LASER GOLIAT PLUS 450 NM CON FIBRA OPTICA CON FOLIO 11F86P161U-980-A</p> | Se realiza revisión del equipo y se observa que el equipo funciona adecuadamente, pero comenta el cliente que el ventilador del equipo hace demasiado ruido, es necesario ser reemplazado del ventilador para solucionar el problema del ruido excesivo. | Se realiza el cambio de ventilador al equipo. Se hacen pruebas de funcionamiento y el equipo funciona de forma adecuada. Equipo listo para ser entregado al cliente. | <input type="checkbox" disabled="true" class="checkbox"> | REPARADO | 0 | 06/02/2024 12:00am
3233 | MARISOL AVALOS LOPEZ | Eter (8.8.66) | 06B76E160U-0956. | <p>LA DRA. REFIERE QUE DESDE QUE LE LLEGO EL EQUIPO SE ESCUCHA COMO SI TUVIERA ALGO QUE SE SAFO POR DENTRO POR QUE SE ESCHA COMO SE MUEBE, PERO EL PROBLEMA MAS GRANDE ES QUE SI EL EQUIPO SE ENCIENDE Y SE MUEBE UN POCO SE APAGA YA QUE AL PARECER TIENE ALGUN FALSO EN EL JACK. </p> | Se revisa el equipo para verificar la falla descrita y se observa que el conector del eliminador tiene una falla y es necesario ser reemplazado por otro para descartar que vuelva a presentarse la falla, también se observa un tonillo suelto es por eso el ruido que describe el cliente | Se reemplaza el eliminador de corriente por uno completamente nuevo. Se realizan pruebas de funcionamiento con un maneral externo debido a que el cliente mandó el equipo sin manerales. El equipo funciona correctamente. Listo para ser entregado al cliente. | <input type="checkbox" disabled="true" class="checkbox"> | REPARADO | 3
3327 | INTROLIGHT, S.A. DE C.V. | BC (8.8.1) | EF1-10943 | <p>LA DRA. RECIBIO EL EQUIPO NUEVO, COMENTA QUE NO LIMPIA QUE INCLUSO EL OXIDO SE DISPARABA MAS ARRIBA DE DONDE SE COLOCA EL BRACKET. </p> | Se realizó revisión del equipo y se observó que el embolo está un poco doblado de fabrica y que la camara de succión esta desajustada, es necesario reemplazar el vástago y reajustar la camara de succión. | Se realiza el reajuste de la camara de succión y se reemplaza el embolo. Se hacen pruebas de funcionamiento con un par de brackets sucios y el equipo funciona adecuadamente. Equipo reparado. | <input type="checkbox" disabled="true" class="checkbox"> | REPARADO | 0
3236 | FIGUEROA ESPITIA YURITZI | BC (8.8.1) |  | <p>LA DRA. INDICA QUE NO LIMPIA</p> | Se realiza revisión del equipo se observa que dentro de la camara de vacio contiene arena y es debido al desgaste del oring de la cámara, es necesario el reemplazo del oring y la limpieza interna del mecanismo de la la cámara de vacío | Se realiza servicio completo desarmando equipo y limpiando sus componentes, se cambia o-ring de la cámara de vacío, se realizan pruebas de funcionamiento y el equipo funciona correctamente. Equipo reparado. | <input type="checkbox" disabled="true" class="checkbox"> | REPARADO | 3 | 06/06/2024 12:00pm
3263 | SOSA HERNANDEZ CHRISTIAN ADRIAN.. | Eter (8.8.66) | BLAC-378-22E | <p>El Dr. comenta que la pantalla se queda en negro, mientras el ONN es intermitente en color verde, lo deja para revision. </p> | Se revisa el equipo y se observa que el equipo enciende adecuadamente y se pruebas los tratamiento terapéuticos y también funcionan adecuadamente, se observó que el conector de alimentación tiene un poco de juego con el plug del eliminador y si se mueve el conector el equipo se reinicia, se requiere el reemplazo del conector de alimentación del equipo para que el equipo no se reinicie cuando se mueve el cable de alimentación. También se observó que la aplicación de Anatomía 3D no carga las imágenes de los sistemas del cuerpo, si el usuario desea que se muestren es necesario actualizar el equipo y poner una versión más reciente a la que tiene y se tendría que actualizar todo el equipo a la versión 2.6. | Se realiza la reparación del equipo, se cambia el conector plug de alimentación y también el eliminador, se actualiza la versión de la aplicación anatomía 3d. Se realizan pruebas de funcionamiento con los diferentes tratamientos terapéuticos y el equipo funciona correctamente. Equipo reparado. | <input type="checkbox" disabled="true" class="checkbox"> | REPARADO | 3
3196 | SANDRA GARCIA HERNANDEZ | Eter (8.8.66) | 065E6E160U-0930 | <p>NO ENCIENDE . NO SE CONECTA CON EL SISTEMA. SE QUEDA PARPADEANDO EL FOCO VERDE.</p> <p> </p> <p>SE VA HACER EL CAMBIO FISICO PORQUE ES LA SEGUNDA VEZ UE FALLA.</p> | Se realiza revisión y pruebas de funcionamiento al equipo y se observa que la tarjeta de control tiene fallas de comunicación con la pantalla y la tarjeta de potencia. Se requiere el cambio de tarjeta de control para que el equipo funcione correctamente. | Se realiza el cambio de tarjeta de control al equipo, una vez cambiada se realizan pruebas de funcionamiento. Después de una serie de pruebas el equipo no volvió a presentar la falla, por lo tanto el equipo queda reparado un funcionando adecuadamente | <input type="checkbox" disabled="true" class="checkbox"> | REPARADO | 0
3278 | CHIQUINI JASSO JOSE LUIS | Goliat 450nm (8.8.37) | 11F96P160U-0990-A | <p>EL CALENDARIO APARECIO EL DIA 12 CUANDO TIENE FECHA DE PAGO 29 DE CADA MES. </p> | se realizó la revisión del equipo y se observó que el equipo mostró un mensaje de pago antes de la fecha establecida, es necesario reconfigurar el sistema de pagos para que el usuario pueda seguir usando el equipo y no muestre los mensajes de pago antes de la fecha establecida | Ser realizó la reconfiguración del sistema de pagos, se volvió a establecer la fecha de pago en el sistema y se realizaron pruebas de funcionamiento que el equipo no mostrara el mensaje de pago ante de tiempo a la fecha establecida, también se realizaron pruebas de funcionamiento con los tratamientos terapéuticos y quirúrgicos y el equipo funciona adecuadamente. Equipo listo. | <input type="checkbox" disabled="true" class="checkbox"> | REPARADO | 0
3269 | EDGAR OMAR LOPEZ LOPEZ | Otro | 02FA4P141N-0812-980 | <p>AGREGAR LONGITUD DE ONDA 450 (TENDRA AMBAS LONGITUDES 980 Y 450)</p> | Se realizan pruebas de funcionamiento y el equipo funciona correctamente, se agregará otro laser con longitud 450, pero debido a la versión del equipo que es vieja, el equipo no soporta un láser 450 por lo que es necesario cambiar el equipo por uno con la versión más reciente. | se utiliza un equipo nuevo con V5 la cual es la versión más reciente del equipo y se le añaden los dos láseres (450nm y 980nm). Una vez que ya se colocaron los 2 láseres en el equipo se realizan pruebas de funcionamiento con el láser quirúrgico probando el láser 450 nm y 980nm. Con los dos láseres se realizaron pruebas de corte y ambos funcionan correctamente, también se revisó que el láser terapéutico y el material de apoyo funcione correctamente. Equipo listo. | <input type="checkbox" disabled="true" class="checkbox"> | REPARADO | 0
3249 | SANTIAGO RODRIGUEZ RAMOS | Eter (8.8.66) | AHAA-078-22E | <p>El Dr. comento que no daba mejoría al paciente, que casi no lo usa y que desde diciembre le fallo peor no lo había usado entonces olvido enviarlo.</p> <p>al revisar el equipo tiene mucho desgaste en manerales, al encenderlo la primera vez no encendió nada, ni el foco de ON, se conecto una segunda vez para enviar evidencia al Dr. y ahora si enciende el ON pero la pantalla se quedo en negro, después era una imagen como en rallas de color azul y gris pero o dio acceso al menú ni pantalla de inicio REVISIÒN COMPLETA.</p> | Se realizó la revisión del equipo y se observó que el cable del eliminador esta dañado y tiene un corto circuito, es necesario el reemplazo del eliminador. También se observó que la pantalla touch se encuentra dañada y no da imagen, es por eso los colores que muestra. También es necesario de el reemplazo de la pantalla touch para que el equipo pueda seguir funcionando correctamente | Se realiza la reparación del equipo, el cliente optó por realizar migración de su equipo a la versión 5, por lo que se cambia el equipo completo, solo se utilizar la cubierta frontal, los demás componentes son completamente nuevos. Se realizan pruebas de funcionamiento con los manerales del cliente y el equipo nuevo. El equipo funciona correctamente, también se reemplaza el eliminador antiguo descompuesto por uno nuevo. Equipo listo para entregar a cliente. | <input type="checkbox" disabled="true" class="checkbox"> | REPARADO | 3
3326 | BERAUD OSORIO DORIA ISELA | Eter (8.8.66) | EJAE-652-26B | <p>EL EQUIPO SE APAGA, RECIEN COMPRO EL ELIMINADOR. </p> | Se realizó revisión completa del equipo, se hicieron pruebas de funcionamiento al equipo y se observó que el eliminador del equipo tiene un falso contacto, con ciertos movimientos del cable de alimentación el equipo se apaga, es necesario el reemplazo del eliminador par su funcionamiento adecuado. | Se realiza el cambio físico del eliminador. Se realizan pruebas de funcionamiento con el eliminador, se prueba el maneral rojo en varios modos de terapia y el equipo funciona adecuadamente. También se probó que el eliminador no fallara con los movimientos del equipo. Equipo funcionando adecuadamente. | <input type="checkbox" disabled="true" class="checkbox"> | REPARADO | 0
3271 | PEREZ SALCEDO SUE BESEMAT | Eter (8.8.66) | 01E14E140G-0778 | <p>REVISION COMPLETA POR DAÑO FISICO. </p> | Se realizó la revisión del equipo y se observó que el equipo tiene estrellada la pantalla, se hicieron pruebas de funcionamiento y la pantalla sufrió un daño y la pantalla no reacciona de forma adecuada al momento de presionar las opciones del equipo. Es necesario el remplazo de la pantalla dañada y también de la cubierta frontal debido a que se encuentran rotas las grapas que sostienen la pantalla en su sitio, así como también reemplazar la etiqueta frontal de la cubierta. | Se realiza el cambio de pantalla Q3 rota por una nueva y también se reemplaza la cubierta frontal del equipo, así como la etiqueta frontal del equipo. se realizan pruebas de funcionamiento al equipo, se prueban algunos tratamientos terapéuticos y el equipo funciona de forma correcta. Equipo reparado. | <input type="checkbox" disabled="true" class="checkbox"> | REPARADO | 3
3258 | VOGEL GONZALEZ CARLOS FRANCISCO | Goliat 980nm (8.8.36) | 02FA4P141N-0814-980 | <p>COMENTA QUE TIENE FALSO, YO LO QUISE PRENDER PERO NO ENCIENDE, PROBE CON OTRO ELIMINADOR Y SI TRABAJA CORRECTAMENTE AL PARECER LA FALLA ESTA EN EL ELIMINADOR. </p> | Se realiza revisión del equipo y se observa que el eliminador de corriente no funciona, por lo tanto se utiliza un eliminador de prueba para seguir checando el equipo. se realizan pruebas con los manerales terapéutico y funcionan bien tanto los manerales como el equipo, con el láser quirúrgico se realizan pruebas de funcionamiento pero el maneral quirúrgico se encuentra dañado, la fibra esta quemada, es necesario la reparación de la fibra debido a que los equipos están calibrados conforme a los valores de la fibra, por o tanto no se pueden realizar pruebas de funcionamiento del láser quirúrgico hasta que su fibra sea reparada o reemplazada. | Se realiza la reparación del maneral quirúrgico, se le cambia el conector SMA y se realizan pruebas de funcionamiento con el maneral quirúrgico y se observa que el láser del equipo se encuentra en buenas condiciones, después de las pruebas se determinó que el equipo funciona adecuadamente. También se reemplaza eliminador de corriente por uno nuevo y se utilizan el conector y cubre polvo para colocárselos al nuevo eliminador. Equipo listo. | <input type="checkbox" disabled="true" class="checkbox"> | REPARADO | 0
3195 | INTROLIGHT, S.A. DE C.V. | Eter (8.8.66) | 01AB4E140F-0760 | <p>EL EQUIPO DERIVA DEL SERVICIO 3179, LA DRA. <a href="https://introlight.mx/c2/index.php?module=Accounts&action=DetailView&record=c4c941c7-ecdd-a81c-f37e-6149f9e3cf50">CAMACHO CORTEZ CERENELA</a> ENVIO SU EQUIPO CON NUMERO <strong>01AB4E140F-0760</strong> PARA SERVICIO SE ABRIO EL SERVICIO 3179 SERVICIO QUE SE ATENDIO Y CERRO DURANTE AMIC NOV 23 SE LE IBA A ENTREGAR EL EQUIPO A LA DRA , PERO AL MOMENTO DE PROBARLO EL EQUIPO FALLO, MOSTOR LA PANTALLA DE LA TABLET , AL PARECER SE DESCONFIGURA , REGRESANDO DE LA AMIC IRVING LO REVIZO Y NO SE PERCIBIO NINGUN PROBLEMA , AL PARECER EL EQUIPO SE DESCONFIGURA Y AL APAGARLO Y ENCENDERLO YA NO PRESENTA LA FALLA , REVIZAR EL QUIPO CON MUCHO DETALLE CON ESPECIAL ATENCION EN EL CABLEADO , A LA DRA SE LE HISO UN CAMBIO FISICO SE LE ENTREGO EL EQUIPO No. <strong>06B76E160U-0946</strong></p> <p>EL EQUIPO <strong>01AB4E140F-0760 </strong>PASA A SER PROPIEDAD DE INTROLIGHT , DETECTAR LA FALLA Y CORREGIRLA PARA PASAR EL EQUIPO A PT. ( DISPONIBLE PARA VENTA )</p> <p>ESTA DENTRO DE LA CAJA CON NO. 946 (PREGUNTAR EN ADMIN . PROCED PARA REASIGNAR NUMERO DE SERIE)</p> | Ser realiza una revisión completa del equipo y no se encuentra ninguna falla con el equipo, se probó por varias horas y no mostró ningún problema con el sistema. se observó que el conector Jack vcd tiene un falso contacto al momentos de mover el conector del eliminador. | Se reemplaza el conector Jack de alimentación y se realiza pruebas de funcionamiento. El equipo no muestra ningún problema en el momento que se hicieron pruebas de funcionamiento. Equipó reparado y probado | <input type="checkbox" disabled="true" class="checkbox"> | REPARADO | 1 | 29/11/2023 12:00am
3214 | JUAN CARLOS GIL DOMINGUEZ | Goliat 980nm (8.8.36) | 04FB4P151R-0885-980 | <p>EL DR. COMENTA QUE EL VENTILADOR DE SU APARATO HACE MUCHO RUIDO, LO DEJA PARA REVISION. </p> <p> </p> <p>SE ENTREGA EN CALIDAD DE PRESTAMO UN LASER GOLIAT PLUS 450 NM CON FIBRA OPTICA CON FOLIO 11F86P161U-980-A</p> | Se realiza revisión del equipo, se observa que el ventilador del equipo genera ruido al funcionar, el cliente pide ser reemplazado. Por lo tanto, se requiere reemplazar el ventilador del equipo para solucionar el problema del exceso de ruido generado. | Se realiza el cambio del ventilador del equipo, se realizan pruebas de funcionamiento para verificar su adecuado funcionamiento. El equipo funciona adecuadamente y está listo para ser entregado al cliente | <input type="checkbox" disabled="true" class="checkbox"> | REPARADO | 0 | 06/02/2024 12:00pm
3218 | ALVARADO LOPEZ HUGO ERIK | Eter (8.8.66) | 01AB4E140F-0750 | <p>TRAE CONECTOR DE AVIADOR Y Y EL EQUIPO TRAE CONEXION DE AVIADOR EL ELIMINADOR CON FALSO Y PELADO ...</p> | Se realiza revisión del equipo y se observa que el eliminador de corriente se encuentra dañado, los cables se encuentran rotos y la cubierta del cable también se encuentra dañada, es necesario el reemplazo del eliminador o reparación del mismo. Se realizan pruebas de funcionamiento con eliminador en buenas condiciones y se observa que también el maneral rojo se encuentra dañado, tiene los cable rotos, de igual forma es necesaria la reparación de dicho maneral para su adecuado funcionamiento.. | Se realiza la reparación del maneral rojo, se hizo el cambio de cable del maneral rojo e infrarojo por unos completamente nuevos y se reemplazó eliminador de corriente con conector tipo aviador. Se realizaron pruebas de funcionamiento y se observó que el equipo funciona adecuadamente. equipo listo para ser entregado al cliente | <input type="checkbox" disabled="true" class="checkbox"> | REPARADO | 0
3210 | EDGAR RUBEN LUJAN CANALES | Eter (8.8.66) | CGAD-532-26B | <p>EL EQUIPO FUE ENVIADO ANTES AL PARECER POR FALLA EN EL JACK O CARGADOR Y ENEL 2023 POR UN FALSO EN EL MANERAL ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE YA TIENE CASI AÑO DESDE LA ULTIMA VEZ QUE LO ENVIO, NO ESPECIFICA FALLA. </p> | Se realiza la revisión del equipo, se encuentra que la tarjeta de control no funciona, no hay comunicación con el microcontrolador, es por eso que el equipo no inicia y se queda en el grafico de introducción, también se encuentra que el microcontrolador se encuentra dañado de una terminal, que es la que activa el maneral rojo. Es necesario el reemplazo de la tarjeta de control y también de el microcontrolador para que el equipo funcione con normalidad. Las piezas están disponible para ser sustituidas. | Se cambian tarjeta de control Q1 por falla en la comunicación y se reemplaza el microcontrolador dañado, una vez sustituidas las piezas, se realizaron pruebas de funcionamiento con los diferentes tratamientos del equipo. El equipo funciona adecuadamente con los diferentes tratamientos. Equipo listo y reparado. | <input type="checkbox" disabled="true" class="checkbox"> | REPARADO | 0
3158 | OSORIO NARANJO ALEJANDRO | Eter (8.8.66) | AGAA-010-21A | <p>REINGRESO DE EQUIPO, RECIENTEMENTE SE RESETEO PERO SIGUE CON PROBLEMAS DE COMUNICACION. ENVIO MENSAJE DE ETER NO PUDO COMPLETAR LA FUNCION Y SE DETUVO. NO AVANZA.</p> | El equipo se revisó y cuenta con versión Q1 (versión obsoleta), se puede reconfigurar el equipo (software), pero no se garantizar que el equipo funcione adecuadamente, de lo contrario se puede actualizar a V5 para que el equipo funcione correctamente. | Se realiza actualización del equipo a la versión V5, por lo que es un equipo completamente nuevo. Se reemplaza equipo Eter versión Q1 con no. serie:AGAA-010-21A por un equipo Eter versión Q5 con no. de serie : 11FA7E160U-1021. Se realizan pruebas de funcionamiento del equipo con los manerales y eliminador del cliente y el equipo funciona adecuadamente. equipo listo para entregar. | <input type="checkbox" disabled="true" class="checkbox"> | REPARADO | 3 | 15/08/2023 04:00pm
3260 | RICARDO MARTIN PEREZ GARCIA | Eter (8.8.66) | CGAD-507-22E | <p>comentan que al estar usando el equipo manda un mensaje lo cual ya no le permite continuar con la terapia, comenta que desde marzo no lo usa. </p> | Se realiza revisión del equipo y se observa que el láser terapéutico no se puede utilizar debido a una falla de la tarjeta de control, para solucionar el problema es necesario el reemplazo de la tarjeta de control, debido a que el equipo es obsoleto comienza a presentar fallas de comunicación, pero con el tiempo puede volver a presentarse la falla, la recomendación es migrar el equipo a la última versión disponible del láser (V5), siendo un equipo nuevo y actualizado. | El cliente optó por migración a V5, por lo que se reemplaza el equipo del cliente por un equipo totalmente nuevo y actualizado. Se realizan pruebas de funcionamiento con los manerales terapéuticos del cliente, se prueban los tratamientos y los materiales de soporte. El equipo funciona adecuadamente y está listo para entregarlo. Se cambia el no. serie del equipo: CGAD-507-22E-V5 | <input type="checkbox" disabled="true" class="checkbox"> | REPARADO | 3
3275 | FACUNDO GARCIA CRUZ | Eter (8.8.66) | 06936e160u-0937 | <p>PROBLEMA EN CONEXION Y SONIDO SUCIO. </p> | Equipo ya se había reparado por un problema en el conector de alimentación, pero al momento de la entrega el cliente comentó que la pantalla de su equipo estaba un poco despegada de la cubierta frontal y se quedó el equipo para reparar dicho problema. Se revisa el equipo y se encuentra que el marco interno de la pantalla se encontraba despegado de la cubierta frontal, por lo es necesario desarmar el equipo y volver a pegar el marco de la pantalla para después ajustar la pantalla a la cubierta frontal. | Se desarma el equipo y se desensambla la cubierta frontal y la pantalla para poder pegar el marco interno a la cubierta frontal, se pega el marco interno y se deja secar por unas horas. Una vez pegado y seco el marco interno se vuelve a ensamblar la pieza y se coloca la pantalla, se ajustan los tornillos de sujeción. Una vez armado y cerrado el equipo, se realizan pruebas de funcionamiento al equipo probando sus manerales del áser terapéutico y el equipo funciona correctamente. Equipo listo | <input type="checkbox" disabled="true" class="checkbox"> | REPARADO | 0
3149 | INTROLIGHT, S.A. DE C.V. | BC (8.8.1) | 0212-9036 | <p>El equipo proviene de Distribuidora Dental siglo 21, se hizo cambio por garantia</p> <p>******* SERVICIO 3023********</p> <p> </p> | Se encontró el vástago reducido y se realizo reproceso |  | <input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox"> | RECONSTRUCCION PARA DEMO | 1
3125 | MARTINEZZ SANTIAGO RICARDO FABIAN | Eter (8.8.66) |  | <p>EQUIPO EN MODO TABLET, SIN NUMERO DE SERIE. EL CLIENTE COMENTA QUE SE LO VENDIERON APROXIMADAMENTE HACE 1 AÑO. </p> <p>EL MODULO TIENE LA TAPA INFERIOR FLOJA. TIENE INTENTO DE A VER SIDO ABIERTO.</p> | Se abrió el equipo, el numero de serie de el equipo es : CGAD-640-24J La única opción es migrar a versión 5. *********A reserva de investigar el número de serie del equipo********* |  | <input type="checkbox" disabled="true" class="checkbox"> | RECONSTRUCCION PARA DEMO | 6
3147 | INTROLIGHT, S.A. DE C.V. | BC (8.8.1) | 0212-9048 | <p>El equipo proviene de la doctora Sonia Ramirez. se realizó cambio de equipo</p> <p> </p> <p>*****servicio 3049*************</p> | Se realizo mantenimiento general , limpieza de válvula. El equipo se queda funcionando correctamente para DEMO Falta insertos de vaso para sujeción |  | <input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox"> | RECONSTRUCCION PARA DEMO | 2
3305 | GOMEZ GALINDO NATHALY | BC (8.8.1) | BC7493 | <p>YA NO LIMPIA BIEN EL BRACKET, ADEMAS DE QUE YA NO TIENE EMBOLO Y ESTA ROTA LA BOQUILLA EN DONDE VA EL EMBOLO</p> |  |  | <input type="checkbox" disabled="true" class="checkbox"> | ASIGNADO AL TALLER | 0
3304 | CARRANZA FERNANDEZ RAMON EDUARDO | Goliat 980nm (8.8.36) | 01DE4P140G-0767-980 | <p>ESTABA TRABAJANDO CORRECTAMENTE , LO DEJO A UN LADO Y DESPUES TRATO DE TRABAJAD DE NUEVO Y YA NO TENIA NI TESTIGO NI LASER QUIRURGICO , LIS LASER ROJO E INFRARROJO FUNCIONAN CORRECTAMENTE </p> |  |  | <input type="checkbox" disabled="true" class="checkbox"> | ASIGNADO AL TALLER | 0
3121 | MENDEZ RUBIO HIROHITO KATZUHIRO | Goliat 980nm (8.8.36) | FK434-3133-019-980 | <p>Al encender el equipo trabaja normal pero no da la primer pantalla de inicio, se selecciona y trabaja bien. </p> | aGREGAR 450, ESCALAR A V5 , ARMAR FIBRA ADICIONAL SIN PUNTA | SE CAMBIO LA BASE DE AL , SE PUSO EL 450 | <input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox"> | ASIGNADO AL TALLER | 1
3345 | INTROLIGHT, S.A. DE C.V. | Goliat 450nm (8.8.37) |  | <p>eQUIPO ENVIADO A DIEGO GAVIRIA , LO ABRIO , ROMPIO LA FIBRA Y SE LE HISO UN CAMBIO FISICO </p> | CAMBIAR AS TARGETAS POR Q5 Y SUS TARGETAS PARA HUESO . Y RECONSTRUIR PARA VENTA |  | <input type="checkbox" disabled="true" class="checkbox"> | ASIGNADO AL TALLER | 0
3337 | CARREON CARRASCO FERNANDA CAROLINA | BC (8.8.1) |  | <p>SE ROMPIOEL CONETOR A LA MANGUERA,</p> | El conector espiga lado bc degollada y desgaste en el resto de las piezas. Forzoso para que funcione: sustituir le conector espiga lado bc, Prudente cambiar la boquilla y el embolo, Función pero en un tiempo van a fallar estas piezas |  | <input type="checkbox" disabled="true" class="checkbox"> | DIAGNOSTICADO | 0
3216 | LÒPEZ GAZCON ZAMUDIO KARINA | Goliat 980nm (8.8.36) | 01C34P141F-0762-980 | <p>no enciende el equipo, lo probé con otro eliminador y si prende, tiene juego en el en la caja. </p> | Ser realiza revisión del equipo, se observa que el eliminador no funciona, es necesario el reemplazo del eliminador completo, tanto el eliminador como el cable de alimentación. Se realizaron pruebas de funcionamiento al equipo con otro eliminador y se observó que faltan imágenes en varios tratamientos incluidos en en parte de laserterapia, es necesario a volver a reconfigurar el equipo para tratar de quitar los errores de programación del equipo, pero es necesario que el cliente envíe su maneral quirúrgico, debido a que se necesita reprogramar el equipo y es necesario volver a calibrar el láser quirúrgico. |  | <input type="checkbox" disabled="true" class="checkbox"> | DIAGNOSTICADO | 0
3338 | NAVA DOTOR RENE | Eter (8.8.66) | CGAD-566-22E | <p>EL DISPLEY NO SE VE NADA</p> | EQUIPO MUY VIEJITO NO SOPORTA ESCALA A V5 PORQUE TRAE CARCASA DE 2 HOYOS , PROPONER COMPRAR ETER OBSOLETO N PERO FUNCIONAL , SIN GARANTIA O COMPRAR UN MODULO ACTUAL CON TARGETAS V5 . EFB PUSO AL TANTO AL DR Y QUEDO EN ENVIAR PORPUESTA |  | <input type="checkbox" disabled="true" class="checkbox"> | DIAGNOSTICADO | 0
3339 | GARCIA LOPEZ GEMA ESMERALDA | Eter (8.8.66) | CGAD-476-26B | <p>LA DRA. COMENTA QUE NO EMITE CUANDO SE LE DA INICIO AL TRATAMIENTO, SE PROBO Y FUNCIONA CORRECTAMENTE NO TRAE CARGADOR AL PARECER ES UN TEMA CON EL ELIMINADOR. </p> | Se probo el equipo con eliminador nuevo, funciona correctamente, pero durante las pruebas de encendido se encontró que el switch no estaba haciendo contacto por lo que no encendía en ocasiones. Se recomienda traer el eliminador del cliente para realizar pruebas o suministrar un eliminador nuevo. |  | <input type="checkbox" disabled="true" class="checkbox"> | DIAGNOSTICADO | 0
3328 | PRODUCTOS DENTALES MARK INC S DE RL DE CV | BC (8.8.1) |  | <p>EL DISTRIBUIDOR INDICA QUE SU CLIENTE LE INFORMO QUE NO LIMPIA, TRAE RASTROS DE UN OXIDO DE ALUMINIO QUE NO ES EL ADECUADO, LA BOQUILLA DESGASTADA.</p> | Se revisa el equipo BC y se observa que el equipo necesita servicio de limpieza, la válvula se encuentra llena de oxido internamente, se observa que la boquilla está muy desgastada, se necesita reemplazar la pieza completa y también es necesario reemplazar el o-ring de la camara de succión. |  | <input type="checkbox" disabled="true" class="checkbox"> | DIAGNOSTICADO | 0
3334 | GARCIA BARQUET GABRIELA YAZMIN.. | BC (8.8.1) |  | <p>EL CLIENTE COMENTA QUE NO LIMPIA, REVISION COMPLETA. </p> | Se realizo limpieza de válvula , esta no corre libremente y la boquilla se encuentra gasta por el uso , por lo que se tiene que cambiar para su correcto funcionamiento. También se encontró que el embolo no sella adecuadamente se requiere un ajuste. El conector de lado de la unidad queda flojo se recomienda el cambio para su correcto funcionamiento. |  | <input type="checkbox" disabled="true" class="checkbox"> | DIAGNOSTICADO | 0
3126 | INTROLIGHT, S.A. DE C.V. | Eter (8.8.66) | FFAF-688-26B | <p>SE RECIBE EQUIPO DE GERARDO YASHEL RIVAS A CUENTA PARA ESCALAR A GOLIAT. EN LA ORDEN <span>16389 CON FECHA DE COMPRA 5 DE MAYO DE 2023.</span></p> <p><span>EL EQUIPO LO ENVIO SIN ELIMINADOR, SE CANALIZA A SERVICIO PARA REVISION GENERAL Y FUNCIONALIDAD. VERIFICAR FUNCIONALIDAD Y ESTADO DE PIEZAS. Y VER SI ES CONVENIENTE ACTUALIZAR A NUEVA VERSION.</span></p> <p> </p> <p> </p> <p>EQUIPO PROPIEDAD DE INTROLIGHT REACONDICIONAR PARA VENTA </p> | el equipo funciona sin problema touch, manerales,3d,videoteca etc. el equipo presenta un lateral en pantalla dañado por lo que requeriría remplazo el equipo con versión 26 y firmware 1.3 ya no es posible actualizarlo a versión actual se recomienda una actualización total y completa de el equipo a v4 o v5 según el caso. el equipo no posee eliminador. |  | <input type="checkbox" disabled="true" class="checkbox"> | DIAGNOSTICADO | 2 | 17/05/2023 12:00pm
3272 | PEREZ VELASCO ANDRES | Goliat 940nm (8.8.35) | HBA4P140E-0749-940 | <p>NO CORTA Y NO INICIALIZA PUNTA. </p> | Se realizaron pruebas de funcionamiento con los tratamientos terapéuticos y el equipo funciona bien, los 2 manerales funcionan correctamente. Se trataron de realizar pruebas con el maneral quirúrgico pero el conector SMA se encuentra dañado y no se pudieron realizar la pruebas, se abre el equipo para observar el estado del conector SMA del láser y se observa que también esta dañado el conector, por lo que es necesario tratar de pulir el conector del láser y el conector del maneral, si no es posible quitar los daños que tiene el conector del láser y el conector del maneral quirúrgico tendrán que ser reemplazadas las 2 piezas del equipo. también se observó que la base del equipo se encuentra rota en la parte frontal. *****************************************************REPARACIÓN******************************************************************* Se realiza la reparación de los conectores quemados. Se comienza con el pulido del conector SMA del láser y si fue posible corregir los daños del conector, se intenta pulir el conector SMA del maneral quirúrgico, pero debido a los daños que tiene el conector no fue posible repararlo, por lo que es necesario reemplazar el conector SMA. SE lleva a cabo el reemplazo del conector SMA del maneral quirúrgico y una vez ya reemplazado se realizan pruebas de funcionamiento. Debido al cambio del conector SMA del maneral es necesario volver a calibrar la potencia del equipo debido a que cambian los valores de potencia debido al nuevo conector. Se realiza la calibración y una vez terminada se realizan pruebas de funcionamiento con el láser quirúrgico y el equipo funciona adecuadamente. Equipo reparado. |  | <input type="checkbox" disabled="true" class="checkbox"> | DIAGNOSTICADO | 0
3240 | GAVIRIA BEITA DIEGO ALEJANDRO | Goliat 980nm (8.8.36) | 04325G151Q-0854-980 | <p>EL EQUIPO LLEGO SIN FIBRA, CON DESGASTE POR USO, AL MOVERLO UN POCO SE ESCUCHA COMO ALGUNA PIEZA SUELTA, NO TIENE TAPON EN LA ENTRATA SONDE SE COLOCA LA FIBRA. </p> | Se realiza revisión general del equipo y se observa que el equipo fue abierto por el cliente debido a que tiene algunos componentes sueltos y dañados. El equipo es una versión antigua , por lo que se utilizará la carcasa para ensamblar otro equipo y utilizar algunas piezas como refacciones. |  | <input type="checkbox" disabled="true" class="checkbox"> | DIAGNOSTICADO | 1
3335 | CANTERO HERNANDEZ FATIMA ISABEL | BC (8.8.1) |  | <p>DONDE VA LA CORRIENTE DE LUZ NO PRENDE, SI LLEGA A PRENDER SE APAGA. QUISO HACER UNA GINGIVECTOMIA PERO NO CORTO</p> | Se realizo una inspección del equipo, encontrando se la miguera, saco , embolo y coladera en buen estado . Se realizo limpieza de válvula general. Se encontró la boquilla gasta por uso, se debe realizar el cambio por una nueva para su correcto funcionamiento. |  | <input type="checkbox" disabled="true" class="checkbox"> | DIAGNOSTICADO | 0
3344 | GOMEZ FARIAS D.F. | BC (8.8.1) | 10182 | <p>EL CLIENTE COMENTA QUE NO LIMPIA, SE LE DIERON INDICAIONES DE USO Y EL DR. LE OCMENTO AL DEPOSITO QUE EL YA TENIA OTRO EQUIPO, ENTONCES SABE COMO USARLO Y ESTE EQUIPO NO LIMPIA. </p> | Se reviso el BC, este se encuentra en buenas condiciones, pero el vástago se encontró el vástago reducido y se realizo el reproceso. El equipo se deja funcionando correctamente. |  | <input type="checkbox" disabled="true" class="checkbox"> | DIAGNOSTICADO | 0
3222 | IBIS MARCO ULISES GALLEGOS MARTINEZ | Goliat 940nm (8.8.35) | FK433-3133-016-940 | <p>REVISION EL DR. COMENTA QUE NO CORTA, POSIBLE ESCALA A 450 NM. </p> | Se realizó revisión del equipo y se efectuaron pruebas al láser quirúrgico y terapéutico y se observó que el equipo funciona correctamente. Las pruebas de corte se realizaron de forma correcta y las laserterapias de igual forma, todas funcionan de manera optima. No se encontró ninguna falla en el equipo. |  | <input type="checkbox" disabled="true" class="checkbox"> | DIAGNOSTICADO | 0
3279 | ESQUENAZI LEVY SARA | Eter (8.8.66) | BLAD-415-26B | <p>AL ENCENDER EL EQUIPO SOLO SE QUEDA EN EL INICIO DEL ESPIRAL AZUL Y PARPADEA EL BOTON VERDE. </p> | Se realizó revisión del equipo y se observó que la tarjeta de control no está funcionando y es la razón por la que el equipo no inicia, pero ya no es posible cambiar la tarjeta de control debido a que la versión del equipo es 2.6 y esta versión ya no está disponible. Por lo que la única opción para reparar el equipo es actualizandolo a versión 5., ya que esa versión si cuenta con una versión de software actualizada. ******************************************REPARACIÓN***************************************************** Se realiza la reparación del equipo, la única opción para que el equipo funcione es cambiar la tarjeta de control por otra con una versión mas antigua a la que tenía el equipo, por lo que se cambia la tarjeta de control y se realizan pruebas de funcionamiento y se observa que el conector del maneral rojo no funciona por lo que es necesario también cambiar la tarjeta de potencia, una vez reemplazadas las dos tarjetas se realizan pruebas de funcionamiento y se prueban varios tratamientos terapéuticos y funcionan bien, también se prueban el material de soporte incluido y funciona correctamente. Equipo queda reparado y funcionando adecuadamente. |  | <input type="checkbox" disabled="true" class="checkbox"> | DIAGNOSTICADO | 0 | 23/09/2024 01:00pm
3207 | CEO MIRAVETE Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL... | Eter (8.8.66) | BJAC-338-26B | <p>EL DR. COMENTA QUE NO ENCIENDE LA PANTALLA, QUE ENCIENDE EL FOCO VERDE Y PARPADEA PERO NO ENCEIENDE LA PANTALLA PARA ENTRAR AL MENU. </p> | Se realizó revisión completa del equipo para encontrar la causa del problema. Se observa que el switch de encendido del equipo ya no funciona adecuadamente, haciendo que el equipo no encienda de forma adecuada y no reciba energía eléctrica por lo que no inicia el sistema del equipo. Se requiere el cambio de switch de encendido para que el equipo funcione adecuadamente. |  | <input type="checkbox" disabled="true" class="checkbox"> | DIAGNOSTICADO | 0 | 06/02/2024 12:00am
3194 | ESPINOZA RUIZ NANCY IVETT | Eter (8.8.66) | BEAC-257-26B | <p>LA DRA. COMENTA QUE YA TRAJO ANTERIORMENTE EL LAER Y QUE NO QUEDO, QU ELE DIJERON QU EHAY QUE HACER ALGUN CAMBIO, </p> | Se realiza revisión completa del equipo, el equipo no enciende, se queda el led de encendido parpadeando y no muestra imagen la pantalla, esto es debido a que no hay comunicación con la tarjeta de control, ya que se encuentra dañada la tarjeta y el conector minidin del laser rojo se encuentra dañado. Es necesario reemplazar la tarjeta de control y reemplazar conector minidin rojo para que el equipo vuelva a funcionar adecuadamente, pero el equipo es versión Q1 y es una versión obsoleta. debido a esto no se cuenta con refacciones nuevas. solo se cuenta con refacciones de otros equipo usados. Por lo tanto se recomienda realizar la migración a V5 ya que es la última y más reciente versión del equipo, para esta versión se cambia el modulo Eter por uno completamente nuevo y actualizado. Pero ya que si solo se desea cambiar la tarjeta de control al equipo, es posible, pero debido a la versión es probable que pueda volver a fallar en corto tiempo o tengas problemas de comunicación por lo obsoleta de la versión del equipo. |  | <input type="checkbox" disabled="true" class="checkbox"> | DIAGNOSTICADO | 0
3342 | SOL VALLARTA DEPOSITO DENTAL | BC (8.8.1) | EF1-10629 | <p>COMENTA QUE NO LIMPIA, QUE CADA QUE LO USA LO TIENE QUE AGITAR PARA QUE LIMPIE QUE NO ESTA DANDO EL RESULTADO O FUNCIONALIDAD QUE PROMETE. </p> | Se reviso el equipo, se realizaron pruebas de funcionamiento, funciona correctamente , la causa de la falla es posiblemente bajo nivel de oxido. Se tomo video de la prueba de funcionamiento y se envió a Ana. |  | <input type="checkbox" disabled="true" class="checkbox"> | DIAGNOSTICADO | 0
3331 | CORRALES CHAVEZ CLAUDIA | Eter (8.8.66) | 024B4E140L-0788 | <p>EL CURSO EN EL NIVEL 3 NO FUNCIONA ADECUADAMENTE, COMENTA LA DRA. QUE NO LA DEJA TERMINAR NI ABANZAR </p> | Se revisó el equipo y se pusieron a prueba los videos de soporte y efectivamente los videos no funcionan adecuadamente y en especial el del modulo 3, es necesario la sustitución de la memoria de almacenamiento (micro sd) debido es que se encuentra dañada y no puede reproducir dicho video de forma adecuada. |  | <input type="checkbox" disabled="true" class="checkbox"> | DIAGNOSTICADO | 0
3273 | KARLA DE JESUS LOPEZ RAMIREZ | Eter (8.8.66) | 04255E140Q-0848 | <p>AL ENCENDER EL EQUIP APARECE UNA FRANJA EN LA PANTALLA LO APAGUE Y VOLVI A ENCENDER Y LAS FRANJAS SE EXPANDEN. </p> | Se realiza revisión del equipo, se enciende el equipo y en efecto, la pantalla del equipo muestra unas franjas horizontales, por lo que se desarma el equipo para conectar una pantalla de prueba, con la pantalla de prueba se vuelve a encender el equipo y el equipo muestra la imagen de la introducción, seguido de eso se realizan pruebas de funcionamiento con diferentes tratamientos del láser terapéutico y el equipo funciona correctamente, también se hicieron pruebas con el material de apoyo y todo funciona bien. Por lo que se determina que la pantalla del equipo se encuentra dañada y es necesario ser reemplazada para que el equipo pueda funcionar adecuadamente. |  | <input type="checkbox" disabled="true" class="checkbox"> | DIAGNOSTICADO | 0
3311 | TOLENTINO GONZALEZ BLANCA YANETH.. | Eter (8.8.66) | BJAC-332-20E | <p><strong>LA DRA. COMENTA QUE CONECTA Y PRENDE L APANTALLA DE INTROLIGHT, PERO NO PERMITE SEGUIR. </strong></p> <p>Al equipo no se le ha realizado ningún servicio o actualización en estos 10 años.</p> | Se realiza revisión del equipo y se observa que el problema se debe a una falla de comunicación en la tarjeta de control y es necesario reemplazarla, pero no contamos con refacciones para esa versión de equipo. Por lo que se sugiere migrar el equipo a la versión 5, debido a que es la única alternativa para esa versión de equipo. | Tarjeta de control Q1 | <input type="checkbox" disabled="true" class="checkbox"> | DIAGNOSTICADO | 0
3332 | CENTRO MEDICO NAVEGANTES | BC (8.8.1) |  | <p>ES UN ARENADOR NEGRO DE LOS GRANDES, EL DR. COMENTA QUE EL TUBO DE LA CAMARA DE SUCCION ESTA ROTO, QUE NO LIMPIA Y QUE SOLICITA EL DIAGNOSTICO PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO. </p> | Equipo descontinuado , no se cuenta con piezas para reparar |  | <input type="checkbox" disabled="true" class="checkbox"> | DIAGNOSTICADO | 0
3120 | ORLANDO JOSE GAERSTE | BC (8.8.1) |  | <p>EL CLIENTE DEJA ARENADOR PARA MANTENIEMIENTO Y REEMPLAZO DE CAMAR ADE SUCCCION</p> | el equipo ´presenta rota la unión de la cámara de succión con el tubo . daño considerable (se requiere el cambio de esta pieza) el oring de la cámara de succión esta desgastado y no tardara en romperse ( se requiere cambio de esta pieza) saco sucio y desgastado (se requiere cambio de esta pieza) purga ,limpieza y ajuste de el vaso,la tapa embolo,bastago,valvula y manguera estas piezas aun se encuentran en buenas condiciones. |  | <input type="checkbox" disabled="true" class="checkbox"> | PENDIENTE DE AUTORIZACION DEL CLIENTE | 2 | 01/05/2022 12:00pm
2955 | MARIGELY GONZALEZ ARCHER.. | Eter (8.8.66) | BEAC-253-17E | <p>ENVIA EL EQUIPO PARA REVISAR POR QUE LO ENCIENDE Y HAY OCASIONES QUE TARDA DEMASIADO EN CARGAR, NO SE LE HA DADO NI SERVICIO NI MANTENIMIENTO DESDE SU COMPRA, TAMBIEN DESEA SABER SI HAY ACTUALIZACIO PARA EL EQUIPO. </p> <p> </p> <p>***** Al tratar de configurar la pantalla pierde el logo de inicio, por lo que se recomienda cambiar la pantalla ****</p> | Se desconfiguro la pantalla, hay que configurarla de nuevo, si presenta la misma falla posteriormente será necesario cambio de pantalla - Actualización de software a 2.6 y hardware para soporte polimerizado (sin activar el polimerizado) 1.- Diodo Laser Rojo (da poca potencia de salida) 8.8.20.4.2.1 1.- IRFD110 8.8.20.3.7.24 CONFIRMADO DIAGNOSTICO la pantalla no presenta daño .requiere carga de firmware ya que lo actualizaron anteriormente a 26b maneral rojo con intensidad muy baja laser degradado requiere repuesto de laser led no se encontro eliminador en el maletin. *************************************************************REPARACIÓN***************************************************** Se realiza la reparación del equipo, anteriormente el equipo fue actualizado a la versión 26B, se reemplaza el diodo rojo del maneral rojo y se utiliza un eliminador completamente nuevo. una vez reemplazadas las piezas se realizaron pruebas de funcionamiento. Se probaron los tratamientos terapéuticos y el material de soporte, los manerales emiten luz de forma adecuada. El equipo funciona adecuadamente, equipo reparado. |  | <input type="checkbox" disabled="true" class="checkbox"> | PENDIENTE DE AUTORIZACION DEL CLIENTE | 2 | 03/02/2022 10:00am
3209 | JORGE ALBERTO MARTINEZ TREVIÑO | Goliat 915nm (8.8.34) | FK432-2133-015-915 | <p>ENVIO UN VIDEO QUE SE ENVIO AL DR. ENRIQUE EN DONDE A LA HORA DE INICIALIZAR SU PUNTA NO TIENE ENERGIA. EL EQUIPO LO COMPRO EN ABRIL DEL 2021 </p> | Ser realiza revisión del equipo y al momento de utilizar el equipo no funciona de forma adecuada, como lo menciona el cliente, se desarma el equipo para encontrar la falla y no se encuentra la falla. el equipo se mantiene en pruebas para encontrar la falla existente en el equipo. Después de tener el equipo en revisión un par de días, se encuentra la falla en el equipo y es debido a una falla del microcontrolador de la tarjeta de potencia, es necesario el reemplazo de la tarjeta de potencia para que el equipo funcione adecuadamente. | Se realiza cambio físico del equipo, debido a que después del cambio de tarjeta de potencia el equipo del cliente sigue presentando problemas de funcionamiento. El equipo se se entrega a cambio es : 03574P141N-0824-915. EQUIPO LISTO PARA ENTREGAR AL CLIENTE | <input type="checkbox" disabled="true" class="checkbox"> | PENDIENTE DE AUTORIZACION DEL CLIENTE | 0
3185 | ALBERTO GIL CUEVA | Eter (8.8.66) | AIAB-121-26B | <p>SE RECIBE EQUIPO POR MENSAJERIA, SIN INDICACIONES ESPECIALES. EL EQUIPO NO SE PROBO AL RECIBIRLO DEBIDO A QUE TRAE UN ELIMINADOR NO ORIGINAL. SE TURNA A SERVICIO PARA SU REVISION CON ELIMINADOR ADECUADO. AL MOVER EL EQUIPO HAY UNA PIEZA FLOJA (bocina). </p> <p>EN ESPERA EDE QUE EL CLEINTE SE PONGA EN CONTACTO PARA REPORTAR FALLA.</p> <p>26/10/2023 SE LE LLAMO NUEVAMENTE AL CLIENTE Y COMENTA QUE EL PROBLEMA QUE TIENE EL EQUIPO ES QUE QUE TIENE UN FALSO CONTACTO EN EL MANERAL ROJO. YA QUE SE APAGA.</p> <p> </p> | Se trató de hacer una revisión del equipo alimentándolo con el eliminador apropiado pero no inicia el sistema operativo del equipo, el equipo está desconfigurado. Es necesario realizar una actualización del equipo debido a que cuenta con una versión de hardware y software obsoleta. se recomienda migrar a a la versión 5 del firmware, esta versión cuenta con nuevo software y hardware por lo que cuenta con la versión más reciente de software. O bien, se puede realizar una actualización del software a ver. 2.6 manteniendo el mismo modulo Éter, pero no se garantiza su adecuado funcionamiento después de la actualización . |  | <input type="checkbox" disabled="true" class="checkbox"> | PENDIENTE DE AUTORIZACION DEL CLIENTE | 1 | 25/10/2023 02:00pm
3087 | SHADIA DUEÑAS SALGADO | Eter (8.8.66) | CGAD-498-22E | <p>LA DRA. COMENTA QUE EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, PERO LA PANTALLA ESTA DAÑADA. </p> | Presenta rayas verdes en la pantalla y requiere actualización a 26B 1.- PANTALLA LCD 7" 8.7.79 Actualización a 26B |  | <input type="checkbox" disabled="true" class="checkbox"> | PENDIENTE DE AUTORIZACION DEL CLIENTE | 2
3002 | DUMBAR LUZARDO JOSE RAFAEL | BC (8.8.1) | 034E-9601 | <p>SE RECIBE EQUIPO POR MEDIO DE DHL, SIN INDICACIONES ESPECIALES, EN ESPERA DE DESCRIPCION DE LA FALLA DEL EQUIPO.</p> | 1.- EMBOLO TERM. BC CON GRABADO 8.8.1.4.2 1.- CAMARA SUCC. METALICA Y PLASTICO 8.8.1.4.7 1.-BOQUILLA COMPLETA BC 8.8.1.4.6 1.- LIGA PARA COSTAL DE TELA BC 8.8.1.4.12.1 Limpieza de Válvula. |  | <input type="checkbox" disabled="true" class="checkbox"> | PENDIENTE DE AUTORIZACION DEL CLIENTE | 2 | 23/05/2022 12:00pm
3178 | HUERTA RODRIGUEZ ARACELI | Eter (8.8.66) | CGAD-575-22E | <p>EL EQUIPO NO ENCIENDEM, SOLO PARPADEA EL LED VERDE. EL CLIENTE COMENTA QUE LO ESTABA UTILIZANDO CON NORMALIDAD Y HACE UN MES YA NO ENCENDIO.</p> | Se realiza revisión general del equipo y pruebas de funcionamiento, se observa que la tarjeta de control no funciona y la membrana de la pantalla se encuentra rota, es necesario el cambio de las 2 piezas pero debido a que las 2 piezas mencionadas son obsoletas no se cuenta con las piezas para reemplazarlas, se recomienda migrar el equipo a V5 o como última opción sería reemplazar las piezas con piezas usadas de otros equipos. |  | <input type="checkbox" disabled="true" class="checkbox"> | NO AUTORIZADO | 6
Totales
TOTAL
61