## SERV1 SERVICIOS POR FECHA DE
SERV1 SERVICIOS POR FECHA DE RECEPCION
Resultados
Folio | Fecha de Recepción | Clientes Nombre Comercial | Equipo | Diagnóstico del taller | Tipo (2) | Costo de la Reparacion | El servicio se encuentra en | Estado | Estado Servicio Admin | Estado Servicio Taller | Sub Estado | ( asignado a) Usuarios Identificador | (quien recibe) Usuarios Identificador
3202 | 11/01/2024 03:00pm | CHIQUINI JASSO JOSE LUIS | Goliat 915nm (8.8.34) |  | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 14_CERRADO |  | ana
3163 | 31/08/2023 09:28am | CENTRO DE ACTUALIZACIONES ESTOMATOLOGICAS | BC (8.8.1) | Se encuentra fuga por la parte donde va conectada la manguera al equipo, se hizo apriete a la tuerca, se le da limpieza general, no se encuentran más fallas. | GARANTIA | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 12_CERRADO |  | cecilia | ana
3249 | 10/07/2024 06:08pm | SANTIAGO RODRIGUEZ RAMOS | Eter (8.8.66) | Se realizó la revisión del equipo y se observó que el cable del eliminador esta dañado y tiene un corto circuito, es necesario el reemplazo del eliminador. También se observó que la pantalla touch se encuentra dañada y no da imagen, es por eso los colores que muestra. También es necesario de el reemplazo de la pantalla touch para que el equipo pueda seguir funcionando correctamente | SERVICIO | $0.00 | REPARADO | Abierto |  |  |  | Irving | ana
3206 | 26/01/2024 11:26am | UREÑA RAMIREZ EVA | Otro | Se revisa maneral rojo y se encuentra el cable de alimentación roto, es necesaria la reparación del cable para que el maneral rojo funcione. | SERVICIO | $0.00 | ENTREGADO A ADMINISTRACIÓN | Abierto |  | 12_CERRADO |  | ana | ana
3246 | 19/06/2024 01:07pm | ARAOZ MEDINA VIOLETA | Eter (8.8.66) | Se hizo revisión del equipo y no se encontró ninguna falla en su funcionamiento, inicialmente se revisó el eliminador para observar si se encuentra dañado y sea la razón de que se apague inesperadamente y no se encontró ninguna fisura en el cable, también se revisó el conector del alimentación del equipo y tampoco se encontró ningún problema. Por último se observó el funcionamiento del equipo usando los manerales y tampoco se encontró falla en su funcionamiento, se observó que si tarda un poco en cargar los audios de los diferentes tratamientos, pero es debido a que el equipo es una versión obsoleta y es normal que tarde un poco en cargar los audios. Se seguirá probando el equipo para encontrar la falla descrita por el cliente. | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO |  | ana | ana
3234 | 01/05/2024 12:55pm | RAZO HERNADEZ JUAN MANUEL | Eter (8.8.66) | Se revisa el equipo y se observa que el switch tiene un falso y a veces no enciende el equipo, es necesario la reparación del switch. Se realizaron pruebas de funcionamiento y se observa que el laser del maneral infrarojo esta atenuado y no funciona de forma adecuada, es necesario el reemplazo del haz de luz para su correcto funcionamiento. | SERVICIO | $0.00 | REPARADO | Abierto |  |  | Open_New | cecilia
3191 | 09/11/2023 10:24am | SEGOVIA HERNANDEZ LUCIO | Eter (8.8.66) | Se realiza revisión general de equipo, el equipo funciona adecuadamente pero en algunas ocasiones el sistema falla y no deja inicializar el equipo. Es necesario actualización a versión 2.6 o a versión V5, se recomienda actualizar a V5 debido a que es una nueva versión de hardware y software por lo que prácticamente contaría con un equipo nuevo sin ningún problema con el sistema operativo. En cambio, si se actualiza el equipo a la versión 2.6 solo se realizará una actualización del software, pero debido a que el equipo es obsoleto se pueden volver a presentar problemas de comunicación con el equipo a corto tiempo, debido que el hardware ya tiene problemas por ser obsoleto | SERVICIO | $5,689.66 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 13_CERRADO |  | ana
3171 | 13/09/2023 09:37am | SUSANA DONAJI GALINDO ANGELES | Eter (8.8.66) | Es necesario ponerse en contacto con la Doctora para ayudarle a configurar los pagos del equipo. | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 14_CERRADO | 13_CERRADO |  | cecilia
3122 | 06/05/2023 05:43pm | GARRIDO MARIN LORENA | BC (8.8.1) | equipo viejo bastante gastado,presenta fugas en embolo,empaque vaso,empaque tapa, boquilla muy gastada ,válvula sucia atorada, cabe recalcar que es( inyección anterior) se especifican estas 3 opciones a gusto o decisión de el cliente....... opción 1 intentar sellar las fugas,limpiar válvula valorando el desgaste........funcionalidad 100% cambiar boquilla cambiar embolo cambiar saco..............................eficacia y limpieza 20% opción 2 buscar piezas nuevas relacionadas al tipo de inyección de el equipo sustituir tapa y vaso asi como boquilla embolo y saco.............. funcionalidad 100% eficacia 100% opción 3 desecharlo al ser inyección anterior y adquirir producto nuevo y reciente.. | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO |  | cecilia | nayeli
3247 | 20/06/2024 09:47am | JURADO AGUILAR EDSON ALEXANDER | Eter (8.8.66) | El cliente pide que se cambie el equipo por uno nuevo con versión V5 con eliminador nuevo. | SERVICIO | $0.00 | ENTREGADO AL CLIENTE | Abierto | 14_CERRADO | 14_CERRADO |  | Irving | admin
3337 | 03/05/2025 04:27pm | CARREON CARRASCO FERNANDA CAROLINA | BC (8.8.1) | El conector espiga lado bc degollada y desgaste en el resto de las piezas. Forzoso para que funcione: sustituir le conector espiga lado bc, Prudente cambiar la boquilla y el embolo, Función pero en un tiempo van a fallar estas piezas | SERVICIO | $0.00 | DIAGNOSTICADO | Abierto | 5_ABIERTO | 5_ABIERTO |  | pagos1 | pagos1
3250 | 11/07/2024 02:19pm | REISIX DEPOSITO DENTAL | BC (8.8.1) | Después de realizar revisión del equipo se observó que el equipo contiene demasiada arena(oxido) dentro de sus piezas, es la razón por la que el equipo no está funcionando bien. Es necesario realizar una limpieza completa del equipo para eliminara la arena que se encuentra dentro de la válvula del equipo | SERVICIO | $0.00 | ENTREGADO AL CLIENTE | Abierto | 14_CERRADO | 14_CERRADO |  | Irving | ana
3290 | 29/10/2024 05:31pm | CARRANZA FERNANDEZ RAMON EDUARDO |  | Se revisó en maneral terapéutico y se observó que tiene un cable roto por dentro, es necesario volver a soldar el cable del maneral para que el maneral funcione adecuadamente. Piezas requeridas : Soldado de cables de maneral rojo. ****************************************************REPARACIÓN********************************************** Se realiza el desarmado del maneral para soldar los cables del maneral, Una vez soldados los cables del maneral se realizan pruebas de funcionamiento con un equipo propiedad de Introlight y el maneral funciona adecuadamente. Maneral reparado. | SERVICIO | $0.00 |  | Abierto |  |  | Open_pend_recib_equi | ana
3164 | 31/08/2023 09:49am | CENTRO DE ACTUALIZACIONES ESTOMATOLOGICAS | BC (8.8.1) | Equipo 1 se encontro con la cámara de succión rota, se le dio mantenimiento y limpieza general. Equipo 2 Limpieza de boquillas | SERVICIO | $2,520.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 13_CERRADO |  | cecilia | ana
3127 | 18/05/2023 02:58pm | INTROLIGHT, S.A. DE C.V. | Eter (8.8.66) | 1)equipo 04255E140Q-0851 ÉTER se tiene que verificar que este en buenas condiciones para su venta y versión actualizada 2)equipo DEMO de nallely. no comunica verificar pcb y actualizarlo ala versión mas reciente que soporte el equipo. así mismo asignarle un numero de serie para su posible venta 3)equipo 038E5E1400-0828 Tiene problemas de comunicación requiere actualizarlo ala version mas reciente que soporte el equipo | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO |  | cecilia
3231 | 29/04/2024 09:51am | LOPEZ HUITRON ELIZABETH.. | Eter (8.8.66) | Se realizó revisión completa del equipo y y se hicieron pruebas de funcionamiento y no se encontró ninguna falla en el equipo. Los 2 manerales funcionan perfecto, se probaron en varios procedimientos terapéuticos y en ningún momento fallaron al momento de utilizarlos. Se seguirán realizando pruebas para encontrar la falla mencionada por el cliente | SERVICIO | $0.00 | ENTREGADO A ADMINISTRACIÓN | Abierto |  |  |  | ana | ana
3139 | 30/06/2023 04:21pm | BECERRA FLORES MARCIAL | BC (8.8.1) | Indicar al doctor que limpie el compresor (PURGUE) indicar como colocar el bracket (TRAIA UN BRACKET ATORADO EN EL SILICON). | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO |  | produc | ana
3343 | 19/05/2025 06:51pm | BAHAMONDE MICOLTA FELIX BENIGNO | Eter (8.8.66) |  | SERVICIO | $0.00 |  | Abierto |  |  |  | ana | ana
3292 | 31/10/2024 02:29pm | ZENTENO REYES KAREN |  | Se revisó el maneral rojo y se observó que tiene los cables de alimentación rotos dentro del maneral y es la razón por la que el maneral no enciende, es necesario volver a soldar los cables del maneral para que pueda funcionar de forma adecuada. Piezas requeridas: Resoldado de cables de alimentación del maneral ********************************************************REPARACIÓN************************************************************************** Se realiza el resoldado de los cables de alimentación del maneral rojo, una vez soldado el maneral se realizan pruebas de funcionamiento empleando los tratamientos terapéuticos y el maneral funciona adecuadamente, también se prueba el material de soporte. el equipo funciona adecuadamente. Maneral reparado. | SERVICIO | $0.00 |  | Abierto |  |  | Open_pend_recib_equi | ana
3282 | 27/09/2024 01:06pm | MISHY BENABIB ALBERTO |  | Se realizó la revisión del equipo y se observó que el conector ST del maneral quirúrgico presenta señales de que la fibra se quemó, por lo tanto, es necesario cambiar el conector ST del maneral quirúrgico. Siguiendo con la revisión se abrió el equipo para revisar el estado del láser y se observó que también el conector SMA del láser se encuentra quemado y se observan señales que algo por dentro del equipo generó una chispa. Por lo que es necesario revisar si el láser sigue funcionando y si es posible cambiar el conector SMA del láser, para después reemplazar e conector ST del maneral quirúrgico. ************************************************************************************* REPARACIÓN ********************************************************************************************** Se realizó la reparación del equipo, se empalmó un nuevo conector SMA en la fibra del láser 940 y se pulió el conector ST del maneral quirúrgico, se realizaron pruebas de funcionamiento para observar si el equipo funciona bien con el cambio del conector SMA y el pulido del conector ST. Se probó el láser quirúrgico y se observó que el equipo funciona bien, se volvió a calibrar el equipo debido al cambio de conectores, el equipo fue probado a varias potencias y funciona adecuadamente. Equipo reparado. | SERVICIO | $0.00 |  | Abierto |  |  | Open_pend_recib_equi | ana
3170 | 08/09/2023 10:49am | GRUINTAL SLEME ROSA ELENA | Eter (8.8.66) | Se realizó una revisión general del equipo y se observó que el equipo tiene errores de comunicación, como lo mencionó el cliente, la aplicación de Eter no puede iniciar al momento de encenderlo. Es necesario volver a cargar el software al equipo y si es posible actualizarlo a la ultima versión para este modelo de equipo. Otra opción sería poder migrar el equipo a V5., | SERVICIO | $6,500.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 14_CERRADO | 14_CERRADO |  | cecilia | ed
3216 | 22/02/2024 05:19pm | LÒPEZ GAZCON ZAMUDIO KARINA | Goliat 980nm (8.8.36) | Ser realiza revisión del equipo, se observa que el eliminador no funciona, es necesario el reemplazo del eliminador completo, tanto el eliminador como el cable de alimentación. Se realizaron pruebas de funcionamiento al equipo con otro eliminador y se observó que faltan imágenes en varios tratamientos incluidos en en parte de laserterapia, es necesario a volver a reconfigurar el equipo para tratar de quitar los errores de programación del equipo, pero es necesario que el cliente envíe su maneral quirúrgico, debido a que se necesita reprogramar el equipo y es necesario volver a calibrar el láser quirúrgico. | SERVICIO | $0.00 | DIAGNOSTICADO | Abierto |  |  |  | ana | ana
3151 | 28/07/2023 03:39pm | INTROLIGHT, S.A. DE C.V. | BC (8.8.1) | el equipo funciona correctamente , pero la manguera NO SELLA BIEN Y LA ROSCA ESTA DAÑADA ******** EL EQUIPO SE CONVIERTE EN DEMO DE INTROLIGHT********** | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO |  | Irving | ed
3228 | 12/04/2024 05:18pm | PEREZ GOMEZ YURIDIA HAZEL | Eter (8.8.66) | Se realiza revisión general del equipo, se observa que el equipo enciende correctamente pero al momento de utilizar los tratamientos tiene problemas de comunicación, no encienden correctamente los láseres, es debido a una falla del software. Es posible que se pueda solucionar el problema actualizando el equipo a la ultima versión disponible para esta versión de equipo. | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO |  | ana | ana
3280 | 25/09/2024 11:06am | SERVIN MALDONADO MARIA ESTELA | Eter (8.8.66) | Se realiza revisión del equipo y se observa que el eliminador de corriente se encuentra dañado y es peligroso usarlo debido a que tiene los cables sin protección y puede generar un corto circuito. Se realizan pruebas con otro eliminador y se observa que no se muestran las imágenes ilustrativas de los tratamientos y tampoco se pueden utilizar algunos tratamientos debido a que el equipo presenta una falla, es necesario volver a instalar la aplicación para que se pueda solucionar los problemas de comunicación del equipo. Después de la revisión se determina que se necesita volver a instalar la aplicación del láser terapéutico y reemplazar el eliminador de corriente debido que se corre el riesgo de generar un corto circuito en el equipo. *************************************************************************************REPARACIÓN************************************************************************************************** Se realiza la reparación de equipo, se vuelve a instalar la aplicación de Eter para poder eliminar todos los problemas de comunicación del equipo, una vez instalada la aplicación se realizan pruebas de funcionamiento, los errores que tenia el equipo ya no los tiene, se prueban los tratamientos terapéuticos y el material de soporte incluido, el equipo funciona adecuadamente. Equipo reparado. | SERVICIO | $0.00 |  | Abierto |  |  | Open_Pend | ana | ana
3204 | 18/01/2024 06:12pm | ARTURO ISRAEL ESCOBAR MORENO | Eter (8.8.66) | Se realiza revisión del equipo y se observa la falla comentada por el cliente, se recomienda su reprogramación del equipo para determinar si e error es por una fala del software | GARANTIA | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto |  | 12_CERRADO |  | ana | ana
3306 | 30/01/2025 01:19pm | SOCIEDAD DE ORTODONCISTAS ORTONOVA S.C. | Eter (8.8.66) |  | SERVICIO | $0.00 |  | Abierto |  |  |  | ana
3214 | 21/02/2024 12:22pm | JUAN CARLOS GIL DOMINGUEZ | Goliat 980nm (8.8.36) | Se realiza revisión del equipo, se observa que el ventilador del equipo genera ruido al funcionar, el cliente pide ser reemplazado. Por lo tanto, se requiere reemplazar el ventilador del equipo para solucionar el problema del exceso de ruido generado. | SERVICIO | $0.00 | REPARADO | Abierto |  |  |  | ana | ana
3166 | 04/09/2023 01:13pm | VAN DER PLAS DORSCH GERARDUS JOHANNUS | Goliat 940nm (8.8.35) | Se realizaron pruebas preliminares debido a que el equipo no viene con ninguno de sus manerales. Se encontró que tiene una falso contacto en el conector de alimentación del equipo y se necesita reparar. El equipo fue abierto por el cliente y al parecer los tornillos que incluye el cliente en el maletín no son lo que tenía el equipo. Se revisó el equipo y se hicieron pruebas al equipo con los manerales de prueba del taller y el láser terapéutico funciona adecuadamente, pero es necesario realizar las pruebas con los manerales que incluye el equipo. También se hicieron pruebas de potencia al láser quirúrgico. Los valores están un poco elevados, pero el láser si funciona, de igual forma, es necesario realizar pruebas con la fibra óptica y maneral de polimerizado que viene con el equipo para garantizar su funcionamiento adecuado. 08/09/23 Se realizan pruebas con el maneral quirúrgico y con el pedal del cliente, se hicieron pruebas de corte con el maneral y funciona adecuadamente. Para que el equipo esté en optimas condiciones es necesario reparar el falso contacto que tiene el eliminador del equipo, agregar los tornillos faltantes para el cierre del equipo, cubierta protectora SMA y por ultimo poner la tuerca exterior SMA en el conector SMA. | SERVICIO | $10,000.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 14_CERRADO | 14_CERRADO |  | cecilia | ed
3303 | 12/12/2024 06:59pm | FLORES AVALOS GEORGINA |  | Se revisa el equipo y se observa que no enciende el equipo, se abre el equipo para la revisar la falla del equipo y se encuentra que el switch de encendido no funciona de forma adecuada, en momentos el switch deja funcionar y el equipo no enciende, es necesario reemplazar el switch de encendido para su adecuado funcionamiento del equipo. Piezas requeridas: switch de encendido. ****************************************REPARACIÓN******************************************** Se realiza la reparación del equipo, se cambia el switch de encendido y se hacen pruebas de funcionamiento, se prueban varios tratamientos y también el material de soporte, el equipo funciona adecuadamente. Equipo reparado. | SERVICIO | $0.00 |  | Abierto |  |  | Open_pend_recib_equi | ana
3338 | 04/05/2025 01:12pm | NAVA DOTOR RENE | Eter (8.8.66) |  | SERVICIO | $0.00 |  | Abierto |  |  |  | pagos1
3230 | 26/04/2024 04:12pm | CARMONA SALINAS AMIRA | Eter (8.8.66) | Se realizó revisión del equipo y el equipo funciona adecuadamente, se pude actualizar el equipo a la versión 2.6. | SERVICIO | $0.00 | POR ENTREGAR AL CLIENTE | Abierto |  | 13_CERRADO |  | ana | ana
3174 | 20/09/2023 02:12pm | LÒPEZ GAZCON ZAMUDIO KARINA | Goliat 980nm (8.8.36) | Se realizaron pruebas de funcionamiento generales al equipo y no se encontró ningún problema en el funcionamiento del software solo se observó que tiene un problema en el cable de alimentación del eliminador. es necesario ser reemplazado para que no surja de nuevo el problema que se menciona en el reporte | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 13_CERRADO |  | cecilia | ed
3205 | 23/01/2024 01:43pm | GASPAR SILVIA | Otro | EL DR. NO LA PUDO REVISAR, SE LE REGRESO AL CLIENTE EL 30/017/24. | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO |  | ana
3140 | 04/07/2023 05:16pm | VALLADARES HEREDIA BLANCA MARCELA OLIVIA | BC (8.8.1) | Cambio de pantalla Q3 Se recomienda migrar a V5 | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 13_ABIERTO | 13_CERRADO |  | carlosm | ana
3328 | 07/04/2025 09:52am | PRODUCTOS DENTALES MARK INC S DE RL DE CV | BC (8.8.1) | Se revisa el equipo BC y se observa que el equipo necesita servicio de limpieza, la válvula se encuentra llena de oxido internamente, se observa que la boquilla está muy desgastada, se necesita reemplazar la pieza completa y también es necesario reemplazar el o-ring de la camara de succión. | SERVICIO | $0.00 | DIAGNOSTICADO | Abierto | 5_ABIERTO | 5_ABIERTO |  | ana | ana
3316 | 04/03/2025 10:59am | ORTHOVALE | BC (8.8.1) |  | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO |  | ana | ana
3224 | 20/03/2024 09:24am | ISASSI DENTAL | BC (8.8.1) | Ser realizó revisión del equipo, se observó que estaba un poco floja la boquilla de la cámara de presión y también la espiga de la cámara de succión de encontraba desajustada de su posición. | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO |  | ana | ana
3259 | 01/08/2024 10:40am | RUIZ RIVERA CYNTHIA KAREN | BC (8.8.1) | Se realizó la revisión del equipo y se observó que el equipo tiene varias fallas de comunicación, el equipo tarda demasiado en procesar las instrucciones y no se pueden visualizar los archivos pdf y tampoco los videos de soporte, esto es debido a que el equipo cuenta con una versión muy antigua, para solucionar los problemas de comunicación se recomiendan 2 opciones: - Actualizar el equipo a la versión 2.6b pero no se asegura que los problemas de comunicación queden solucionados en su totalidad. -Migrar el equipo a V5, que es un equipo totalmente nuevo y actualizado a la ultima versión del software. | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO |  | ana | ana
3320 | 04/03/2025 03:19pm | GARCIA ANA ROSA | BC (8.8.1) | Se revisa el equipo y se observa que el equipo tiene rota la espiga donde se conecta la manguera y debido a que está rota la espiga se quedó dentro de la válvula un pedazo de la espiga por lo que también es necesario reemplazar la válvula BC y realizar el servicio de limpieza al equipo | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO |  | ana
3226 | 08/04/2024 06:23pm | CENTRO DE ACTUALIZACIONES ESTOMATOLOGICAS | BC (8.8.1) | Se realizó revisión del equipo completo y se encontró que tiene una fuga de óxido(arena) por la espiga del equipo, se procede a desarmar el equipo y solucionar el problema presentado | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO |  | ana | ana
3158 | 15/08/2023 03:02pm | OSORIO NARANJO ALEJANDRO | Eter (8.8.66) | El equipo se revisó y cuenta con versión Q1 (versión obsoleta), se puede reconfigurar el equipo (software), pero no se garantizar que el equipo funcione adecuadamente, de lo contrario se puede actualizar a V5 para que el equipo funcione correctamente. | SERVICIO | $14,500.00 | REPARADO | Abierto |  |  |  | Irving | ed
3232 | 29/04/2024 06:10pm | GONZALEZ HERNANDEZ JOSE LUIS | Eter (8.8.66) | Se realiza revisión del equipo y se observa que el eliminador de corriente se encuentra dañado y tiene falso contacto es necesario el reemplazo del eliminador. se hacen pruebas de funcionamiento con los 2 manerales y no se encuentra falla en el funcionamiento de los manerales. Es posible una actualización de software de la ver. 4.3.5 a 4.3.6 | SERVICIO | $1,250.00 | POR ENTREGAR AL CLIENTE | Abierto | 13_ABIERTO | 13_CERRADO |  | ana | ana
3162 | 30/08/2023 10:20am | Neveu Barquera Deyanira Lorena | Eter (8.8.66) | Se realiza la revisión del equipo y se identifica que el equipo tiene problemas de comunicación, debido a eso el láser a veces no funciona adecuadamente y se debe a que es versión Q1 (versión obsoleta) se recomienda migrar a V5, debido a que esa versión es muy antigua. se puede realizar una actualización de software a ver. 26 pero no se garantiza que el equipo deje de tener problemas de comunicación y funcione adecuadamente. | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 13_ABIERTO | 14_CERRADO |  | cecilia | ed
3220 | 05/03/2024 03:01pm | I.M.E.S.A.P. S.C. | BC (8.8.1) | Se revisaron los 2 equipos para encontrar las fallas en su funcionamiento y se observo que los 2 equipos requieren limpieza general en sus componentes, el reemplazo de las boquilla de la cámara de succión y colocación de silicón en los 2 émbolos, eso es debido al desgaste natural de sus piezas. | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO |  | Alex | Alex
3167 | 05/09/2023 11:35am | GARCIA BARQUET GABRIELA YAZMIN | BC (8.8.1) | Se revisan ambos equipos, los cuales presentan desgaste en la cámara de succión, boquilla, coladera, se necesitan | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 14_CERRADO | 14_CERRADO |  | pagos1 | ed
3198 | 05/12/2023 01:23pm | HUGO ERIK ALVARADO LOPEZ | Eter (8.8.66) |  | SERVICIO | $0.00 |  | Abierto | 3_ABIERTO |  |  | ana | ana
3126 | 17/05/2023 10:51am | INTROLIGHT, S.A. DE C.V. | Eter (8.8.66) | el equipo funciona sin problema touch, manerales,3d,videoteca etc. el equipo presenta un lateral en pantalla dañado por lo que requeriría remplazo el equipo con versión 26 y firmware 1.3 ya no es posible actualizarlo a versión actual se recomienda una actualización total y completa de el equipo a v4 o v5 según el caso. el equipo no posee eliminador. | SERVICIO | $0.00 | DIAGNOSTICADO | Abierto | 5_ABIERTO | 5_ABIERTO |  | Irving
3264 | 13/08/2024 04:55pm | EDNA MALDONADO ROMERO | Otro | Se realiza revisión del equipo para encontrar la falla y se encuentra que el cable de alimentación (AC) está dañado y tiene falso contacto interno. Se realizan pruebas de funcionamiento usando otro cable de alimentación y el equipo funciona bien, tanto el láser terapéutico como el quirúrgico, pero el conector SMA del láser 940 se encuentra suelto, se necesita reparar y colocar de nuevo dentro del equipo, también la junta de silicón frontal se encuentra rota . Por lo tanto, se necesita reemplazar el cable de alimentación del equipo, reparar el conector SMA y cambiar la junta de silicón frontal (problema solo estético). | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO |  | ana | ana
3218 | 05/03/2024 10:01am | ALVARADO LOPEZ HUGO ERIK | Eter (8.8.66) | Se realiza revisión del equipo y se observa que el eliminador de corriente se encuentra dañado, los cables se encuentran rotos y la cubierta del cable también se encuentra dañada, es necesario el reemplazo del eliminador o reparación del mismo. Se realizan pruebas de funcionamiento con eliminador en buenas condiciones y se observa que también el maneral rojo se encuentra dañado, tiene los cable rotos, de igual forma es necesaria la reparación de dicho maneral para su adecuado funcionamiento.. | SERVICIO | $0.00 | REPARADO | Abierto |  |  |  | Alex | Alex
3313 | 04/03/2025 10:44am | VAN DER PLAS DORSCH GERARDUS JOHANNUS | Goliat 940nm (8.8.35) |  | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO |  | ana | ana
3195 | 21/11/2023 06:06pm | INTROLIGHT, S.A. DE C.V. | Eter (8.8.66) | Ser realiza una revisión completa del equipo y no se encuentra ninguna falla con el equipo, se probó por varias horas y no mostró ningún problema con el sistema. se observó que el conector Jack vcd tiene un falso contacto al momentos de mover el conector del eliminador. | SERVICIO | $0.00 | REPARADO | Abierto |  | 12_CERRADO |  | admin | admin
3330 | 09/04/2025 01:25pm | CARMONA MACIAS MARIA DEL CARMEN. | Otro |  | SERVICIO | $0.00 |  | Abierto |  |  |  | ana | ana
3258 | 01/08/2024 10:24am | VOGEL GONZALEZ CARLOS FRANCISCO | Goliat 980nm (8.8.36) | Se realiza revisión del equipo y se observa que el eliminador de corriente no funciona, por lo tanto se utiliza un eliminador de prueba para seguir checando el equipo. se realizan pruebas con los manerales terapéutico y funcionan bien tanto los manerales como el equipo, con el láser quirúrgico se realizan pruebas de funcionamiento pero el maneral quirúrgico se encuentra dañado, la fibra esta quemada, es necesario la reparación de la fibra debido a que los equipos están calibrados conforme a los valores de la fibra, por o tanto no se pueden realizar pruebas de funcionamiento del láser quirúrgico hasta que su fibra sea reparada o reemplazada. | SERVICIO | $0.00 | REPARADO | Abierto |  |  |  | ana | ana
3272 | 02/09/2024 10:14am | PEREZ VELASCO ANDRES | Goliat 940nm (8.8.35) | Se realizaron pruebas de funcionamiento con los tratamientos terapéuticos y el equipo funciona bien, los 2 manerales funcionan correctamente. Se trataron de realizar pruebas con el maneral quirúrgico pero el conector SMA se encuentra dañado y no se pudieron realizar la pruebas, se abre el equipo para observar el estado del conector SMA del láser y se observa que también esta dañado el conector, por lo que es necesario tratar de pulir el conector del láser y el conector del maneral, si no es posible quitar los daños que tiene el conector del láser y el conector del maneral quirúrgico tendrán que ser reemplazadas las 2 piezas del equipo. también se observó que la base del equipo se encuentra rota en la parte frontal. *****************************************************REPARACIÓN******************************************************************* Se realiza la reparación de los conectores quemados. Se comienza con el pulido del conector SMA del láser y si fue posible corregir los daños del conector, se intenta pulir el conector SMA del maneral quirúrgico, pero debido a los daños que tiene el conector no fue posible repararlo, por lo que es necesario reemplazar el conector SMA. SE lleva a cabo el reemplazo del conector SMA del maneral quirúrgico y una vez ya reemplazado se realizan pruebas de funcionamiento. Debido al cambio del conector SMA del maneral es necesario volver a calibrar la potencia del equipo debido a que cambian los valores de potencia debido al nuevo conector. Se realiza la calibración y una vez terminada se realizan pruebas de funcionamiento con el láser quirúrgico y el equipo funciona adecuadamente. Equipo reparado. | SERVICIO | $0.00 | DIAGNOSTICADO | Abierto |  |  | Open_pend_recib_equi | ana | ana
3217 | 04/03/2024 10:24am | SUSANA DONAJI GALINDO ANGELES | Eter (8.8.66) | Se realiza revisión del equipo, se observa que el equipo tiene una falla en los conectores de los cables de comunicación que hace que el equipo falle al momento de encenderlo. | SERVICIO | $1,100.00 | POR ENTREGAR AL CLIENTE | Abierto |  |  |  | ana | ana
3286 | 21/10/2024 01:00pm | PADILLA GARCIDUEÑAS VIRIDIANA | BC (8.8.1) | Se realiza revisión completa del equipo, se observa que la boquilla del equipo tiene desgaste y requiere limpieza interna. Es necesario reemplazar la boquilla y realizar limpieza interna para que el equipo funcione adecuadamente. Piezas requeridas: Boquilla sin o-ring Limpieza interna del equipo **************************************************************REPARACIÓN******************************************************************* Se desarma el equipo y se realiza limpieza completa del equipo, se reemplaza la boquilla desgastada y se realizan pruebas de funcionamiento, el equipo funciona adecuadamente. Equipo reparado. | SERVICIO | $0.00 | PENDIENTE DE ASIGNAR AL TALLER | Abierto | 2_ABIERTO | 2_VACIO | Open_Assigned | ana
3335 | 30/04/2025 12:55pm | CANTERO HERNANDEZ FATIMA ISABEL |  |  | SERVICIO | $0.00 |  | Abierto |  |  | Open_New | cecilia
3269 | 30/08/2024 09:45am | EDGAR OMAR LOPEZ LOPEZ | Otro | Se realizan pruebas de funcionamiento y el equipo funciona correctamente, se agregará otro laser con longitud 450, pero debido a la versión del equipo que es vieja, el equipo no soporta un láser 450 por lo que es necesario cambiar el equipo por uno con la versión más reciente. | SERVICIO | $0.00 | REPARADO | Abierto |  |  |  | ana
3215 | 22/02/2024 03:03pm | QUIROZ MALPICA MARIA FERNANDA | Eter (8.8.66) | Se realiza revisión del equipo, Se observa que el eliminador tiene dañado el cable de alimentación y hace falso contacto, es la razón por la que no enciende el equipo. Se requiere el reemplazo del eliminador de voltaje y el conector Jack para que el equipo funcione adecuadamente. | SERVICIO | $1,900.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto |  |  |  | ana | ana
3149 | 28/07/2023 02:11pm | INTROLIGHT, S.A. DE C.V. | BC (8.8.1) |  | SERVICIO | $0.00 | EN REPARACIÓN | Abierto | 4_ABIERTO | 4_ABIERTO |  | Irving | ed
3193 | 14/11/2023 12:37pm | ARENAS CORDERO GRISELL GUADALUPE | Eter (8.8.66) | Se realizó revisión general del equipo, se encontró que el laser rojo del maneral rojo se encuentra roto, es necesario el reemplazo de laser para que que el maneral rojo funcione adecuadamente. También se observó que no se pueden visualizar los videos y archivos pdf que vienen de soporte instalados en el equipo, es necesario volver a instalar los archivos o cambiar la memoria SD que los almacena. El equipo no requiere de actualizaciones ya que funciona bastante bien, pero si desean actualizar de versión de equipo se puede migrar a V5 con un un modulo completamente nuevo y actualizado. | SERVICIO | $2,845.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto |  | 12_CERRADO |  | ana | ana
3288 | 23/10/2024 09:29am | BALTAZAR GUERRERO HELMOTH |  | Se realizó la revisión del equipo y se observó que el cliente cuenta con otro eliminador que el que se le entregó en la compra del equipo. El eliminador que tiene el cliente es de voltaje variable y por lo tanto su eliminador estaba posicionado para entregar 5 v y no 12 v que requiere el equipo para encender. Se cambió el switch del eliminador del cliente para que entregue 12v y se hicieron pruebas de funcionamiento. El equipo funciona correctamente. El problema fue que su eliminador estaba en la posición incorrecta para suministrar 12 v y estaba alimentando el equipo con 5v y no con 12v como debería. ********************************************************************REPARACIÓN********************************************************************************************* Se realiza el reemplazo del eliminador y se realizan pruebas de funcionamiento con el eliminador nuevo, se prueban los tratamientos terapéuticos y el material de soporte incluido, el equipo funciona adecuadamente. Equipo reparado | SERVICIO | $0.00 |  | Abierto |  |  | Open_pend_recib_equi | ana
3294 | 12/11/2024 10:36am | REISIX DEPOSITO DENTAL |  | Se realizaron pruebas de funcionamiento del equipo y se observó que el equipo funciona adecuadamente, se realizaron pruebas con un bracket sucio y después de realizar la limpieza el bracket quedó limpio, la falla descrita por el cliente se debe a la presión con la que operan el equipo. la presión adecuada es de 35 a 45 lbs. Pero se observa que el equipo se encuentra sucio, se podría realizar una limpieza interna de sus componentes. Piezas requeridas: Posible servicio de limpieza **********************************************************************REPARACIÓN**************************************************************************** Se realiza limpieza del equipo, se desarma el equipo y se limpian sus componentes internos para eliminar residuos de oxido de aluminio que pueda obstruir la cámara de succión. Una vez terminada la limpieza se realizan pruebas de funcionamiento al equipo. El equipo funciona bien en los rangos de presión estipulados en el manual de usuario. Equipo funciona adecuadamente. | SERVICIO | $0.00 |  | Abierto |  |  | Open_pend_recib_equi | ana
3301 | 10/12/2024 06:48pm | BALTAZAR GUERRERO HELMOTH |  | Se realiza revisión del equipo, se prueba el equipo con el eliminador nuevo (blanco) y el equipo funciona adecuadamente, se prueban varios tratamientos, material de soporte y todas las funciones del equipo funcionan bien. También se realizan pruebas con el eliminador viejo(negro), con este eliminador el equipo no funciona debido a que está dañado. El cliente sigue usando el eliminador dañado y es la razón por la que el equipo no funciona. Se realizan videos de evidencia de funcionamiento del equipo con los 2 eliminadores. *************************************************REPARACIÓN****************************************************************** El equipo no requiere reparación. Funciona adecuadamente con el eliminador nuevo (blanco) | SERVICIO | $0.00 |  | Abierto |  |  | Open_pend_recib_equi | ana
3296 | 13/11/2024 11:00am | HERNANDEZ GUTIERREZ BRAYAN JESUS | BC (8.8.1) | Se realiza revisión del equipo y se conecta el equipo al compresor, se revisa la manguera y no se encontró ningún problema con la manguera, no se escucha ningún ruido en la manguera y tampoco tiene fuga en la manguera. Se desarma la parte superior del equipo y se observa que le falta un o-ring en la cámara de succión y también el tapón de desfogue de la tapa. Se observa que la válvula está un poco dura y es necesaria una limpieza completa del equipo, también se observa que la liga de sujeción del saco se encuentra dañada, es necesario su reemplazo Se necesitan colocar las piezas faltantes y realizar limpieza completa para que el equipo funcione adecuadamente. piezas requeridas: Liga de sujeción del saco. O-ring de la cámara de succión. Tapón de desfogue. Limpieza completa del equipo. **********************************************REPARACIÓN************************************************************************ Se realiza servicio de limpieza al equipo, se desarma y se limpian sus componentes internos. una vez realizada la limpieza se colocan las piezas faltantes, se coloca el tapón de desfogue a la tapa, se coloca el o-ring en la cámara de succión y se reemplaza la liga de sujeción del saco. Se realizan pruebas de funcionamiento al equipo, el equipo funciona adecuadamente. Equipo reparado. | SERVICIO | $0.00 | ENTREGADO AL CLIENTE | Abierto | 14_CERRADO | 14_CERRADO | Open_New | cecilia
3147 | 28/07/2023 01:55pm | INTROLIGHT, S.A. DE C.V. | BC (8.8.1) | En reparación parcial | SERVICIO | $0.00 | DIAGNOSTICADO | Abierto | 11_ABIERTO | 9_ABIERTO |  | Irving | ed
3138 | 30/06/2023 10:41am | MAVIE ARLINE DIAZ | Goliat 940nm (8.8.35) | Problemas con el eliminador, Falso en el conector de aviador y cable de corriente alterna en mal estado. Falta una pata de silicón | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO |  | paguilar | ed
3173 | 19/09/2023 02:00pm | LOPEZ CORREA MARIA ALEJANDRA | Eter (8.8.66) | Se realizaron pruebas de funcionamiento generales del equipo para verificar su funcionamiento. El maneral infrarojo (azul) tiene un falso contacto en las terminales del cable, es la razón por la que siempre se encuentra activado. El maneral rojo también se encuentra con daños en sus terminales del cable, los cables se encuentran rotos. Es necesario reparar los 2 manerales para su correcto funcionamiento. ***TODAS LAS PRUEBAS SE REALIZAN CON UN ELIMINADOR DE PRUEBAS, EL EQUIPO NO TIENE ELIMINADOR** | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 14_CERRADO |  | cecilia | ed
3169 | 06/09/2023 11:51am | CHAVEZ CHAVEZ TANIA YESENIA | Eter (8.8.66) | Se realiza una revisión general del equipo y se observa que el equipo funciona bien, el maneral infrarrojo (azul) no emite luz, es necesario ser reparado, el maneral rojo funciona bien. En cuanto a actualización, el equipo es Q1 y tiene la versión de software 2.2B, es posible actualizarlo a la versión 2.6 para hacer el equipo más fluido en su funcionamiento. ° Reparación de maneral infrarrojo (azul) no funciona. ° Posible actualización de equipo a la versión 2.6 ********Punta intraoral está rota********** | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 14_CERRADO |  | cecilia | ed
3293 | 31/10/2024 04:56pm | ANA LILIA GUTIERREZ AVILA.. |  | Se realiza revisión del equipo y se observa que el equipo no enciende, se procede en abrir el equipo y detectar la falla y se nota que el switch de encendido tiene falso contacto y también el conector plug de alimentación tiene falla. Es necesario reemplazar las piezas para que el equipo funcione correctamente. Piezas requeridas: switch de encendido. Conector jack de alimentación. *****************************************************REPARACIÓN**************************************************** Se realiza la reparación del equipo se reemplazan las piezas dañadas: switch de encendido, jack de alimentación. Una vez reemplazadas las piezas se realizaron pruebas de funcionamiento, Se probaron los tratamientos funcionaron correctamente, también se realizaron pruebas con el material de soporte y el equipo no mostró ninguna falla al utilizarlo. Equipo reparado. | SERVICIO | $0.00 |  | Abierto |  |  | Open_pend_recib_equi | ana
3262 | 06/08/2024 05:26pm | ALVARADO VARGAS ROBERTO | Eter (8.8.66) | Se realiza revisión del equipo, al momento de encender el equipo funciona correctamente, se realizan pruebas de funcionamiento con los tratamientos y todos funcionan adecuadamente. no se encontró ninguna falla aparente. Se seguirán realizando pruebas de funcionamiento al equipo un par de días para poder encontrar la falla descrita por el usuario. 19/08/24 Después de algunos días en revisión el equipo, se determina que no se encontró ninguna falla con el equipo, se realizaron pruebas de encendido para probar el switch de encendido y no se encontró ningún problema con el. Se destapó el equipo para observar si el equipo tenia algún problema de conexión de los cables internos y no se encontró ninguna falla en las conexiones. Por lo tanto, se determina que el equipo funciona correctamente y no es necesario realizar ningún servicio o reparación al equipo. equipo listo para ser entregado. | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO |  | ana | ana
3146 | 28/07/2023 01:30pm | INTROLIGHT, S.A. DE C.V. | Goliat 940nm (8.8.35) | Equipo Q3 con base metálica no da la calibración requerida, se limpió la fibra y recalibró pero sigue con la falla, se dictamina que es del láser, el testigo también está bajo. Se recomienda actualización a v4 y reemplazo de varios componentes como fibra y láser o tomar sus accesorios para uso de algún otro equipo | SERVICIO | $0.00 | DIAGNOSTICADO | Abierto | 10_ABIERTO | 11_CERRADO |  | Irving | ed
3279 | 23/09/2024 12:28pm | ESQUENAZI LEVY SARA | Eter (8.8.66) | Se realizó revisión del equipo y se observó que la tarjeta de control no está funcionando y es la razón por la que el equipo no inicia, pero ya no es posible cambiar la tarjeta de control debido a que la versión del equipo es 2.6 y esta versión ya no está disponible. Por lo que la única opción para reparar el equipo es actualizandolo a versión 5., ya que esa versión si cuenta con una versión de software actualizada. ******************************************REPARACIÓN***************************************************** Se realiza la reparación del equipo, la única opción para que el equipo funcione es cambiar la tarjeta de control por otra con una versión mas antigua a la que tenía el equipo, por lo que se cambia la tarjeta de control y se realizan pruebas de funcionamiento y se observa que el conector del maneral rojo no funciona por lo que es necesario también cambiar la tarjeta de potencia, una vez reemplazadas las dos tarjetas se realizan pruebas de funcionamiento y se prueban varios tratamientos terapéuticos y funcionan bien, también se prueban el material de soporte incluido y funciona correctamente. Equipo queda reparado y funcionando adecuadamente. | SERVICIO | $0.00 | DIAGNOSTICADO | Abierto |  |  | Open_pend_recib_equi | ana
3302 | 12/12/2024 09:54am | CAROLINA CARDENAS RAMIREZ |  | Se realiza revisión del equipo y se observa que el equipo tiene dañado el jack de alimentación, es necesario el reemplazo del jack para poder realizar de forma adecuada el diagnostico. Piezas requeridas: Conector Jack de alimentación. Esta pieza es solo para poder realizar la revisión completa, una vez reemplazada la pieza se realizara un diagnostico completo para determinar si se necesita más piezas. ******************************************ACTUALIZACIÓN******************************************************************* Se realizan el reemplazo del conector jack de alimentación, una vez que se cambia se realiza un diagnostico completo del equipo y se observa que el equipo no inicia la aplicación de Eter por lo que se realizan pruebas para saber si volviendo a instalar la aplicación el equipo podría funcionar y no fue posible hacer funcionar el equipo de forma adecuada, es necesario reemplazar la tarjeta de control debido a que se encuentra dañada y es la razón por la que el equipo no funciona adecuadamente. *****************************************************REPARACIÓN************************************************************ Se realiza el cambio de conector jack y se reemplaza la tarjeta de control Q4, se realizan pruebas de funcionamiento. Se prueban algunos tratamientos y el material de soporte y todo funciona correctamente, el equipo funciona adecuadamente. Equipo reparado. | SERVICIO | $0.00 |  | Abierto |  |  | Open_pend_recib_equi | ana
3207 | 30/01/2024 01:26pm | CEO MIRAVETE Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL... | Eter (8.8.66) | Se realizó revisión completa del equipo para encontrar la causa del problema. Se observa que el switch de encendido del equipo ya no funciona adecuadamente, haciendo que el equipo no encienda de forma adecuada y no reciba energía eléctrica por lo que no inicia el sistema del equipo. Se requiere el cambio de switch de encendido para que el equipo funcione adecuadamente. | SERVICIO | $4,310.34 | DIAGNOSTICADO | Abierto | 1_ABIERTO | 3_ABIERTO |  | ana | ana
3236 | 02/05/2024 10:37am | FIGUEROA ESPITIA YURITZI | BC (8.8.1) | Se realiza revisión del equipo se observa que dentro de la camara de vacio contiene arena y es debido al desgaste del oring de la cámara, es necesario el reemplazo del oring y la limpieza interna del mecanismo de la la cámara de vacío | SERVICIO | $1,229.00 | REPARADO | Abierto |  |  |  | Irving
3128 | 19/05/2023 06:09pm | SALAZAR PIEDAD ELIZABETH | BC (8.8.1) | equipo viejo bastante gastado,presenta fugas en embolo,empaque vaso,empaque tapa, boquilla muy gastada ,válvula sucia atorada, cabe recalcar que es( inyección anterior) se especifican estas 3 opciones a gusto o decisión de el cliente....... opción 1 intentar sellar las fugas,limpiar válvula valorando el desgaste........funcionalidad 100% cambiar boquilla cambiar embolo cambiar saco..............................eficacia y limpieza 20% opción 2 buscar piezas nuevas relacionadas al tipo de inyección de el equipo sustituir tapa y vaso asi como boquilla embolo y saco.............. funcionalidad 100% eficacia 100% opción 3 desecharlo al ser inyección anterior y adquirir producto nuevo y reciente.. | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO |  | cecilia | ed
3130 | 25/05/2023 01:56pm | CARRILLO LILIA | Eter (8.8.66) | equipo pasmado con la pantalla de incio el encendido no presenta mayor problema se recomienda configurar a 26b ya que no soporta otra version del software. se hace la mención que dicho equipo debe actualizarse lo antes posible a v4 o v5 segun sea el caso ya que no soportara por mucho la reconfiguracion y puede volver a desconfigurarse | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO |  | cecilia | gerardo
3194 | 16/11/2023 09:29am | ESPINOZA RUIZ NANCY IVETT | Eter (8.8.66) | Se realiza revisión completa del equipo, el equipo no enciende, se queda el led de encendido parpadeando y no muestra imagen la pantalla, esto es debido a que no hay comunicación con la tarjeta de control, ya que se encuentra dañada la tarjeta y el conector minidin del laser rojo se encuentra dañado. Es necesario reemplazar la tarjeta de control y reemplazar conector minidin rojo para que el equipo vuelva a funcionar adecuadamente, pero el equipo es versión Q1 y es una versión obsoleta. debido a esto no se cuenta con refacciones nuevas. solo se cuenta con refacciones de otros equipo usados. Por lo tanto se recomienda realizar la migración a V5 ya que es la última y más reciente versión del equipo, para esta versión se cambia el modulo Eter por uno completamente nuevo y actualizado. Pero ya que si solo se desea cambiar la tarjeta de control al equipo, es posible, pero debido a la versión es probable que pueda volver a fallar en corto tiempo o tengas problemas de comunicación por lo obsoleta de la versión del equipo. | SERVICIO | $0.00 | DIAGNOSTICADO | Abierto |  | 3_ABIERTO |  | ana | ana
3322 | 12/03/2025 01:04pm | GUILLEN GUTIERREZ JOSE ARMANDO | Otro | Se realiza revisión del maneral y se observa que el cable se encuentra trozado internamente y es necesario reparar el cable o reemplazar el cable completo. La reparación de cable implica que la longitud del cable disminuya, debido a que se tiene que cortar el tramo dañado. Si se decide por cambiar el cable, se sustituye el cable completo. | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO |  | ana | cecilia
3183 | 17/10/2023 11:28am | FLAMAND TREJO RENE | Eter (8.8.66) | Se realiza revisión general del equipo y se observa que el equipo no carga adecuadamente el sistema, debida a que se encuentra desconfigurado, Es necesario realizar una actualización al firmware para que puede seguir funcionando y también realizar modificaciones a la tarjeta de potencia para actualizarlo, con esta actualización no se asegura que el equipo funcione bien, debido a la versión antigua que cuenta esa versión de hardware de este equipo. O bien, se puede migrar a la versión 5 y cambiar de equipo con una versión de hardware y software recientes. | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 14_CERRADO | 13_CERRADO |  | cecilia | ed
3188 | 08/11/2023 01:45pm | JIMENEZ REYES NESTOR DANIEL | BC (8.8.1) | Se realiza revisión completa del equipo y se observa que la cámara de succión necesita limpieza y se encontraron residuos de oxido en la boquilla por lo que indica que el aire contiene agua, por lo que se requiere limpieza de la boquilla y cámara de succión para que el equipo trabaje adecuadamente. ****** SE RECOMIENDA NO DEJAR QUE EL SACO SE LLENE COMPLETAMENTE DEL OXIDO DE ALUMINIO, ESO GENERA QUE EL EQUIPO NO FUNCIONE CORRECTAMENTE DEBIDO A QUE SE TAPA Y NO SUCCIONA CORRECTAMENTE.************ | SERVICIO | $850.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 2_ABIERTO | 13_CERRADO |  | ana
3212 | 08/02/2024 12:39pm | RAMOS GARÍA JOSÉ MANUEL | Goliat 940nm (8.8.35) | Se realiza revisión del funcionamiento del equipo, se detecta la falla mencionada por el cliente, para su reparación es necesario el reemplazo del transistor MOSFET que controla la activación del haz de luz del maneral rojo, el cual es el que está generando el problema en el equipo. | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto |  |  |  | ana | ana
3131 | 31/05/2023 01:33pm | BERAUD OSORIO DORIA ISELA | Eter (8.8.66) | #el eliminador de el equipo había sido reparado anteriormente.enfocandonos específicamente en el plug de corriente ya que se rompió el recubrimiento que le habían colocado en la reparación anterior y se aprecian los dos cables delgados con posibilidad de que se rompan. por tal motivo se recomiendan 2 soluciones viables a petición de el cliente 1)tratar de reparar el plug de corriente añadiendo un recubrimiento artificial como el termofit para proteger los dos cables delgados sueltos esta reparación funcionara sin problema pero debe tenerse en cuenta que la manipulación continua de este podría volver a dañarse con el tiempo. 2)remplazar el eliminador por uno nuevo ya que el encapsulado de este sera mucho mas resistente ala manipulación y responderá mas rápido ala hora de conectarlo ala corriente #el diodo láser de el maneral rojo esta dañado no da iluminación esto se comprobó al conectar otro maneral rojo de prueba. 1)se recomienda el remplazo de diodo laser del maneral rojo el equipo funciona y responde en sus diferentes funciones requiere limpieza de conectores y manerales | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO |  | ana | gerardo
3125 | 11/05/2023 01:49pm | MARTINEZZ SANTIAGO RICARDO FABIAN | Eter (8.8.66) | Se abrió el equipo, el numero de serie de el equipo es : CGAD-640-24J La única opción es migrar a versión 5. *********A reserva de investigar el número de serie del equipo********* | SERVICIO | $0.00 | 17 | Abierto | 5_ABIERTO | 12_CERRADO |  | cecilia | ed
3145 | 28/07/2023 01:08pm | INTROLIGHT, S.A. DE C.V. | Goliat 980nm (8.8.36) | Actualizar equipo a v5 | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO |  | Irving | ed
3182 | 17/10/2023 11:04am | LARA PACHECO NADIA | BC (8.8.1) | Se realiza revisión general del equipo, se observa que el equipo tiene varias piezas con bastante desgaste que es necesario el reemplazo de dichas piezas para su buen funcionamiento. La cámara de succión cromada está rota, el embolo de la tapa está demasiado desgastado y el oring ya no cumple su función debido a que está desgastado y tiene rastros de oxido, la tuerca de la valvula tiene oxido y la válvula está un poco dura al presionarla. | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 14_CERRADO | 13_CERRADO |  | cecilia | ed
3251 | 15/07/2024 05:44pm | EDGAR GUSTAVO CEBALLOS CRUZ | Goliat 915nm (8.8.34) | Se realizó revisión del equipo y se observó que el equipo tenía algunos pagos pendientes, se aplicaron los pagos pendientes y se pudo acceder al equipo. Se probó el funcionamiento del equipo y se encontró que el eliminador del equipo tiene una falla que hace que el equipo se apaga si se mueve el cable del eliminador, necesario reparar el conector del eliminador para que ya no se apague repentinamente. se probaron las funciones del equipo y el láser terapéutico funciona correctamente y el láser quirúrgico también, solo que necesita ser calibrado de nuevo debido a que los niveles de potencia del láser se encuentran bajos. | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO |  | ana | ana
3141 | 19/07/2023 06:30pm | RODRIGUEZ LEYVA CESAR OMAR | Goliat 940nm (8.8.35) | Cambio de Eliminador de Corriente | GARANTIA | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO |  | cecilia | ana
3134 | 12/06/2023 12:30pm | INTROLIGHT, S.A. DE C.V. | Goliat 980nm (8.8.36) | Se necesita actualizar a v5 y cambiar eliminador | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO |  | Irving | ed
3118 | 03/05/2023 11:18am | HUGO ERIK ALVARADO LOPEZ | Goliat 980nm (8.8.36) | la fibra quirúrgica no corta ni en personalizado ni en corte normal se solicita el cambio de el diodo laser ya que esta quemado es un laser 980 acoplado cambio de pulg de corriente macho y hembra por aviador macho y hembra se recomienda cambio de base aluminio movible a base aluminio fija en caso futuro el equipo requiere una actualización a v4 o si hay en existencia a v5 ya que es la version mas actualizada y mas completa. | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO |  | cecilia | ed
3318 | 04/03/2025 11:08am | PADILLA GARCIDUEÑAS VIRIDIANA | BC (8.8.1) | Se realizó pruebas de funcionamiento al equipo y el equipo funciona adecuadamente, se probó con un par de brackets y les quitó la resina. Es necesario explicarle el funcionamiento al cliente para que no tenga problemas al usarlo | SERVICIO | $0.00 | ENTREGADO AL CLIENTE | Abierto | 14_CERRADO | 14_CERRADO |  | ana
3155 | 07/08/2023 09:05am | GUERRA TREJO OSCAR ENRIQUE | Eter (8.8.66) | El eliminador no funciona, se necesita reparar y el equipo necesita una actualización de firmware. Por ser versión I3 es necesario realizar modificación de firmware, software y hardware al equipo. EL ELIMINADOR ESTA QUEMADO POR DENTRO | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 13_CERRADO |  | Irving | ed
3200 | 19/12/2023 02:44pm | ROBERTO DE LA CRUZ GARCIA.. | Eter (8.8.66) | Se realiza revisión completa del equipo, el equipo no cuenta con eliminador de corriente. Se encontró que el equipo tiene falso en el conector plug de alimentación, por lo que el equipo no enciende al momento de presionar el switch, es necesario el reemplazo del conector plug de alimentación para su correcto encendido, también se observó que el equipo tiene problemas de comunicación, se sugiere una actualización de software para tratar de corregir el problema, pero no se asegura su correcto funcionamiento debido a la versión obsoleta del equipo | SERVICIO | $18,700.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto |  |  |  | cecilia | admin
3245 | 04/06/2024 04:08pm | JULISSA VALLE | BC (8.8.1) | Se realiza revisión del equipo y se observa que tiene una fuga en empaque de la espiga de conexión a la unidad. se necesita el reemplazo del empaque de la espiga de conexión para solucionar el problema | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO | Open_pend_recib_equi | admin
3331 | 15/04/2025 10:10am | CORRALES CHAVEZ CLAUDIA | Eter (8.8.66) | Se revisó el equipo y se pusieron a prueba los videos de soporte y efectivamente los videos no funcionan adecuadamente y en especial el del modulo 3, es necesario la sustitución de la memoria de almacenamiento (micro sd) debido es que se encuentra dañada y no puede reproducir dicho video de forma adecuada. | SERVICIO | $0.00 | DIAGNOSTICADO | Abierto | 5_ABIERTO | 5_ABIERTO |  | ana | ana
3238 | 08/05/2024 10:49am | HERNANDEZ DAVILA HILDA PATRICIA | BC (8.8.1) | Se realiza revisión del equipo y se observa que el equipo funciona bien, tiene presión y vacío adecuado para funcionar correctamente, se observó que está un poco desajustada la posición de la espiga, la cual podría ser el problema de que el equipo no funcione de forma adecuada. | SERVICIO | $0.00 | PENDIENTE DE ASIGNAR AL TALLER | Abierto |  |  |  | ana | ana
3319 | 04/03/2025 11:36am | BALTAZAR GUERRERO HELMOTH | Eter (8.8.66) | Se revisa el equipo y se observa que la pantalla tiene dañado el cristal, se ve la imágenes del equipo pero la pantalla touch no funciona, es necesario reemplazarla. | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO |  | ana
3186 | 30/10/2023 05:32pm | MONICA VAZQUEZ | BC (8.8.1) | Se realizó una revisión general del equipo, se encontró que la válvula del equipo se queda presionada, por lo que el equipo necesita limpieza interna de sus componentes para remover residuos de polvo y oxido, también es necesario reemplazar la boquilla completa de la cámara de succión, así como el o-ring de la cámara de vacío. | SERVICIO | $1,280.00 | REPARADO | Abierto | 2_ABIERTO | 3_ABIERTO |  | cecilia | ed
3253 | 23/07/2024 03:08pm | QUIROZ MALPICA MARIA FERNANDA | Goliat 980nm (8.8.36) | Se realizó la revisión completa del equipo y se observó que el equipo funciona de forma adecuada. el mensaje que menciona el usuario no aparece y eso es debido a que en algún momento del encendido del equipo el usuario mantuvo presionada la pantalla por unos segundos y esa acción hizo que se mostrara el mensaje de servicio, pero ese mensaje es solo momentáneo, en lo que el equipo carga la aplicación del láser. Se probó el láser terapéutico y quirúrgico y se observó que el maneral rojo está dañado y debe ser reemplazado el diodo láser para que funcione de forma adecuada, el maneral infrarojo funciona adecuadamente. En cuanto al láser quirúrgico se realizaron pruebas de funcionamiento y el láser funciona adecuadamente.solo es necesario reemplazar el diodo láser del maneral rojo. | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO |  | ana | ana
3235 | 01/05/2024 05:01pm | NADIA PORTOCARRERO | Eter (8.8.66) | Se realiza revisión general del equipo, se observa que el cable del maneral rojo se encuentra dañado, es necesario el cable del maneral y reemplazo del eliminador, debido a que tiene varias enmendaduras. | SERVICIO | $0.00 | POR ENTREGAR AL CLIENTE | Abierto |  | 13_CERRADO | Open_New | admin
3241 | 28/05/2024 09:44am | CALLES LIMONES GABRIEL | Eter (8.8.66) | Se realiza revisión del equipo y se observa que el switch del equipo presenta una falla interna por lo que es necesario reemplazar dicho switch por uno completamente nuevo y realizar pruebas de funcionamiento una vez reemplazado el switch. | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO |  | ana | ana
3267 | 27/08/2024 04:54pm | RAZO HERNADEZ JUAN MANUEL | Eter (8.8.66) | Se realiza revisión del equipo y se observa que tiene uno de los tornillos Allen barridos, es necesario reemplazarlos y se encuentra que el equipo sigue teniendo problemas con el switch de encendido y es necesario reemplazarlo, se realizan pruebas de funcionamiento y también se nota que el láser infrarojo se encuentra degradado y es necesario su reemplazo. | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO |  | ana | ana
3311 | 04/03/2025 10:04am | TOLENTINO GONZALEZ BLANCA YANETH.. | Eter (8.8.66) | Se realiza revisión del equipo y se observa que el problema se debe a una falla de comunicación en la tarjeta de control y es necesario reemplazarla, pero no contamos con refacciones para esa versión de equipo. Por lo que se sugiere migrar el equipo a la versión 5, debido a que es la única alternativa para esa versión de equipo. | SERVICIO | $0.00 | DIAGNOSTICADO | Abierto | 5_ABIERTO | 5_ABIERTO |  | ana
3336 | 01/05/2025 06:33pm | NASHIRA ECKA SEDEÑO | BC (8.8.1) |  | SERVICIO | $0.00 | PENDIENTE DE ASIGNAR AL TALLER | Abierto | 2_ABIERTO | 2_VACIO |  | cecilia | cecilia
3268 | 28/08/2024 11:00am | DENTAL SHOPPING OAXACA | BC (8.8.1) | Se realiza revisión del equipo, se observa que el equipo sufre demasiado desgaste y es necesario cambiar todas las piezas de la tapa del limpiador debido a que varias piezas sufren demasiado desgaste y es imposible que el equipo puede funcionar con esas piezas, se enlistan las piezas necesarias para que el equipo funcione adecuadamente. | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO |  | ana | ana
3203 | 15/01/2024 02:35pm | NATHAREN CONSTRUCCIONES SA DE CV | BC (8.8.1) | Se realiza revisión completa del equipo, se encuentran pequeños restos de oxido en la cámara de succión y signos de obstrucción en sus partes internas, debido a esas obstrucciones el equipo no succiona de forma adecuada. Para que el equipo funcione correctamente, se recomienda una limpieza completa interna para evitar la obstrucción de la espiga con restos de oxido. | SERVICIO | $850.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 12_CERRADO |  | ana | ana
3300 | 10/12/2024 10:56am | IBIS MARCO ULISES GALLEGOS MARTINEZ |  | Se realizó revisión del equipo y se encontró un problema con la tarjeta de potencia. También se observó que la fibra quirúrgica tiene algunas marcas y es necesario pulir la fibra para quitar esas marcas. Piezas requeridas: Reparación de tarjeta de potencia. pulido de fibra óptica. **********************************************************************************REPARACIÓN*************************************************************************** SE LLEVA A CABO LA REPARACIÓN DE LA TARJETA ELECTRÓNICA Y SE PULE EL MANERAL QUIRÚRGICO, UNA VEZ HECHAS LAS REPARACIONES, SE LLEVA A CABO LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. SE REALIZAN PRUEBAS CON VARIOS TRATAMIENTOS Y EL EQUIPO FUNCIONA ADECUADAMENTE Y NO SE VOLVIPO A PRESENTAR LA FALLA DESCRITA POR EL CLIENTE. EQUIPO REPARADO. | SERVICIO | $0.00 |  | Abierto |  |  | Open_Assigned | ana
3309 | 04/02/2025 12:25pm | ALEJANDRA VAZQUEZ RINCON | Goliat 450nm (8.8.37) |  | SERVICIO | $0.00 |  | Abierto |  |  |  | ana | ana
3317 | 04/03/2025 11:04am | NAVARRETE GUTIERREEZ PAOLA | Eter (8.8.66) | Se realizó revisión del equipo y se observo que no enciende el equipo, se abre el equipo para revisarlo con detenimiento y se encontró que la tarjeta de control no está funcionando correctamente y es necesario reemplazar dicha tarjeta, pero debido a que es un equipo obsoleto ya no se cuentan con refacciones para esa versión del equipo. La alternativa es migrar al equipo a la ultima versión que es v5 y sería un equipo totalmente nuevo y actualizado. | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO |  | ana
3189 | 08/11/2023 02:20pm | CARRANZA FERNANDEZ RAMON EDUARDO | Goliat 980nm (8.8.36) | Se revisa equipo y se realizan pruebas de funcionamiento. Se observa que el maneral infrarrojo no emite el haz de luz de forma adecuada, se encuentra manchado por alguna sustancia, es necesario el reemplazo del laser infrarojo para su funcionamiento adecuado. en cuanto al laser quirúrgico, se hicieron pruebas de funcionamiento con el maneral quirúrgico y funciona adecuadamente. no se encontraron fallas en el funcionamiento del equipo. En cuanto al software, se podría realizar una actualización del software a versión 4.3.6 para hacer el equipo un poco más rápido al momento de utilizarlo. | SERVICIO | $0.00 | PENDIENTE DE COBRO | Abierto | 15_CERRADO | 12_CERRADO |  | ana
3148 | 28/07/2023 02:10pm | INTROLIGHT, S.A. DE C.V. | Goliat 940nm (8.8.35) | Se necesita cambio de módulos para actualizar a v5 y añadir un diodo de 940nm | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 14_CERRADO | 14_CERRADO |  | Irving | ed
3211 | 06/02/2024 06:08pm | CABEZAS CORTES INGRID CATALINA | Otro | Se realiza revisión del equipo, el cliente desea cambiar de laser de 940nm a 980nm, para eso necesitamos abrir el equipo y sustituir dicho láser, para después calibrarlo y realizar las pruebas correspondientes. | SERVICIO | $0.00 | REPARADO | Abierto |  |  |  | ana | ana
3299 | 03/12/2024 11:08am | GARCIA CRUZ LUIS FELIPE |  | Se realizó revisión del equipo, se probó el equipo con diferentes tratamientos usando el maneral rojo e infrarojo y se realizaron mediciones de potencia de cada maneral y los dos manerales funcionan adecuadamente. Tienen la frecuencia y potencia adecuada. Por lo tanto, el equipo funciona correctamente. Si el cliente desea se le puede cambiar el diodo infrarojo. Piezas requeridas: Posible cambio de láser infrarojo si el cliente lo desea. Equipo obsoleto, no se puede actualizar | SERVICIO | $0.00 |  | Abierto |  |  | Open_Assigned | ana
3256 | 31/07/2024 10:20am | MEZA PEREZ JUAN IGNACIO. | BC (8.8.1) | Se revisa el equipo BC y se observa que la cámara de succión cromada se encuentra desoldada, es necesario el reemplazo de dicha pieza. También se encuentra que en la tapa plástica le falta el tapón de desfogue, y es necesario que sea colocada la pieza para que el equipo funcione correctamente. | SERVICIO | $0.00 | REPARADO | Abierto |  |  |  | ana | ana
3332 | 24/04/2025 01:26pm | CENTRO MEDICO NAVEGANTES | BC (8.8.1) | Equipo descontinuado , no se cuenta con piezas para reparar | SERVICIO | $0.00 | DIAGNOSTICADO | Abierto | 5_ABIERTO | 5_ABIERTO |  | ana | ana
3121 | 06/05/2023 11:09am | MENDEZ RUBIO HIROHITO KATZUHIRO | Goliat 980nm (8.8.36) | aGREGAR 450, ESCALAR A V5 , ARMAR FIBRA ADICIONAL SIN PUNTA | SERVICIO | $0.00 | ASIGNADO AL TALLER | Abierto | 3_ABIERTO | 3_ABIERTO |  | Irving | ana
3201 | 10/01/2024 01:16pm | RAMIREZ TLAHUETL LEONEL.. | Eter (8.8.66) | Se realizan pruebas de funcionamiento al equipo y se observó que el maneral del láser terapéutico rojo se encuentra dañado, el cable del maneral se encuentra trozado internamente, es necesario la reparación del maneral para su correcto funcionamiento. La punta bucal le falta un o-ring, se recomienda adicionar el o-ring faltante para su correcto equipado en el maneral. El maneral infrarojo funciona adecuadamente. | SERVICIO | $4,500.00 | REPARADO | Abierto |  |  |  | admin
3257 | 31/07/2024 11:27am | CENTRO DE ACTUALIZACIONES ESTOMATOLOGICAS | BC (8.8.1) | Se revisa el equipo BC y se observa que la cámara de succión cromada se encuentra desoldada, es necesario el reemplazo de dicha pieza y también se observa que se fuga el aire de la válvula, por que es necesario la reparación de la válvula para solucionar el problema de la fuga de aire y el equipo funcione correctamente. | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO |  | ana | ana
3324 | 13/03/2025 12:04pm | FLAMAND TREJO RENE | Otro | Se realiza revisión del maneral rojo y se observa que el cable mini din se encuentra dañado y es necesario repararlo o cambiar el cable completo. Se probó el láser del maneral y se encontró que la intensidad del láser se observa atenuado, por lo que se recomienda el reemplazo del láser porque se encuentra degradado. | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO |  | ana | ana
3254 | 29/07/2024 11:29am | SOL VALLARTA DEPOSITO DENTAL | BC (8.8.1) | Se realizó revisión del equipo bc y se observa que el equipo tiene demasiado oxido de aluminio dentro de la camara de succión y también dentro de la válvula, es necesario realizar una limpieza completa al equipo para eliminar los residuos de oxido de aluminio. | SERVICIO | $0.00 | POR ENTREGAR AL CLIENTE | Abierto | 13_ABIERTO | 13_CERRADO |  | ana | ana
3333 | 28/04/2025 03:51pm | OLIVEROS RODRIGUEZ CONCEPCION | Eter (8.8.66) | Se realiza revisión del equipo, se prueban los tratamientos terapéuticos | SERVICIO | $0.00 |  | Abierto |  |  |  | ana | ana
3307 | 30/01/2025 01:53pm | SONIA NEVADO GAMBOA | Eter (8.8.66) |  | SERVICIO | $0.00 |  | Abierto |  |  |  | ana | ana
3244 | 03/06/2024 06:11pm | INTROLIGHT, S.A. DE C.V. | Goliat 940nm (8.8.35) | Se realiza revisión del equipo para encontrar la falla del equipo y se observa que la fibra óptica está dañada (quemada) por lo cual no se puede realizar cortes con ese equipo, es necesario reemplazar la fibra óptica para realizar pruebas de funcionamiento con el equipo, También es necesario reemplazar las puntas quirúrgicas debido a que se encuentran dañadas para poder utilizarlas con el maneral quirúrgico. | SERVICIO | $0.00 | REPARADO | Abierto |  |  |  | ana | ana
3270 | 02/09/2024 09:17am | INTROLIGHT, S.A. DE C.V. | Goliat 980nm (8.8.36) | Se realiza revisión para determinar si el equipo está en buenas condiciones, se utiliza un eliminador de prueba para realizar pruebas de funcionamiento, se comienza checando el maneral quirúrgico y se encuentra en buenas condiciones por lo que se prueba el láser quirúrgico y funciona correctamente, también se revisa la calibración de la potencia del láser y también se observa que los valores obtenidos son correctos. Se prueban los manerales terapéuticos empleando varios tratamientos incluidos en el equipo y de igual forma estos funcionan de forma correcta. Por último se revisa el material de soporte incluido y todos funcionan bien. El equipo con láser 980 nm funciona correctamente. | SERVICIO | $0.00 | REPARADO | Abierto |  |  |  | ana | ana
3124 | 11/05/2023 11:50am | REISIX DEPOSITO DENTAL | BC (8.8.1) | el equipo presenta exceso de oxido que obstruye la válvula ,cámara de succión y manejo del embolo. requiere de purgar y limpiar el equipo y todos sus componentes mencionados también sustituir el saco... | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO |  | cecilia | ed
3255 | 29/07/2024 06:43pm | GARCÍA ALTAMIRANO CÉSAR ALEJANDRO | Eter (8.8.66) | Se revisa el equipo para encontrar la falla mencionada. Se abre el equipo para revisión interna y se observa que el conector de alimentación se encuentra desoldado también uno de los cables del switch se encuentran flojos. Es necesario resoldar el conector de alimentación y el cable del switch de encendido. | SERVICIO | $0.00 | REPARADO | Abierto |  |  |  | ana | ana
3229 | 26/04/2024 12:26pm | ZAZUETA CARPINTEYRO PATRICIA | BC (8.8.1) | Se revisa equipo y se observa que el equipo necesita que se reemplace la boquilla debido al desgaste que presenta y también es necesario realizar servicio general al equipo. | SERVICIO | $500.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO | Open_New | pagos1
3137 | 27/06/2023 06:12pm | PRODUCTOS DENTALES MARK INC S DE RL DE CV | BC (8.8.1) | (La falla biene del mal uso del equipo) Razones de la falla (equipo se tapo )(VENIA DESTAPADO). (FALTA DE ARENA). (FALTA DE PRESION). | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 14_CERRADO | 14_CERRADO |  | produc | ana
3287 | 22/10/2024 11:38am | SALAZAR ESPINOSA DANIEL |  | Se realiza la revisión del equipo y se observa que el equipo tiene dañado el eliminador de corriente, si se mueve el cable se apaga el equipo. También se observa que la pantalla del equipo se encuentra dañada, se visualiza la imagen en la pantalla pero no se puede seleccionar nada en la pantalla, por lo que es necesario reemplazar la pantalla y también el eliminador de corriente para que el equipo funcione de forma adecuada. Piezas requeridas: pantalla touch v4 Eliminador de corriente 12v 2A ******************************************************REPARACIÓN******************************************************* Se desarma el equipo y se reemplaza la pantalla estrellada, una vez reemplazada la pantalla se hace pruebas de funcionamiento, se prueban los tratamientos terapéuticos y funcionan adecuadamente, se prueba el material de soporte y se observa que funcionan adecuadamente. También se reemplaza el eliminador dañado. Equipo reparado. | SERVICIO | $0.00 |  | Abierto |  |  | Open_pend_recib_equi | ana
3165 | 01/09/2023 12:33pm | SALAZAR PIEDAD ELIZABETH | BC (8.8.1) | Equipo viene sin manguera, la cámara de succión rota, coladera desgastada. Se deben reemplazar piezas | SERVICIO | $2,626.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 14_CERRADO | 13_CERRADO |  | cecilia | ed
3273 | 04/09/2024 03:42pm | KARLA DE JESUS LOPEZ RAMIREZ | Eter (8.8.66) | Se realiza revisión del equipo, se enciende el equipo y en efecto, la pantalla del equipo muestra unas franjas horizontales, por lo que se desarma el equipo para conectar una pantalla de prueba, con la pantalla de prueba se vuelve a encender el equipo y el equipo muestra la imagen de la introducción, seguido de eso se realizan pruebas de funcionamiento con diferentes tratamientos del láser terapéutico y el equipo funciona correctamente, también se hicieron pruebas con el material de apoyo y todo funciona bien. Por lo que se determina que la pantalla del equipo se encuentra dañada y es necesario ser reemplazada para que el equipo pueda funcionar adecuadamente. | SERVICIO | $0.00 | DIAGNOSTICADO | Abierto |  |  | Open_pend_recib_equi | ana | ana
3289 | 28/10/2024 01:34pm | Neveu Barquera Deyanira Lorena |  | Se realizó la revisión del equipo y se observó que los cables de los manerales infrarojo y rojo se encuentran dañados y están haciendo corto circuito al momento de conectarlos, es la razón por la que el equipo no emite luz en los manerales y muestra los mensajes de advertencia. Se realizaron pruebas con 2 manerales nuevos y el equipo funciona adecuadamente.Por lo que es necesario reemplazar los cables de los manerales rojo e infrarojo para que el equipo funcione adecuadamente. Piezas requeridas: Cable de maneral rojo Cable de maneral infrarojo ************************************************REPARACIÓN************************************************************** Se realiza el cambio del cable de los 2 manerales terapéuticos(rojo, infrarojo), una vez reemplazados los cables se realizan pruebas de funcionamiento con los manerales, se emplearon algunos tratamientos con los dos manerales y funcionan correctamente. El equipo funciona adecuadamente. Equipo reparado | SERVICIO | $0.00 |  | Abierto |  |  | Open_Assigned | ana
3156 | 10/08/2023 11:47am | CAMPOS GONZALEZ JESICA | Eter (8.8.66) | El equipo por ser versión I3 es necesario realizar modificación de firmware, software y hardware. Eliminador en malas condiciones (roto), se necesita su reemplazo. | SERVICIO | $1,900.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 14_CERRADO | 14_CERRADO |  | Irving | ed
3208 | 02/02/2024 05:09pm | JUAN CARLOS GIL DOMINGUEZ | Goliat 980nm (8.8.36) | Se realiza revisión del equipo y se observa que el equipo funciona adecuadamente, pero comenta el cliente que el ventilador del equipo hace demasiado ruido, es necesario ser reemplazado del ventilador para solucionar el problema del ruido excesivo. | SERVICIO | $0.00 | REPARADO | Abierto |  |  |  | ana | ana
3179 | 04/10/2023 01:57pm | CAMACHO CORTEZ CERENELA | Eter (8.8.66) | Se realiza revisión general del equipo y se encuentra una falla en el conector minidin del maneral infrarojo en la tarjeta de potencia del equipo, es necesario el cambio del conector infrarojo. Es posible realizar una actualización de software a ver. 4.3.6 | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 14_CERRADO | 14_CERRADO |  | ana | Ana Q
3190 | 08/11/2023 05:08pm | UREÑA RAMIREZ EVA | Eter (8.8.66) | Se revisa el equipo y se observa que solo enciende el led y parpadea, pero no inicia el equipo, es debido a que el equipo se desconfiguró porque la tarjeta de control se dañó ya que la versión del equipo es obsoleta ya no se cuenta con refacciones para esta versión de equipo. Se recomienda migrar el equipo a V5 con nuevo software y hardware, es decir, un equipo nuevo actualizado. | SERVICIO | $18,000.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto |  | 15_CERRADO | Open_New | admin
3233 | 30/04/2024 09:42am | MARISOL AVALOS LOPEZ | Eter (8.8.66) | Se revisa el equipo para verificar la falla descrita y se observa que el conector del eliminador tiene una falla y es necesario ser reemplazado por otro para descartar que vuelva a presentarse la falla, también se observa un tonillo suelto es por eso el ruido que describe el cliente | SERVICIO | $0.00 | REPARADO | Abierto |  |  |  | ana | ana
3150 | 28/07/2023 02:16pm | INTROLIGHT, S.A. DE C.V. | Goliat 980nm (8.8.36) | Calibración de láseres 980 y 450 | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 14_CERRADO |  | Irving | ed
3223 | 14/03/2024 05:37pm | FRANCISCO EUTEQUIO OLMEDO ESPEJEL | Goliat 940nm (8.8.35) |  | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO |  | ana | ana
3225 | 20/03/2024 05:39pm | DISTRIBUIDORA ARTIDENT | BC (8.8.1) | Se realizó revisión del equipo para encontrar las causas de su mal funcionamiento y no se encontró ningún problema con la cámara de succión ni en sus piezas, pero se encontraron rastros de oxidación en la boquilla y eso revela que hay humedad en la toma de aire del cliente y eso provoca que polvo de óxido al estar en contacto con humedad se generen grumos o bolas del polvo de óxido que impidan la correcta de circulación del polvo por la cámara de succión y que en consecuencia el equipo no funcione de manera adecuada. Se recomienda que el cliente revise detalladamente la toma de aire con la que cuenta debido a que contiene humedad y eso genera el mal funcionamiento del equipo. | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO |  | ana | ana
3159 | 16/08/2023 12:31pm | INTROLIGHT, S.A. DE C.V. | Goliat 808nm (8.8.33) | Se requiere la actualización de equipo a V5 y cambio de láser a 450nm | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 14_CERRADO | 14_CERRADO |  | Irving | Irving
3342 | 19/05/2025 01:16pm | SOL VALLARTA DEPOSITO DENTAL | BC (8.8.1) | Se reviso el equipo, se realizaron pruebas de funcionamiento, funciona correctamente , la causa de la falla es posiblemente bajo nivel de oxido. Se tomo video de la prueba de funcionamiento y se envió a Ana. | SERVICIO | $0.00 | DIAGNOSTICADO | Abierto | 5_ABIERTO | 5_ABIERTO |  | ana | ana
3192 | 10/11/2023 07:29pm | NASHIRA ECKA SEDEÑO | BC (8.8.1) | Se realizó revisión completa de los 2 equipos y se observó que contiene residuos de oxido de aluminio en forma de masilla en el interior de la cámara de vacío y en la válvula del equipo, eso indica que el aire tiene demasiada humedad y está generando tapones de oxido de aluminio mojado. Se necesita realizar una limpieza interna de los 2 equipos para remover los tapones de oxido y limpiar las piezas tapadas por el mismo oxido. ***SE RECOMIENDA REVISAR EL COMPRESOR UTILIZADO PARA CONECTAR EL EQUIPO, DEBIDO A QUE CONTIENE DEMASIADA HUMEDAD Y ESTA MOJANDO EL OXIDO DE ALUMINIO Y GENERANDO TAPONES Y PUEDE QUE EL EQUIPO NECESITE DE NUEVO LIMPIEZA EN UN CORTO TIEMPO.***** | SERVICIO | $1,700.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto |  | 3_ABIERTO |  | ana | ana
3327 | 04/04/2025 06:59pm | INTROLIGHT, S.A. DE C.V. | BC (8.8.1) | Se realizó revisión del equipo y se observó que el embolo está un poco doblado de fabrica y que la camara de succión esta desajustada, es necesario reemplazar el vástago y reajustar la camara de succión. | SERVICIO | $0.00 | REPARADO | Abierto | 11_ABIERTO | 11_CERRADO |  | ana
3239 | 14/05/2024 05:04pm | SANTANA DENTAL GROUP | Goliat 980nm (8.8.36) | Se realiza revisión del equipo y se observa que el ventilador se enciende desde que inicia el equipo y no cuando llega a la temperatura de encendido del ventilador, puede ser que se encuentre dañado el sensor de temperatura y sea la causa del problema. Es necesario la reparación de sensor de temperatura para que el equipo funcione correctamente. | SERVICIO | $0.00 | POR ENTREGAR AL CLIENTE | Abierto |  |  |  | ana | ana
3129 | 24/05/2023 05:44pm | MEDINA RIVERA IDALIA | BC (8.8.1) | el equipo presenta la cámara de succión rota en conexión de base a tubo la boquilla se encuentra desgastada y con el centro roto mas grande de lo normal oring de la cámara de succión se aprecia aplastado y con considerable desgaste saco sucio y en malas condiciones embolo desgastado de los laterales 1)se requiere cambio de la cámara de succión. 2)se requiere cambio de boquilla 3)se requiere cambio de el oring de la cámara de succión 4)se requiere cambio de embolo 5)se requiere cambio de saco purga y limpieza general vástago vaso, | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO |  | cecilia | ed
3168 | 06/09/2023 09:14am | RICARDO FLORES GUILLEN | BC (8.8.1) | Se deberá realizar limpieza General del equipo, la cámara de succión está rota del mismo modo la coladera, embolo y Boquilla desgastados | SERVICIO | $2,100.00 | PENDIENTE DE COBRO | Abierto | 10_ABIERTO | 12_CERRADO |  | cecilia | ed
3321 | 06/03/2025 03:28pm | SANTAMARIA LUNA BIRIDIANA | Eter (8.8.66) | Se realiza revisión del equipo y se observa que tiene un problema en el conector de alimentación, se abre el equipo y se encuentra que el conector Jack desoldado de una terminal, para su adecuado funcionamiento se requiere soldar de nuevo todas las terminales de conector Jack. | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO |  | ana
3119 | 03/05/2023 11:29am | RODRIGUEZ LOPEZ SONIA GUADALUPE.. | BC (8.8.1) | equipo sucio y tapado la válvula no baja se requiere cambio de oring de la espiga de la manguera remplazo de embolo esta muy desgastado cambio de costal | GARANTIA | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO |  | cecilia | ed
3177 | 26/09/2023 10:12am | INTROLIGHT, S.A. DE C.V. | Goliat 940nm (8.8.35) | Se revisa el equipo y se identifica que se genera ruido por interferencia en la bocina, debido a que los cables son muy delgados o porque la bocina ya o funcione bien. Se debe de reemplazar la bocina del equipo y cambiar los cables de conexión por otros de mayor calibre. | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 14_CERRADO | 14_CERRADO |  | cecilia | ed
3132 | 31/05/2023 02:51pm | INTROLIGHT, S.A. DE C.V. | Eter (8.8.66) | equipo requiere limpieza ,e inspección estética encendió sin problema pero se necesita de una revisión mas fondo requiere cambio de etiquetas exteriores numero de serie en maletín caja. | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO |  | cecilia | ed
3248 | 28/06/2024 03:26pm | MARISOL AVALOS LOPEZ | Eter (8.8.66) | Se realiza revisión del equipo para determinar el motivo de la falla que se está repitiendo en el equipo. una vez revisado el equipo se observa que el eliminador podría tener una falla de fabricación y eso hace que en algún momento el plug del eliminador no tenga contacto con el conector plug de alimentación y cause que el equipo se apague. Para evitar que se siga presentando el problema es necesario reemplazar el conector plug de alimentación y también el eliminador por uno nuevo. | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO | Open_pend_recib_equi | ana | ana
3221 | 06/03/2024 05:58pm | SANCHEZ MANRIQUEZ GABRIELA | Eter (8.8.66) | Se realizó revisión del equipo y se encontró que el cable del maneral infrarojo se encuentra roto, es la razón del falso contacto en el maneral. También se encontró que el conector Jack de alimentación tiene falso y cuando de mueve un poco el cable del eliminador el equipo se reinicia por la falla en el conector Jack. Es necesario la reparación del cable del maneral infrarojo y el reemplazo del conector Jack para que el equipo funcione de forma adecuada. | SERVICIO | $1,650.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO |  | ana | ana
3323 | 13/03/2025 10:24am | EDGAR OMAR LOPEZ LOPEZ | Otro | Se realizó revisión del equipo, se probaron los manerales terapéuticos y funcionan bien. También se realizaron pruebas con el láser quirúrgico. Se probó con un maneral de prueba y se probaron los 2 láseres y los funcionan adecuadamente. Por lo tanto lo único que se necesita reemplazar es el soporte para el maneral terapéutico. El cliente comentó que desea que se añada el tapón de protección para la salida del láser 980 nm. | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO |  | ana | ana
3295 | 13/11/2024 10:48am | SILVIA FLORES |  | Se realizó revisión del equipo y se observó que el equipo funciona adecuadamente, se probó el equipo con un par de brackets sucios y si les quitó la resina a los brackets. En cuanto a la fuga mencionada no se encontró la fuga, es posible que no se está ajustando la manguera de forma adecuada y se está fugando el aire. El equipo funciona adecuadamente y sus piezas tienen el desgaste normal del uso que ha tenido, no necesita cambiarse ninguna pieza. Revisar que su unidad tenga la presión necesaria para poder operar el equipo. | SERVICIO | $0.00 |  | Abierto |  |  | Open_New | cecilia
3312 | 04/03/2025 10:39am | MORENO LOPEZ MINERVA ARMIDA | BC (8.8.1) |  | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO |  | ana | ana
3123 | 10/05/2023 11:10am | RAMOS GARÍA JOSÉ MANUEL | Goliat 940nm (8.8.35) | al equipo se le debe cambiar el conector jack de corriente a conector aviador macho/hembra así mismo el equipo presento problemas de comunicación por lo que se requiere el remplazo de la pcb que es la que no comunica | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO |  | produc | ana
3263 | 08/08/2024 01:44pm | SOSA HERNANDEZ CHRISTIAN ADRIAN.. | Eter (8.8.66) | Se revisa el equipo y se observa que el equipo enciende adecuadamente y se pruebas los tratamiento terapéuticos y también funcionan adecuadamente, se observó que el conector de alimentación tiene un poco de juego con el plug del eliminador y si se mueve el conector el equipo se reinicia, se requiere el reemplazo del conector de alimentación del equipo para que el equipo no se reinicie cuando se mueve el cable de alimentación. También se observó que la aplicación de Anatomía 3D no carga las imágenes de los sistemas del cuerpo, si el usuario desea que se muestren es necesario actualizar el equipo y poner una versión más reciente a la que tiene y se tendría que actualizar todo el equipo a la versión 2.6. | SERVICIO | $0.00 | REPARADO | Abierto |  |  |  | ana | ana
3196 | 22/11/2023 12:04pm | SANDRA GARCIA HERNANDEZ | Eter (8.8.66) | Se realiza revisión y pruebas de funcionamiento al equipo y se observa que la tarjeta de control tiene fallas de comunicación con la pantalla y la tarjeta de potencia. Se requiere el cambio de tarjeta de control para que el equipo funcione correctamente. | GARANTIA | $0.00 | REPARADO | Abierto | 1_ABIERTO | 12_CERRADO |  | admin | nayeli
3199 | 08/12/2023 12:32pm | HUGO ERIK ALVARADO LOPEZ | Eter (8.8.66) | Se realiza revisión general del equipo, el equipo funciona correctamente, todas las funciones con las que cuenta el equipo funcionan perfectamente, el único problema observado es que el maneral rojo no emite el haz de luz, se necesita reparar dicho maneral para poder usar el laser rojo. Es la única falla que tiene el equipo. | SERVICIO | $3,100.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO |  | ana | ana
3136 | 14/06/2023 12:34pm | HECTOR ANTONIO ONTIVEROS DE SANTOS | BC (8.8.1) | EQUIPO NO CORRESPONDE AL DESGASTE DE LA BOQUILLA -LA BOQUILLA ESTA TRABAJANDO A MAYOR PRESION -EL AIRE ESTA MUY MOJADO -EL PROBLEMA ES QUE HAY MUCHA PRESION Y EL AIRE ESTA SUCIO Y HUMEDO. | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO |  | cecilia | ed
3243 | 31/05/2024 11:22am | CANO PEREZ GERARDO ARTURO | BC (8.8.1) | Se realiza revisión completa del equipo y se observa que el equipo presenta demasiado desgaste y óxido en sus componentes, se recomienda reemplazar la tapa completa ensamblada del equipo debido a que la tapa tiene juego con el embolo y es posible que se escape el oxido por el espacio entre la tapa y el embolo. | SERVICIO | $3,800.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO |  | Irving | ana
3274 | 04/09/2024 06:25pm | FACUNDO GARCIA CRUZ | BC (8.8.1) |  | GARANTIA | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto |  |  |  | ana | ana
3265 | 15/08/2024 04:50pm | PICCOLO DENTE | Eter (8.8.66) |  | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto |  |  |  | ana | ana
3283 | 27/09/2024 01:30pm | ALTAVISTA CHIHUAHUA DEPOSITO DENTAL |  | Se realiza revisión y se observa que se requiere cambiar la cámara de succión y realizar limpieza de la válvula. *******************************REPARACIÓN********************************** Se realiza la reparación del equipo, se empieza con la limpieza del equipo, se desarma el equipo y se limpian las piezas internas del equipo, una vez realizada la limpieza se reemplaza la cámara de succión. Por último se realizan pruebas de funcionamiento al equipo, el equipó funciona adecuadamente. Equipo reparado. | SERVICIO | $0.00 |  | Abierto |  |  | Open_pend_recib_equi | ana
3172 | 19/09/2023 11:35am | FIGUEIRAS MORALES EVA ROCIO | Eter (8.8.66) | Se realiza revisón general del equipo para verificar el optimo funcionamiento del equipo y se observa una falla en el conector jack de alimentación y también en el eliminador del equipo, es necesario reemplazar las dos piezas para el buen funcionamiento del equipo y no se presente de nuevo la falla en el equipo. | GARANTIA | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 14_CERRADO | 13_CERRADO |  |  | ana
3277 | 06/09/2024 05:57pm | INTROLIGHT, S.A. DE C.V. | Goliat 980nm (8.8.36) | Se revisa el equipo para determinar cual es la falla del equipo y se observa que el láser no está emitiendo, por lo que se procede a abrir el equipo y checar la razón del porque no está funcionando, se realizan pruebas con el multimetro para saber si se está alimentando correctamente el láser y se detecta que la falla se debe a que unos de los cables de alimentación del láser se encuentra roto y no está recibiendo energía para funcionar, es necesario reemplazar el cable de alimentación | GARANTIA | $0.00 | REPARADO | Abierto |  |  |  | ana
3340 | 16/05/2025 11:17am | RAMIREZ MACIAS GUADALUPE MARCELA | Eter (8.8.66) |  | SERVICIO | $0.00 |  | Abierto |  |  |  | ana | ana
3222 | 13/03/2024 06:24pm | IBIS MARCO ULISES GALLEGOS MARTINEZ | Goliat 940nm (8.8.35) | Se realizó revisión del equipo y se efectuaron pruebas al láser quirúrgico y terapéutico y se observó que el equipo funciona correctamente. Las pruebas de corte se realizaron de forma correcta y las laserterapias de igual forma, todas funcionan de manera optima. No se encontró ninguna falla en el equipo. | SERVICIO | $0.00 | DIAGNOSTICADO | Abierto |  |  |  | ana | ana
3120 | 04/05/2023 01:37pm | ORLANDO JOSE GAERSTE | BC (8.8.1) | el equipo ´presenta rota la unión de la cámara de succión con el tubo . daño considerable (se requiere el cambio de esta pieza) el oring de la cámara de succión esta desgastado y no tardara en romperse ( se requiere cambio de esta pieza) saco sucio y desgastado (se requiere cambio de esta pieza) purga ,limpieza y ajuste de el vaso,la tapa embolo,bastago,valvula y manguera estas piezas aun se encuentran en buenas condiciones. | SERVICIO | $1,649.00 | PENDIENTE DE AUTORIZACION DEL CLIENTE | Abierto | 6_ABIERTO | 6_ABIERTO |  | Irving | ed
3117 | 01/05/2023 06:16pm | HECTOR ANTONIO ONTIVEROS DE SANTOS | BC (8.8.1) | equipo muy desgastado se recomienda limpieza de vástago remplazo de 2 embolos cambio de 2 cámaras de succión ya que estan rotas cambio completo de manguera válvulas y oring de la misma muy desgastados limpieza general de vaso cambio de 2 costales | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 14_CERRADO | 14_CERRADO |  | cecilia | ed
3242 | 28/05/2024 10:19am | SUSANA DONAJI GALINDO ANGELES | Eter (8.8.66) | Se lleva a cabo revisión general del equipo para encontrar la falla descrita por el cliente, se hacen pruebas de funcionamiento y el equipo funciona bien pero en algunas ocasiones el equipo no prendía y no había comunicación con el microcontrolador, por lo que se realizan pruebas de funcionamiento reemplazando la tarjeta de control para cerciorarnos de que el problema se encuentra en la tarjeta de control, se estará probando el equipo un par de días para observar su funcionamiento. | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO |  | ana | ana
3291 | 30/10/2024 12:39pm | ESQUENAZI LEVY SARA |  |  | SERVICIO | $0.00 |  | Abierto |  |  | Open_pend_recib_equi | ana
3252 | 18/07/2024 03:51pm | GARCIA GIOTTONINI ZAHIRA KATHLEEN | Otro | Se realiza revisión del maneral rojo terapéutico y se observa que el cable del maneral se encuentra roto y es la razón por la que el maneral prende y apaga, es necesario realizar reparación del cable para que el maneral funcione adecuadamente | SERVICIO | $0.00 | ENTREGADO AL CLIENTE | Abierto | 14_CERRADO | 14_CERRADO |  | Irving | ana
3344 | 20/05/2025 03:14pm | GOMEZ FARIAS D.F. | BC (8.8.1) |  | SERVICIO | $0.00 |  | Abierto |  |  |  | ana | ana
3278 | 17/09/2024 11:47am | CHIQUINI JASSO JOSE LUIS | Goliat 450nm (8.8.37) | se realizó la revisión del equipo y se observó que el equipo mostró un mensaje de pago antes de la fecha establecida, es necesario reconfigurar el sistema de pagos para que el usuario pueda seguir usando el equipo y no muestre los mensajes de pago antes de la fecha establecida | SERVICIO | $0.00 | REPARADO | Abierto |  |  |  | ana | ana
3237 | 05/05/2024 11:54am | ALVARADO LOPEZ HUGO ERIK | Eter (8.8.66) | Se realiza revisión del eliminador de equipo Goliat y no se encontró la falla mencionada por el cliente. Se revisaron las conexiones del eliminador y no tiene ninguna falla interna. | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO |  | cecilia
3315 | 04/03/2025 10:55am | EDGAR OMAR LOPEZ LOPEZ | BC (8.8.1) |  | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO |  | ana | ana
3281 | 25/09/2024 12:49pm | CARREON CARRASCO FERNANDA CAROLINA | BC (8.8.1) | Se realizó la revisión del equipo y se diagnostica que el equipo requiere una limpieza completa y requiere que se cambien las siguientes piezas: embolo, boquilla y conector de unidad. También se observó que el saco está muy sucio *******************************************REPARACIÓN********************************************************* Se realiza la reparación de equipo, Se comienza realizando la limpieza de equipo, por lo que se desarma el equipo y se limpian sus piezas internas, una vez finalizada la limpieza del equipo se reemplazan las piezas dañadas : embolo, boquilla, conector de unidad y saco. El equipo con las piezas reemplazadas se realizan pruebas de funcionamiento. El equipo funciona correctamente. Equipo reparado. | SERVICIO | $0.00 |  | Abierto |  |  | Open_pend_recib_equi | ana
3160 | 28/08/2023 09:32am | KAREN UTRILLA ESPINOZA | BC (8.8.1) | Conector de manguera del lado unidad no sella, se necesita cambiar conector, se realiza limpieza del equipo. | GARANTIA | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 14_CERRADO | 12_CERRADO |  | cecilia | ed
3209 | 06/02/2024 02:51pm | JORGE ALBERTO MARTINEZ TREVIÑO | Goliat 915nm (8.8.34) | Ser realiza revisión del equipo y al momento de utilizar el equipo no funciona de forma adecuada, como lo menciona el cliente, se desarma el equipo para encontrar la falla y no se encuentra la falla. el equipo se mantiene en pruebas para encontrar la falla existente en el equipo. Después de tener el equipo en revisión un par de días, se encuentra la falla en el equipo y es debido a una falla del microcontrolador de la tarjeta de potencia, es necesario el reemplazo de la tarjeta de potencia para que el equipo funcione adecuadamente. | SERVICIO | $8,500.00 | PENDIENTE DE AUTORIZACION DEL CLIENTE | Abierto |  |  |  | ana | ana
3144 | 27/07/2023 12:50pm | SANDRA GARCIA HERNANDEZ | Eter (8.8.66) | inicio diagnostico Irving 12:21 fin diagnostico 1:00 El equipo efectivamente fallo al revisarlo , la pantalla presentó falso contacto , se desarmó y se checaron terminales de Display , se desconectaron y reconectaron . y el equipo no presento mas la falla . Se recomienda cambio de pantalla y PCB control por precaucion , ya que la Dra. esta en Guanajuato . la pantalla y PCB se podrán usar para actualizar el servicio 3154 | GARANTIA | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 12_CERRADO |  | cecilia
3197 | 24/11/2023 03:23pm | BELTRAN MEJIA JUAN CARLOS | BC (8.8.1) | Se lleva a cabo revisión completa del limpiador y se observa que solo necesita una limpieza completa de todos sus componentes. ya que después de la revisión y chequeo del equipo, se determinó que todas sus piezas se encuentra en condiciones para seguir trabajando de forma adecuada. ****SE RECOMIENDA VACIAR EL SACO DE TELA ANTES DE QUE SE ENCUENTRE MUY LLENO, PARA QUE EQUIPO PUEDA FUNCIONAR DE FORMA ADECUADA******* | SERVICIO | $1,320.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 12_CERRADO |  | admin | ana
3276 | 06/09/2024 04:56pm | INTROLIGHT, S.A. DE C.V. | Goliat 450nm (8.8.37) | Se realizaron pruebas al equipo para detectar la falla que comenta el doctor, pero no se encontró ningún problema con el equipo. Se probaron los láseres (terapéutico y quirúrgico) y funcionaron adecuadamente, se hicieron pruebas de corte con el maneral quirúrgico y no se encontró la falla comentada. el equipo corta perfecto y funciona adecuadamente. | SERVICIO | $0.00 | REPARADO | Abierto |  |  |  | ana
3285 | 11/10/2024 05:09pm | UNIDENTAL |  | Se realiza a revisión del equipo y se observa que algunas piezas muestran desgaste y signos de oxidación por humedad. de desarma el equipo y se encuentra el o-ring de la cámara de succión muy desgastado, es necesario su reemplazo, también se observa que la boquilla esta desgastada y requiere de reemplazo con el o-ring, Por último se necesita limpieza completa del equipo para que pueda seguir funcionando correctamente. Piezas requeridas: O-ring de la cámara de succión Boquilla completa Limpieza completa del equipo. ************************************REPARACIÓN************************************************* Se realiza limpieza interna del equipo, se desarmó el equipo y se limpiaron sus componentes internos, una vez realizada la limpieza se cambiaron las piezas dañadas : * O-ring de camara de succión * Boquilla completa. Ya reemplazadas las piezas se realizaron pruebas de funcionamiento al equipo y el equipo funciona adecuadamente. Equipo reparado. | SERVICIO | $0.00 |  | Abierto |  |  | Open_Assigned | ana
3305 | 14/01/2025 06:49pm | GOMEZ GALINDO NATHALY | BC (8.8.1) |  | SERVICIO | $0.00 | ASIGNADO AL TALLER | Abierto | 2_ABIERTO | 3_ABIERTO |  | cecilia | admin
3297 | 13/11/2024 11:05am | CASTILLA AGUILAR VERONICA |  | Se realiza revisión del equipo, se hacen pruebas de funcionamiento y se observa que a la manguera que se conecta al equipo le falta un o-ring y se fuga el aire, se desarma el equipo y se observa que la boquilla se encuentra desgastada y es necesario su reemplazo, también la válvula se queda presionada al momento de usar el equipo, por lo que es necesario realizar una limpieza completa del equipo. Piezas requeridas: O-ring de la manguera. Boquilla del equipo. limpieza completa del equipo. | SERVICIO | $0.00 |  | Abierto |  |  | Open_New | cecilia
3157 | 10/08/2023 03:24pm | CERVANTES PAOLA | BC (8.8.1) | LIMPIEZA DE VALVULA CAMBIO DE PIEZAS; | SERVICIO | $2,120.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 14_CERRADO |  |  | ed
3325 | 14/03/2025 10:18am | CORPORATIVO DENTAL SANTANDER (CODESA) | BC (8.8.1) | Se realiza la revisión del equipo para encontrar la falla del equipo. Se desarma el equipo y se observa que la salida de la camara de succión se encuentra tapada con soldadura, es necesario reparar la camara de succión para que el equipo funcione adecuadamente. | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO |  | ana | ana
3153 | 01/08/2023 11:17am | CHAVEZ CHAVEZ TANIA YESENIA | Eter (8.8.66) | Se realiza una revisión completa de las piezas, componentes del equipo y del funcionamiento del equipo. El equipo funciona correctamente y solo se encontró daño en la base del equipo, por lo tanto se necesita cambiar base del equipo. Observaciones : se encuentra ligera raya vertical en la pantalla touch (no afecta el funcionamiento del equipo) | SERVICIO | $4,478.98 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 14_CERRADO | 14_CERRADO |  | Irving | ana
3213 | 15/02/2024 03:57pm | HUGO ERIK ALVARADO LOPEZ | Goliat 980nm (8.8.36) | Se realiza revisión del equipo y se observa que el eliminador del equipo está dañado, es la razón por la que el equipó no enciende, es necesario el reemplazo de eliminador. Se realizaron pruebas de funcionamiento con otro eliminador y el equipo funciona adecuadamente. Solo es necesario el reemplazo del eliminador. | SERVICIO | $0.00 | ENTREGADO AL CLIENTE | Abierto |  |  |  | ana | ana
3298 | 28/11/2024 01:36pm | CARDENAS LOPEZ GUADALUPE ELENA |  | Se realizó revisión del equipo y de observa que no se puede utilizar el equipo debido a que la memoria SD del equipo que almacena toda la información de la aplicación de eter está dañada y es la razón por la que el equipo no puede funcionar adecuadamente. Es necesario el reemplazo de la memoria SD para que el equipo funciones de forma adecuada. Piezas requeridas : Memoria SD 16gb programada . ************************************************************REPARACIÓN******************************************************* Se realiza el reemplazo de la memoria SD y se hacen pruebas de funcionamiento. Se pruebas varios tratamientos con los 2 manerales (rojo e infrarojo), también se prueba el material de soporte, como son los archivos pdf, videos, esquemas, curso introlight, manual de usuario. El equipo funciona adecuadamente. Equipo reparado | SERVICIO | $0.00 |  | Abierto |  |  | Open_pend_recib_equi | ana
3180 | 09/10/2023 07:00pm | RICARDO EMMANUEL HERNANDEZ DE LOS SANTOS | Eter (8.8.66) | Se lleva a cabo revisión general del equipo, se encuentra que el conector Jack de alimentación se encuentra desoldado, esa es la razón por la que el equipo se apagó y ya no encendió. se requiere cambiar el conector por uno nuevo para asegurarnos que no se encuentre en malas condiciones el conector de alimentación. | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 14_CERRADO | 14_CERRADO |  | cecilia | ed
3178 | 04/10/2023 11:55am | HUERTA RODRIGUEZ ARACELI | Eter (8.8.66) | Se realiza revisión general del equipo y pruebas de funcionamiento, se observa que la tarjeta de control no funciona y la membrana de la pantalla se encuentra rota, es necesario el cambio de las 2 piezas pero debido a que las 2 piezas mencionadas son obsoletas no se cuenta con las piezas para reemplazarlas, se recomienda migrar el equipo a V5 o como última opción sería reemplazar las piezas con piezas usadas de otros equipos. | SERVICIO | $10,490.00 | NO AUTORIZADO | Abierto | 4_ABIERTO | 4_ABIERTO |  | cecilia | ed
3161 | 28/08/2023 12:08pm | MARIA GUADALUPE VEGA PAZ | BC (8.8.1) | NINGUNO | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 14_CERRADO |  | cecilia | ed
3284 | 08/10/2024 06:06pm | MANUELA GARCIA LUGO |  | Se realiza la revisión del equipo y se observa que el equipo si enciende pero el led de encendido no funciona, se realizan pruebas de funcionamiento y ninguno de los tratamientos funciona, se probaron algunos y en todos muestra el mensaje que el equipo no puede realizar dicha función, se probó el material de soporte y no mostró ningún problema de funcionamiento. Por lo tanto, se determina que se dañó el microcontrolador (pic) del equipo, es necesario el reemplazo y programación del microcontrolador para que el equipo pueda funciona de forma adecuada. Piezas necesarias: Microcontrolador (pic), programación de microcontrolador. ********************************************************************REPARACIÓN******************************************************************* Se realiza la reparación del equipo se programa un nuevo microcontrolador y se reemplaza en el equipo, se realizan pruebas de funcionamiento usando los tratamientos terapéuticos y tambien se prueba el material de soprte incluido en el equipo, e equipo funciona adecuadamente. Equipo reparado. | SERVICIO | $0.00 |  | Abierto |  |  | Open_Assigned | ana
3240 | 15/05/2024 02:36pm | GAVIRIA BEITA DIEGO ALEJANDRO | Goliat 980nm (8.8.36) | Se realiza revisión general del equipo y se observa que el equipo fue abierto por el cliente debido a que tiene algunos componentes sueltos y dañados. El equipo es una versión antigua , por lo que se utilizará la carcasa para ensamblar otro equipo y utilizar algunas piezas como refacciones. | SERVICIO | $0.00 | DIAGNOSTICADO | Abierto |  |  |  | ana | ana
3133 | 05/06/2023 04:14pm | SANCHEZ MANRIQUEZ GABRIELA | Eter (8.8.66) | equipo con falso por soldadura en jack de corriente y switch on off se recomienda cambio de switch on off y rescoldar jack de corriente equipo con versión 2.21 y firmware 1.2 se recomienda actualizacion de ambos | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO |  | cecilia | ed
3271 | 02/09/2024 09:59am | PEREZ SALCEDO SUE BESEMAT | Eter (8.8.66) | Se realizó la revisión del equipo y se observó que el equipo tiene estrellada la pantalla, se hicieron pruebas de funcionamiento y la pantalla sufrió un daño y la pantalla no reacciona de forma adecuada al momento de presionar las opciones del equipo. Es necesario el remplazo de la pantalla dañada y también de la cubierta frontal debido a que se encuentran rotas las grapas que sostienen la pantalla en su sitio, así como también reemplazar la etiqueta frontal de la cubierta. | SERVICIO | $0.00 | REPARADO | Abierto |  |  |  | Irving | ana
3210 | 06/02/2024 03:11pm | EDGAR RUBEN LUJAN CANALES | Eter (8.8.66) | Se realiza la revisión del equipo, se encuentra que la tarjeta de control no funciona, no hay comunicación con el microcontrolador, es por eso que el equipo no inicia y se queda en el grafico de introducción, también se encuentra que el microcontrolador se encuentra dañado de una terminal, que es la que activa el maneral rojo. Es necesario el reemplazo de la tarjeta de control y también de el microcontrolador para que el equipo funcione con normalidad. Las piezas están disponible para ser sustituidas. | SERVICIO | $8,500.00 | REPARADO | Abierto |  |  |  | ana | ana
3185 | 25/10/2023 01:01pm | ALBERTO GIL CUEVA | Eter (8.8.66) | Se trató de hacer una revisión del equipo alimentándolo con el eliminador apropiado pero no inicia el sistema operativo del equipo, el equipo está desconfigurado. Es necesario realizar una actualización del equipo debido a que cuenta con una versión de hardware y software obsoleta. se recomienda migrar a a la versión 5 del firmware, esta versión cuenta con nuevo software y hardware por lo que cuenta con la versión más reciente de software. O bien, se puede realizar una actualización del software a ver. 2.6 manteniendo el mismo modulo Éter, pero no se garantiza su adecuado funcionamiento después de la actualización . | SERVICIO | $5,689.66 | PENDIENTE DE AUTORIZACION DEL CLIENTE | Abierto | 3_ABIERTO | 8_ABIERTO |  | cecilia | ed
3152 | 28/07/2023 04:36pm | INTROLIGHT, S.A. DE C.V. | Goliat 940nm (8.8.35) | SE DETERMINA QUE SE ACTUALIZARA A V5 | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 1_ABIERTO | 3_ABIERTO |  | Irving
3154 | 03/08/2023 02:30pm | CARLOS EDUARDO ORDOÑEZ MORALES.. | Eter (8.8.66) | actualización a V5 | SERVICIO | $14,500.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 14_CERRADO |  | Irving | ed
3334 | 28/04/2025 04:16pm | GARCIA BARQUET GABRIELA YAZMIN.. | BC (8.8.1) |  | SERVICIO | $0.00 |  | Abierto |  |  |  | ana
3175 | 22/09/2023 05:19pm | BECERRIL JOSE EDILBERTO | Eter (8.8.66) | Se lleva a cabo la revisión general del equipo y se observa que el jack de alimentación se encuentra totalmente destrozado, es necesario reemplazar el jack de alimentación para encender el equipo y realizar una prueba de funcionamiento. También el equipo cuenta con eliminador genérico, es necesario reemplazarlo por el eliminador adecuado para su funcionamiento. | SERVICIO | $3,400.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 14_CERRADO | 14_CERRADO |  | ana | ana
3310 | 04/03/2025 09:54am | GASCA LOPEZ VIOLETA.. | Goliat 450nm (8.8.37) | Se realiza revisión del equipo y se encuentra que la pantalla no funciona, es necesario el reemplazo de la pantalla pero no contamos con refacciones para esa versión. Por lo que se sugiere migrar el equipo a V5 debido a que es la única alternativa. | SERVICIO | $0.00 |  | Abierto |  |  |  | ana
3184 | 24/10/2023 02:40pm | IBIS MARCO ULISES GALLEGOS MARTINEZ | Goliat 915nm (8.8.34) | Se realiza revisión general del equipo y se observa que la fibra óptica y el conector 2.5mm del maneral quirúrgico están dañados (quemados), es necesario repararlos o cambiarlos para que el equipo pueda funcionar adecuadamente, y el o-rin del mango quirúrgico se encuentra roto, es necesario cambiarlo También se revisa el laser terapéutico y se observa que el laser del maneral infrarojo esta dañado, su haz de luz es muy bajo, es importante el reemplazo del laser infrarojo para su buen funcionamiento. Se hicieron pruebas con los manerales terapéuticos y no se observó problema con la potencia de los manerales como comenta el doctor en la descripción de la falla | SERVICIO | $0.00 | ENTREGADO A ADMINISTRACIÓN | Abierto |  | 4_ABIERTO |  | cecilia | ana
3260 | 05/08/2024 09:35am | RICARDO MARTIN PEREZ GARCIA | Eter (8.8.66) | Se realiza revisión del equipo y se observa que el láser terapéutico no se puede utilizar debido a una falla de la tarjeta de control, para solucionar el problema es necesario el reemplazo de la tarjeta de control, debido a que el equipo es obsoleto comienza a presentar fallas de comunicación, pero con el tiempo puede volver a presentarse la falla, la recomendación es migrar el equipo a la última versión disponible del láser (V5), siendo un equipo nuevo y actualizado. | SERVICIO | $0.00 | REPARADO | Abierto |  |  |  | ana | ana
3329 | 08/04/2025 05:01pm | SEGURA GARCIA VICTOR | BC (8.8.1) | Se realizó revisión del equipo BC y se observó que el equipo sufre de demasiado desgaste, por lo que es necesario reemplazar varias piezas del equipo para que pueda seguir funcionando de forma adecuada. Es necesario el reemplazo de embolo grabado, boquilla completa, camara de succión cromada. Estas piezas están demasiado desgastadas y es necesario su reemplazo. | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO |  | ana | ana
3261 | 06/08/2024 12:00pm | SONIA NEVADO GAMBOA | Eter (8.8.66) | Se revisa el equipo y se observa que el equipo no inicia la aplicación de forma adecuada, se abre el equipo y se observa que el equipo no detecta la memoria SD, posiblemente por que se encuentre dañada, es necesario el reemplazo de la tarjeta SD ´para que el equipo funcione adecuadamente. | GARANTIA | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO |  | ana
3187 | 07/11/2023 02:07pm | VAN DER PLAS DORSCH GERARDUS JOHANNUS | Goliat 940nm (8.8.35) | Se realizan pruebas de funcionamiento al equipo, El láser terapéutico funciona bien pero en el láser quirúrgico se observa que la rosca del cople SMA se encuentra dañada, es posible que el equipo fue abierto para tratar de repararlo. Es necesario el reemplazo del cople SMA ya que sin el no se puede utilizar el maneral quirúrgico debido a que no entra el conector de la fibra por la avería del cople SMA . | SERVICIO | $3,400.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 12_CERRADO |  | ana
3135 | 13/06/2023 01:32pm | REISIX DEPOSITO DENTAL | BC (8.8.1) |  | GARANTIA | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO |  | ana | gerardo
3142 | 25/07/2023 02:13pm | INTROLIGHT, S.A. DE C.V. | Goliat 980nm (8.8.36) | Cambiar las posiciones de los laseres y ajustar las tuercas del conector SMA | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 3_ABIERTO | 3_ABIERTO |  | Irving | ed
3143 | 27/07/2023 12:49pm | ANA LILIA GUTIERREZ AVILA.. | Eter (8.8.66) | cable fracturado , resoldar diodo | SERVICIO | $750.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 14_CERRADO |  | cecilia | ed
3181 | 17/10/2023 10:29am | MERCY GONZALEZ | BC (8.8.1) | Se realiza revisión general del equipo y se hacen pruebas de funcionamiento. El equipo tiene buen presión y succión, La falla comentada por el cliente se debe al desgaste de la boquilla, es necesario el cambio de boquilla. | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 14_CERRADO | 14_CERRADO |  | cecilia | ed
3308 | 04/02/2025 12:15pm | CRISANTOS SANTO NELY | BC (8.8.1) |  | SERVICIO | $0.00 |  | Abierto |  |  |  | ana | ana
3176 | 25/09/2023 11:31am | INTROLIGHT, S.A. DE C.V. | Eter (8.8.66) | Revisión de tarjeta de potencia y falta resistencia de potencia en los conectores mini din | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 12_CERRADO |  | cecilia | ed
3339 | 08/05/2025 10:15am | GARCIA LOPEZ GEMA ESMERALDA | Eter (8.8.66) | Se probo el equipo con eliminador nuevo, funciona correctamente, pero durante las pruebas de encendido se encontró que el switch no estaba haciendo contacto por lo que no encendía en ocasiones. Se recomienda traer el eliminador del cliente para realizar pruebas o suministrar un eliminador nuevo. | SERVICIO | $0.00 | DIAGNOSTICADO | Abierto | 5_ABIERTO | 5_ABIERTO |  | ana | ana
3266 | 19/08/2024 01:52pm | CAMACHO CORTEZ CERENELA | Eter (8.8.66) | Se realiza revisión del equipo y se observa que el equipo no enciende, se prueba el equipo con otro eliminador y el equipo si enciende, por lo que se determina que el eliminador esta dañado (se escucha que tiene algo roto por dentro), se realizan pruebas de funcionamiento y el equipo funciona adecuadamente y se visualiza una pequeña mancha en la pantalla. Es necesario abrir el equipo y ajustar la pantalla debido a que se encuentra demasiado apretada por dentro del equipo. | SERVICIO | $0.00 | POR ENTREGAR AL CLIENTE | Abierto |  |  |  | ana | ana
3275 | 04/09/2024 06:38pm | FACUNDO GARCIA CRUZ | Eter (8.8.66) | Equipo ya se había reparado por un problema en el conector de alimentación, pero al momento de la entrega el cliente comentó que la pantalla de su equipo estaba un poco despegada de la cubierta frontal y se quedó el equipo para reparar dicho problema. Se revisa el equipo y se encuentra que el marco interno de la pantalla se encontraba despegado de la cubierta frontal, por lo es necesario desarmar el equipo y volver a pegar el marco de la pantalla para después ajustar la pantalla a la cubierta frontal. | SERVICIO | $0.00 | REPARADO | Abierto |  |  |  | ana | admin
3326 | 31/03/2025 02:46pm | BERAUD OSORIO DORIA ISELA | Eter (8.8.66) | Se realizó revisión completa del equipo, se hicieron pruebas de funcionamiento al equipo y se observó que el eliminador del equipo tiene un falso contacto, con ciertos movimientos del cable de alimentación el equipo se apaga, es necesario el reemplazo del eliminador par su funcionamiento adecuado. | SERVICIO | $0.00 | REPARADO | Abierto | 11_ABIERTO | 11_CERRADO |  | ana | ana
3314 | 04/03/2025 10:51am | CARRANZA FERNANDEZ RAMON EDUARDO | Goliat 980nm (8.8.36) |  | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO |  | ana | admin
3227 | 12/04/2024 09:13am | GUERRERO MEDINA LINDA CRISTAL | Eter (8.8.66) | Se realizaron pruebas de funcionamiento y el equipo funciona correctamente. Al equipo se le puede realizar una actualización de software para evitar problemas de interferencia | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO |  | ana | ana
3304 | 09/01/2025 06:37pm | CARRANZA FERNANDEZ RAMON EDUARDO | Goliat 980nm (8.8.36) |  | SERVICIO | $0.00 | ASIGNADO AL TALLER | Abierto | 3_ABIERTO | 3_ABIERTO |  | cecilia | admin
3341 | 19/05/2025 12:50pm | TORRES SOTELO JOSE GUADALUPE | BC (8.8.1) |  | SERVICIO | $0.00 |  | Abierto |  |  |  | pagos1
Totales
TOTAL
227