## SERV1 SERVICIOS POR FECHA DE
SERV1 SERVICIOS POR FECHA DE RECEPCION
Resultados
Folio | Fecha de Recepción | Clientes Nombre Comercial | Equipo | Descripción de Falla | Diagnóstico del taller | Tipo (2) | Costo de la Reparacion | El servicio se encuentra en | Estado | Estado Servicio Admin | Estado Servicio Taller | Sub Estado | ( asignado a) Usuarios Identificador | (quien recibe) Usuarios Identificador
3357 | 20/06/2025 09:13am | CRUZ BOTRAN CARLOS | Eter (8.8.66) | <p>EL DR. COMENTA QUE TIENE PROBLE PARA ENCENDER EL EQUIPO, QUE EN OCASIONES ENCIENDE OTRAS NO, QUE NO SABE SI FALLE EL TOMA CORRIENTE O EL CONECTOR DEL EQUIPO, PIDE UNA REVISION A LOS DIODOS PARA CHECAR SI ESTAN FUNCINANDO CORRECTAMENTE. </p> |  | SERVICIO | $0.00 |  | Abierto |  |  |  | ana | ana
3356 | 18/06/2025 01:34pm | SONIA NEVADO GAMBOA | Eter (8.8.66) | <p>LA DRA. COMENTA QUE ESTA OCASIÓN, SI EL EQUIPO SE MUEVE UN POCO SE APAGA, HAY QUE DESCONECTAR Y VOLVER A CONECTAR PARA QUE ENCIANDA DE NUEVO Y MOVERLE EN LA ENTRADA DEL CONECTOR, SI NOSE MUEVE NO PASA. </p> |  | SERVICIO | $0.00 |  | Abierto |  |  |  | ana | ana
3355 | 17/06/2025 03:08pm | CHAVEZ CHAVEZ TANIA YESENIA | Goliat 980nm (8.8.36) | <p>EQUIPO PRESENTA FALSO CONTACTO EN DC , EC CABLE O EN AC , EMPESE CON FALSOS Y TERMINO POR NO ENCENDER .</p> <p>******* SUENA ALGO SUELTO EN EL INTERIOR **** NO SE INTENTO ENCENDER </p> |  | SERVICIO | $0.00 |  | Abierto |  |  |  | admin | cecilia
3354 | 13/06/2025 04:01pm | CABRERA VASQUEZ LUIS CARLOS | Goliat 940nm (8.8.35) | <p>EL DR. COMENTA QUE ESTA TENIENDO PROBLEMAS PARA REALIZAR CIRUGIAS, ENVIA EL EQUIPO PARA REVISION COMPLETA POR QUE COMENTA QUE NO HACE LA EVAPORACION DEL TEJIDO. </p> |  | SERVICIO | $0.00 |  | Abierto |  |  |  | ana | ana
3353 | 12/06/2025 02:51pm | GARCIA CRUZ LUIS FELIPE | Eter (8.8.66) | <p>EL EQUIPO SE DESCONFIGURO POR TEMA DE FECHAS Y PAGOS, EL DR. COMENTA QUE NO PUDO YA RETIRAR LA PUNTA INTRAORAL DEL MANERAL. </p> <p>RECONFIGURAR APK6, DESATORAR PUNTA INTRAORAL Y VER POR QUE SE PEGO. </p> |  | SERVICIO | $0.00 |  | Abierto |  |  |  | ana | ana
3352 | 10/06/2025 02:28pm | SANTIAGO ALVARADO SABAS FIDEL | Goliat 980nm (8.8.36) | <p>EL DR. COMENTA QUE SE SAFO LA PIEZA QUE RECIBE EL TOMA CORRIENTE QUE SE SALIO, POR QUE ESTA MAL SOLDADO. </p> | El equipo se abrió y se encontró con la turca que sujeta el conector de energía suelta , por lo que al momento de quitar la alimentación se arranco los cables, se volvió a colocar , se re soldaron los cables y se coloco silicón para sujetar la tuerca. Se revisaron la salida del laser y fibra de corte, se encuentra en buen estado , Se re soldaron los cables de energía del laser por que se encontraban cortos y con hilos sin contacto por lo que puede provocar calentamiento y desconexión. Se probo la potencia del laser con el potenciómetro y se realizo prueba de corte ,funciona correccionalmente. Al momento de las pruebas se encontró un falso en la conexión del pedal, este se encontraba muy flojo por el uso por lo que se cambio el puerto USB de la tarjeta, con esto el equipo ya no presento el falso y se sujeta mejor al cable USB. | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO |  | ana | ana
3351 | 05/06/2025 06:58pm | FRANCISCO EUTEQUIO OLMEDO ESPEJEL | Otro | <p>LA DRA. COMENTA QUE NO CORTA Y QUE EL LASER TERAPEUTICO NO ESTA FUNCINANDO CORRECTAMENTE. </p> | Al abrir el maletín se encontró con los cables de los manerales rojo y azul enredados por lo que puede provocar mal funcionamiento si lo sigue ocupando así, no se encontraban los tapones de los laser de corte y tampoco en la fibra por lo que provoca que presente suciedad en el laser y pueda reducir la potencia o hasta un sobre calentamiento. Se reviso el equipo el cual no funcionaba correctamente, presentaba un falso en el puerto , el cual se procedió a resoldar sus pines con esto funciono correctamente tanto el manera rojo como el azul . Se re soldó la resistencia de potencia por que también presentaba un falso. De los laser de corte se revisaron tanto las salidas del laser del equipo como de la fibra , los cuales presentaban suciedad en sus terminales por lo que se realizo un pulido para que funcionen correctamente , se coloco los tapones y capuchón para no seguir ensuciando otra vez el equipo. SE soldó la conexión de la llave del equipo Al revisar el equipo si corta , pero no presentaba el testigo , se identifico la falla en la conexión de testigo y el conector que va a la tarjeta , se volvió a soldar y a crimpar otra vez la conexión , con esto volvió a encender el testigo correctamente Se reviso la potencia de los laser de corte , con el potenciómetro los cuales están trabajando perfectamente Se deja el equipo funcionando correctamente se envía evidencias a Ana | SERVICIO | $0.00 | DIAGNOSTICADO | Abierto | 5_ABIERTO | 5_ABIERTO |  | ana | ana
3350 | 04/06/2025 02:13pm | PEREZ DULCE ABRIL | Eter (8.8.66) | <p>LA DRA. COMENTA QUE EL MANERAL ROJO NO EMITE ENERGIA.</p> <p> </p> <p>**AL RECIBIR EL EQUIPO LO REVISO PARA CHECAR SI VIENE OCMPLETO ECT... CONECTE EL EQUIPO Y AL COLOCARLE EL TOMACORRIENTE ENCENDIO (VENIA PRENDIDO) EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTEMENTE, REVISE LOS MANERALES Y AMBOS EMITEN, ME COMUNIQUE CON LA Dra. PARA CORROBORAR CUAL ES LA FALLA Y ME DIJO QUE EL MANERAL ROJO NO EMITE LUZ LE COMPARTI UN VIDEO DEL AMBOS MANERALES EMITIENDO LUZ LE PREGUNTE SI POR EEROR NO LO ABRA COLOCADO EN LA TERCER ENTRADA QUE TIENE EL EQUIPO Y COMENTA QUE NO, QUE SI LO CHECO Y PIDE SE DE UNA REVISADA** </p> | El equipo se reviso , enciende de forma correcta , se realizaron pruebas de maneral rojo y azul , estos funcionan correctamente, se verifico que no tuviera un falso contacto en el maneral. Se realizo una comparación con otro equipo y el equipo del cliente funciona correctamente Se realizo una prueba con el potenciómetro para medir la potencia del laser y comparada con el maneral nuevo estos presentan casi el mismo valor , por lo que el maneral del cliente esta funcionando correctamente. Se realizo una inspección visual de su punta de acupuntura el cual presenta pequeños rayones o imperfecciones lo que puede provocar una disminución de potencia en los tratamientos Se envía fotografías a Ana | SERVICIO | $0.00 | DIAGNOSTICADO | Abierto | 5_ABIERTO | 5_ABIERTO |  | ana | ana
3349 | 04/06/2025 09:56am | LUNA EDITH | BC (8.8.1) | <p>LE QUITARON LA CAMARA DE SUCCION Y PERDIERON EL EMPAQUE DE LA PARTE BLANCA DE LA CAMARA DE SUCCION. </p> | Se reviso el equipo , el cual se encuentra manipulado por el usuario , el tapón válvula suelta, falta el oring de la camara de succión, manguera de lado unidad del BC con cuerda gastada por uso. Válvula con oxido en el interior se debe realizar limpieza y lubricación Boquilla gasta por uso El embolo y costal c/ liga y coladera están en buen estado Recomendación cambio de conector lado unidad se encuentra flojo | SERVICIO | $0.00 | DIAGNOSTICADO | Abierto | 5_ABIERTO | 5_ABIERTO |  | ana | ana
3348 | 03/06/2025 01:51pm | RAMOS GARÍA JOSÉ MANUEL | Goliat 940nm (8.8.35) | <p>LASER QUIRURGICO 940 SE QUEDA ENCENDIDO AL USAR, PROBLEMA RECURRENTE CAMBIO FISICO. </p> <p> </p> <p>Se entrego al cliente Equipo N° Serie 1092-A, con maneral y maletin metalico </p> <p> </p> <p>Revisar Diodo y pista del 940</p> |  | SERVICIO | $0.00 | ASIGNADO AL TALLER | Abierto | 3_ABIERTO | 3_ABIERTO |  | ana | ana
3347 | 27/05/2025 01:22pm | GUERRERO MEDINA LINDA CRISTAL | Eter (8.8.66) | <p>LA DRA. ENVIO SU EQUIPO ANTERIORMENTE POR QUE COMENTABA QUE LA PANTALLA NO ENCENDIA, AQUI SE REVISO Y ALPARECER NO SE ENCONTRO LA FALLA, AHORA LA DRA. LO ENVIA COMENTA QUE ES LA MISMA FALLA INCLUSO ENVIO UNA CARTA COMENTA NO ESTAR CONFORME CON SU EQUIPO. </p> <p>EL EQUIPO LLEGO CON UNA PIEZA SUELTA, SE ESCUCHA POR DENTRO SE LE NOTIFICO A LA DRA Y COMENTA QUE DEVIO SER EN LA PAQUETERIA POR QUE NO ESTABA A SI EL EQUIPO, SE ENCENDIO Y SI PRENDE LA LUZ VERDE DEL ON ÉRO NO LA PANTALLA COMO ELLA COMENTABA. </p> | Al revisar el equipo no prendió la pantalla , al abrir se encontró la bocina suelta , se probo a circuito de alimentación, y se llego a un falso contacto en los cables y en el apagador por lo que se volvió a soldar un nuevo apagador y se poncho la terminal que conecta a la tarjeta. Ademas se quito el silicón y se coloco uno nuevo para sujetar bien la bocina. Con esto el equipo encendió con normalidad y se realizaron pruebas con el maneral rojo y azul , así como con el medidor de frecuencia , funcionando correctamente. Se cambio el apagador y poncho todo el cable hasta la terminal de la tarjeta, cambiando también la terminal. Se coloco silicón a la bocina. | SERVICIO | $0.00 | DIAGNOSTICADO | Abierto | 5_ABIERTO | 5_ABIERTO |  | ana | ana
3346 | 26/05/2025 12:59pm | FLAMAND TREJO RENE | Eter (8.8.66) | <p>EL DR. ENVIO EL MANERAL POR QUE LA LUZ YA NNO EMITIA CORRECTAMENTE Y SE CAMBIO EL DIODO EL 13/03/25 Y AHORA EL DR. COMENTA QUE PASA LOMISMO CON EL MANERAL. "revisar valor de R12" POSTERIORO A LA ENTREGA DEL EQUIPO, SE COMUNICA EL Dr. Y MENCIONA QUE EL EQUIPO SE EINICIA CUANDO TOMA EL MANERAL. NO SABE SI ESTE TENIENDO ALGUN FALSO. </p> | Se reviso el equipo con eliminador nuevo para descartar fallas de alimentación, y se encontró que al manipular el cable presenta un falso en plug por lo que se cambio y con esto funciona correctamente. El reinicio por la manipulación del maneral es producido por el movimiento del falso en el plug. También se probaron manerales rojo y azul y funcionan correctamente. LA fibra presenta residuos que provocan la disminución de potencia por lo que se recomienda cambio de fibra , se observo con microscopio y se envió evidencia a Ana NOTA: Los cables de los manerales se encontraron sujetados con ligas doblando los cables , esto puede dañarlos por el tiempo por lo que se recomienda guardarlos sin que se doblen | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO |  | ana | ana
3345 | 20/05/2025 05:42pm | INTROLIGHT, S.A. DE C.V. | Goliat 450nm (8.8.37) | <p>eQUIPO ENVIADO A DIEGO GAVIRIA , LO ABRIO , ROMPIO LA FIBRA Y SE LE HISO UN CAMBIO FISICO </p> | CAMBIAR AS TARGETAS POR Q5 Y SUS TARGETAS PARA HUESO . Y RECONSTRUIR PARA VENTA | SERVICIO | $0.00 | ASIGNADO AL TALLER | Abierto | 3_ABIERTO | 3_ABIERTO |  | Irving | admin
3344 | 20/05/2025 03:14pm | GOMEZ FARIAS D.F. | BC (8.8.1) | <p>EL CLIENTE COMENTA QUE NO LIMPIA, SE LE DIERON INDICAIONES DE USO Y EL DR. LE OCMENTO AL DEPOSITO QUE EL YA TENIA OTRO EQUIPO, ENTONCES SABE COMO USARLO Y ESTE EQUIPO NO LIMPIA. </p> | Se reviso el BC, este se encuentra en buenas condiciones, pero el vástago se encontró el vástago reducido y se realizo el reproceso. El equipo se deja funcionando correctamente. | SERVICIO | $0.00 | ENTREGADO A ADMINISTRACIÓN | Abierto | 12_ABIERTO | 12_CERRADO |  | ana | ana
3343 | 19/05/2025 06:51pm | BAHAMONDE MICOLTA FELIX BENIGNO | Eter (8.8.66) | <p>EL DR. ENVIO EL EQUIPO COMENT QUE PARA MANTENIMIENTO, PERO AL RECIBIRLO NO ENCIENDE SE LE COMENTO QUE NO PASA PARA SERVICIO SI NO PARA REVISION YA QUE EL EQUIPO NO ENCINEDE Y HAY QUE CHECAR QUE ES LO QUE NECESITA ADEMAS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO. </p> | Eliminador y el Jack se encuentran dañados para su uso , se cambio el Jack y se probo con un eliminador nuevo . El laser rojo y azul presentan degradación por lo que es necesario el cambio de maneral o de diodos para su correcto funcionamiento(el resultado es el mismo) Se tomaron fotos y se envía a Ana | SERVICIO | $0.00 | ENTREGADO A ADMINISTRACIÓN | Abierto | 12_ABIERTO | 12_CERRADO |  | ana | ana
3342 | 19/05/2025 01:16pm | SOL VALLARTA DEPOSITO DENTAL | BC (8.8.1) | <p>COMENTA QUE NO LIMPIA, QUE CADA QUE LO USA LO TIENE QUE AGITAR PARA QUE LIMPIE QUE NO ESTA DANDO EL RESULTADO O FUNCIONALIDAD QUE PROMETE. </p> | Se reviso el equipo, se realizaron pruebas de funcionamiento, funciona correctamente , la causa de la falla es posiblemente bajo nivel de oxido. Se tomo video de la prueba de funcionamiento y se envió a Ana. | SERVICIO | $0.00 | DIAGNOSTICADO | Abierto | 5_ABIERTO | 5_ABIERTO |  | ana | ana
3341 | 19/05/2025 12:50pm | TORRES SOTELO JOSE GUADALUPE | BC (8.8.1) | <p>EL QUIPO NO ARENA BIEN</p> | Al hacer la inspección visual la válvula presenta oxido, por lo que no corre libremente , se realiza limpieza de válvula para hacer diagnostico. También se observo que el vástago se encuentra corto al momento de usarlo , por lo que impide el el flujo del aire. Se realizaron pruebas de funcionamiento después de el mantenimiento y ajuste del tapón de la válvula , dejando el equipo funcionando correctamente. | SERVICIO | $0.00 | ENTREGADO AL CLIENTE | Abierto | 14_CERRADO | 14_CERRADO |  | pagos1
3340 | 16/05/2025 11:17am | RAMIREZ MACIAS GUADALUPE MARCELA | Eter (8.8.66) | <p>COMENTA EL CLIENTE QUE AL MOVER O GIRAR EL EQUIPO SE APAGA DETECTAN AL PARECER UN AFALSO EN EL ELIMINADOR, PIDEN REVISAR Y SOLUCIONAR. </p> | Se reviso el equipo , el eliminador presenta un falso contacto en el cable por lo que al manipular el equipo se apaga | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO |  | ana | ana
3339 | 08/05/2025 10:15am | GARCIA LOPEZ GEMA ESMERALDA | Eter (8.8.66) | <p>LA DRA. COMENTA QUE NO EMITE CUANDO SE LE DA INICIO AL TRATAMIENTO, SE PROBO Y FUNCIONA CORRECTAMENTE NO TRAE CARGADOR AL PARECER ES UN TEMA CON EL ELIMINADOR. </p> | Se probo el equipo con eliminador nuevo, funciona correctamente, pero durante las pruebas de encendido se encontró que el switch no estaba haciendo contacto por lo que no encendía en ocasiones. Se recomienda traer el eliminador del cliente para realizar pruebas o suministrar un eliminador nuevo. | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO |  | ana | ana
3338 | 04/05/2025 01:12pm | NAVA DOTOR RENE | Eter (8.8.66) | <p>EL DISPLEY NO SE VE NADA</p> | EQUIPO MUY VIEJITO NO SOPORTA ESCALA A V5 PORQUE TRAE CARCASA DE 2 HOYOS , PROPONER COMPRAR ETER OBSOLETO N PERO FUNCIONAL , SIN GARANTIA O COMPRAR UN MODULO ACTUAL CON TARGETAS V5 . EFB PUSO AL TANTO AL DR Y QUEDO EN ENVIAR PORPUESTA | SERVICIO | $0.00 | DIAGNOSTICADO | Abierto | 5_ABIERTO | 5_ABIERTO |  | pagos1
3337 | 03/05/2025 04:27pm | CARREON CARRASCO FERNANDA CAROLINA | BC (8.8.1) | <p>SE ROMPIOEL CONETOR A LA MANGUERA,</p> | El conector espiga lado bc degollada y desgaste en el resto de las piezas. Forzoso para que funcione: sustituir le conector espiga lado bc, Prudente cambiar la boquilla y el embolo, Función pero en un tiempo van a fallar estas piezas | SERVICIO | $0.00 | ENTREGADO AL CLIENTE | Abierto | 14_CERRADO | 14_CERRADO |  | pagos1 | pagos1
3336 | 01/05/2025 06:33pm | NASHIRA ECKA SEDEÑO | BC (8.8.1) | <p>UNICAMENTE REFIERE QUE NO ARENA</p> | Se reviso el equipo , la boquilla se encuentra gastada por uso, por lo que se necesita cambiarla para su correcto funcionamiento. Se realizo reproceso del vástago por presentar diámetro reducido. También se encontró flojo el conector de la manguera de lado de la unidad por lo que se recomienda el cambio. | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO |  | cecilia | cecilia
3335 | 30/04/2025 12:55pm | CANTERO HERNANDEZ FATIMA ISABEL | BC (8.8.1) | <p>DONDE VA LA CORRIENTE DE LUZ NO PRENDE, SI LLEGA A PRENDER SE APAGA. QUISO HACER UNA GINGIVECTOMIA PERO NO CORTO</p> | Se realizo una inspección del equipo, encontrando se la miguera, saco , embolo y coladera en buen estado . Se realizo limpieza de válvula general. Se encontró la boquilla gasta por uso, se debe realizar el cambio por una nueva para su correcto funcionamiento. | SERVICIO | $0.00 | POR ENTREGAR AL CLIENTE | Abierto | 13_ABIERTO | 13_CERRADO | Open_New | cecilia
3334 | 28/04/2025 04:16pm | GARCIA BARQUET GABRIELA YAZMIN.. | BC (8.8.1) | <p>EL CLIENTE COMENTA QUE NO LIMPIA, REVISION COMPLETA.</p> <p> </p> <p> </p> <p>Son dos BC estaba incluidada la bosa con hoja de servicio 3334 y 3335 , pero hubo una confucion se verifico con el contador y los dos bc pertenencen al 3334</p> | Se realizo limpieza de válvula , esta no corre libremente y la boquilla se encuentra gasta por el uso , por lo que se tiene que cambiar para su correcto funcionamiento. También se encontró que el embolo no sella adecuadamente se requiere un ajuste. El conector de lado de la unidad queda flojo se recomienda el cambio para su correcto funcionamiento. | SERVICIO | $0.00 | POR ENTREGAR AL CLIENTE | Abierto | 13_ABIERTO | 13_CERRADO |  | ana
3333 | 28/04/2025 03:51pm | OLIVEROS RODRIGUEZ CONCEPCION | Eter (8.8.66) | <p>NO ESPECIFICA FALLA. </p> | Se realiza revisión del equipo, se prueban los tratamientos terapéuticos ********* sOLO REQUIERE DE CAMBIO DE ELIMINADOR , SE PROBO EL TRSTAMIENTO DE atm , , FUNCIONA BIEN , SE LE ENVIO VIDEO A ANA M.********* | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO |  | ana | ana
3332 | 24/04/2025 01:26pm | CENTRO MEDICO NAVEGANTES | BC (8.8.1) | <p>ES UN ARENADOR NEGRO DE LOS GRANDES, EL DR. COMENTA QUE EL TUBO DE LA CAMARA DE SUCCION ESTA ROTO, QUE NO LIMPIA Y QUE SOLICITA EL DIAGNOSTICO PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO. </p> | Equipo descontinuado , no se cuenta con piezas para reparar | SERVICIO | $0.00 | DIAGNOSTICADO | Abierto | 5_ABIERTO | 5_ABIERTO |  | ana | ana
3331 | 15/04/2025 10:10am | CORRALES CHAVEZ CLAUDIA | Eter (8.8.66) | <p>EL CURSO EN EL NIVEL 3 NO FUNCIONA ADECUADAMENTE, COMENTA LA DRA. QUE NO LA DEJA TERMINAR NI ABANZAR </p> | Se revisó el equipo y se pusieron a prueba los videos de soporte y efectivamente los videos no funcionan adecuadamente y en especial el del modulo 3, es necesario la sustitución de la memoria de almacenamiento (micro sd) debido es que se encuentra dañada y no puede reproducir dicho video de forma adecuada. | SERVICIO | $0.00 | ENTREGADO AL CLIENTE | Abierto | 14_CERRADO | 14_CERRADO |  | ana | ana
3330 | 09/04/2025 01:25pm | CARMONA MACIAS MARIA DEL CARMEN. | Otro | <p>PUNTA DE ILUMINACION </p> | EFB va a buscar punta y cable | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO |  | ana | ana
3329 | 08/04/2025 05:01pm | SEGURA GARCIA VICTOR | BC (8.8.1) | <p>NO LIMPIA CORRECTAMENTE, TARDA EN LIMPIAR, DESGASTE POR USO </p> | Se realizó revisión del equipo BC y se observó que el equipo sufre de demasiado desgaste, por lo que es necesario reemplazar varias piezas del equipo para que pueda seguir funcionando de forma adecuada. Es necesario el reemplazo de embolo grabado, boquilla completa, camara de succión cromada. Estas piezas están demasiado desgastadas y es necesario su reemplazo. | SERVICIO | $0.00 | RECIBIDO POR EL CLIENTE | Abierto | 15_CERRADO | 15_CERRADO |  | ana | ana
3328 | 07/04/2025 09:52am | PRODUCTOS DENTALES MARK INC S DE RL DE CV | BC (8.8.1) | <p>EL DISTRIBUIDOR INDICA QUE SU CLIENTE LE INFORMO QUE NO LIMPIA, TRAE RASTROS DE UN OXIDO DE ALUMINIO QUE NO ES EL ADECUADO, LA BOQUILLA DESGASTADA.</p> | Se revisa el equipo BC y se observa que el equipo necesita servicio de limpieza, la válvula se encuentra llena de oxido internamente, se observa que la boquilla está muy desgastada, se necesita reemplazar la pieza completa y también es necesario reemplazar el o-ring de la camara de succión. | SERVICIO | $0.00 | DIAGNOSTICADO | Abierto | 5_ABIERTO | 5_ABIERTO |  | ana | ana
3327 | 04/04/2025 06:59pm | INTROLIGHT, S.A. DE C.V. | BC (8.8.1) | <p>LA DRA. RECIBIO EL EQUIPO NUEVO, COMENTA QUE NO LIMPIA QUE INCLUSO EL OXIDO SE DISPARABA MAS ARRIBA DE DONDE SE COLOCA EL BRACKET. </p> | Se realizó revisión del equipo y se observó que el embolo está un poco doblado de fabrica y que la camara de succión esta desajustada, es necesario reemplazar el vástago y reajustar la camara de succión. 2- El embolo no se encontraba centrado , se realizo mantenimiento general , limpieza de válvula y se ajusto la camara de succión del embolo , dejando el equipo funcionando correctamente | SERVICIO | $0.00 | RECONSTRUCCION PARA DEMO | Abierto | 11_ABIERTO | 11_CERRADO |  | ana
Totales
TOTAL
31